## （五）技术商务要求

### （1）技术要求

第一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电解质分析仪 | 台 | 1 | 蓟州区邦均镇中心卫生院 技术参数 ★1.样品用量：≤25ul ★2检测速度：≥600T/h ★3.进样方式：全自动试管架轨道式连续进样 4.方法学:间接法或离子选择电极法或酶法等 5.清洗方式：自动清洗 6.操作界面：≥10吋人机互动高清电容式触摸屏；支持多语言界面切换 7.急诊功能：拥有优先急诊插入功能 8.样本类型：血清、血浆、尿液等 9.样本位：全自动轨道样本架设有≥50个测试位 10.加样针：内外壁高抛光钢针，具备自动液面探测功能、防撞功能,进样针内外壁自动清洗 11.检测项目至少包括血清和尿液K+、 Na+ 、 Cl- 12. 提供质保期内每年至少一次校准服务 13. 提供每季度一次巡检服务 14. 可接入医院Lis系统 配置： 电解质分析仪1套 报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第二包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲干式生化分析仪 | 台 | 2 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 技术参数 ★1.测试项目：至少包含谷丙转氨酶(ALT) ★2.测试原理：干式化学法 ★3.标本类型：可用全血、血浆、血清直接在测试条上检测，全血标本免离心。 4.样品量：≤30μL。 5.线性范围：10-800U/L。 6.检测时间：≤2分钟/人次。 ★7.检测速度：≥3个独立检测通道，≥90次/小时。 8.记忆功能：≥1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号)。 9.显示：全中文显示界面。 10.机器工作环境要求，温度为：0-37℃：相对湿度：≤90%。 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机 1台 2、报告处理系统1台 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第三包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光测定仪 | 台 | 1 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.检测原理：化学发光法或电化学发光法 2.检测速度：≥85测试/小时 3.试剂通道：≥10个 4.最快首个出结果时间≤10min 5.样本位：≥30个样本位、连续进样模式 6.样本类型：血清、血浆 7.自动探测功能：液面、凝块、气泡 8.提供质保期内每年至少一次校准服务 9.提供每季度一次巡检服务 10.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机1台 2、稳压电源1台 3、数据处理系统及结果输出设备1套 |
| 2 | ▲全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 1.反应原理：化学发光或电化学发光技术（ECL），信号稳定，抗干扰能力强。 2.处理速度：单模块≥300测试/小时 3.试剂通道数：单模块≥36个试剂通道，2-8℃冷藏，24小时制冷 4.急诊能力有，单独的急诊通道 5.前处理系统： （1）进样模块：有标本条码阅读扫描，标本自动核收 （2）离心模块：具备样本管自动配平功能；单次离心容量≥80管；在轨单台离心机速度≥500管/小时；离心温控：5-25℃；最大转速 4000r/min （3）去盖模块 （4）前处理进出样模块，一次性最大上样量≥1000管,可连续进样 （5）前处理进出样单元具有后分类功能，可同时分类分拣线上线下样本 6.有自动预稀释 7.有凝块检测 8.有气泡检测 9.有液面探测 10.立体防撞 11. 同时可完成检测项目：具有甲状腺功能、性激素、肿瘤标记物、内分泌、传染病、心肌标志物、降钙素原、骨代谢、高血压项目等检测 12.试剂条形码阅读（RFID） 13.运行中可以自动装载试剂 14.有试剂冷藏功能 15. 软件与智能控制系统 15.1.智能任务调度系统 支持AI辅助诊断，支持远程云诊断中心管理。 自动分配任务：根据样本的检测项目、各分析仪的负载情况和试剂状态，自动将样本路由到最合适的分析仪上。 自动重测和稀释：当检测结果超出线性范围时，系统可根据预设规则，自动执行稀释后重测。 15.2. 数据管理与中间件软件 与LIS/HIS无缝集成：从医院信息系统接收检验医嘱，并将审核后的结果实时传回。 自动审核规则引擎：系统对结果进行自动判断和审核，大部分正常结果无需人工干预即可直接发布，极大提高效率。 实时质量监控：自动接收质控数据，绘制质控图，并在出现偏差时报警。 15.3.仪器与试剂管理 实时监控仪器状态：监控运行时间、故障代码、试剂余量、定标状态等。 试剂库存管理：自动记录试剂消耗，在库存低于阈值时预警，实现精益化管理。 16.TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测 配置要求 1.在线前处理单元，含进样单元、离心单元(含2台离心机)、去盖单元、分类归档单元1套 2.轨道与转向单元1套 3.中间体软件（与LIS/HIS无缝集成：从医院信息系统接收检验医嘱，并将审核后的结果实时传回）1套 4.在线免疫分析单元：单免疫模块 5.图文报告系统1套 6.稳压设备(延迟30分钟)1套 7.大屏幕监视器1台 8.软件与智能控制系统 9. 整套设备在有效期内全保。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第四包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲特定蛋白分析仪 | 台 | 4 | 宝坻区海滨医院 2台 宝坻区杨家口卫生院 1台 宝坻区林亭口医院 1台 技术参数 ★1.方法学：至少包含散射光比浊法 ★2.测试速度≥100T/H 3.样本类型：全血、血清、血浆、尿液等 4.试剂盘带有不间断冷藏功能 5.具有≥20个试剂位，≥50个反应位。 6.可检测全程全血 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)、血清淀粉样蛋白 A(SAA)、糖化血红蛋白(HbA1c)、尿微量白蛋白(mALB)、抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体等。 7.重复性：对同一样品重复测量时变异系数≤ 2% 8.准确度：在规定的测量范围内相对误差≤±5% 9.稳定性：在30分钟内的读值波动≤满量程值的±1.5% 10.可在不干扰现有检测运行的情况下加载急诊样本，并优先检测 11.可开展免疫类、风湿类、炎症类、肾病类、糖尿病类项目组合测试、一键检测SAA 和CRP、风湿四项、免疫五项等组合，可计算 SAA/CRP 比值 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机1台 2、报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第五包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲微量元素分析仪 | 台 | 3 | 蓟州区官庄镇卫生院 1台 蓟州区穿芳峪镇卫生院 1台 天津市宝坻区杨家口卫生院 1台 技术参数 1.分析方法：电化学方法（溶出法） 2.电极：旋转玻碳电极。 3.检测下限:≤0.1ug/L(溶出法以铅为例) 4.相关系数:≥0.9990 5.校正曲线相对偏差:RSD≤3﹪(以测铅为例) 6.标本类型：至少包括全血、血清或血浆 7.检测项目：检测铅、锌、铁、钙、镁、铜等。 8.微型电解池技术，每次检测试剂消耗≤1ml。 9.提供质保期内每年至少一次校准服务 10.提供每季度一次巡检服务 11.可接入医院Lis系统 配置： 1.主机1台 2.报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第六包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲幽门螺旋杆菌检测仪（一） | 台 | 2 | 西青区西营门社区卫生服务中心 1台 双新街社区卫生服务中心 1台 技术参数 1.预热时间：≤30min 2.仪器测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤3min 3.红外光源，工作温度1--950℃ 4.样本CO2浓度范围：0.5～6.0% 5.分析速度2-3分钟／对样品 6.采用卡式进样 7.通道数≥12通道 8.提供质保期内每年至少一次校准服务 9.提供每季度一次巡检服务 10.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机一台 2、专用操作软件一套 |
| 2 | 幽门螺旋杆菌检测仪（二） | 台 | 1 | 双桥河镇卫生院 1台 技术参数 ★1.至少采用双道采集数据 ★2.使用C14标记，无需淬灭校正，自动给出DPM数值及HP感染的阴阳性诊断结果。 3.采用卡式进样 4.自动故障诊断；自动进行测量数据打印 一键式操作完成测量，操作界面直观简便； 5.分析速度2-3分钟／对样品； 6.具备每日质控功能，并能提供每月硬件与软件的维护保养； 7.样本CO2浓度范围：0.5～6.0% 8.至少具备双测量室，至少可同时测量2个样本 9.至少可自动给出 DPM 及 HP 感染的阴性、不确定、阳性+、阳性++、阳性+++、阳性++++六类诊断结果 10.可一机多用，凡C14标记的呼气试验均可测量 11.8小时稳定性误差≤10% 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机一台 2、专用操作软件一套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第七包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式荧光免疫分析仪（一） | 台 | 1 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 技术参数 1.方法学：荧光免疫法 2.检测方式：同时多项目检测，自动孵育、检测。 3.检测速度：样本量检测≥100T/小时（实际） 4.进样数量：可连续进样 5.质控系统：自带质控检测模块，全程监控，错误报警 6.检测通道 ≥20个 7.样本类型：全血、血清/血浆 8.检测项目：包括C反应蛋白 （hsCRP+常规CRP），降钙素原，C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）/降钙素原（PCT）定量联检，心肌肌钙蛋白I， 肌红蛋白，肌酸激酶同工酶，心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白定量联检，N末端B型钠尿肽原，D-二聚体、HCG、MAU、CYS-C、HF-ABP等 9.温控系统：自带恒温控制系统25-37℃（低温可温补） 10.显示系统：全触屏≥10吋 11、提供质保期内每年至少一次校准服务 12、提供每季度一次巡检服务 13、可接入医院Lis系统 配置： 1.主机 1台 2.报告处理系统1套 3.扫描枪1把 |
| 2 | 干式荧光免疫分析仪（二） | 台 | 3 | 宝坻区海滨医院 1台 宝坻区牛道口卫生院 1台 宝坻区牛道口卫生院 1台 技术参数 1.方法学：荧光免疫 2.工作模式：机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量≥20个试剂卡 3.测试速率：≥200个测试/小时 4.检测通道：≥20个检测通道 5.显示系统：≥10吋全触摸屏 6.数据管理：可智能选择保存结果时间区间，存储结果数据≥15000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理 7.通讯硬件接口：至少包括4个USB接口；1个COM接口；一个以太网络接口；1个VGA接口 8.通讯支持：至少支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接 9.可检测项目:至少包括尿微量白蛋白，糖化血红蛋白，心肌三项，D二聚体，BNP，磷脂酶A2,β-HCG 10、提供质保期内每年至少一次校准服务 11、提供每季度一次巡检服务 12、可接入医院Lis系统 配置要求 1.主机 1台 2.报告处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第八包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪（一） | 台 | 3 | 宝坻区海滨医院 1台 宝坻区安康医院 1台 宁河区赵本医院 1台 ★1.工作速度：单模块生化恒速≥800测试/小时； 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.测试方法：一点终点法、两点终点法、动力学法等； #4.样本位：≥180个样本位； 5 样本量：1.5-35uL，调节步长≤0.1uL； #6.试剂盘：≥180个试剂位； 7.试剂量：15-250uL，调节步长≤1uL； 8.试剂冷藏：24小时不间断冷藏,2-8℃； 9.反应杯数量≥160个； #10.最小反应液体积：≤80ul； 11.波长范围：340-850nm，≥16波长； 12.吸光度线性范围：0-3.5Abs 13.设备使用年限≥10年 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 ★17.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 |
| 2 | 全自动生化分析仪（二） | 台 | 4 | 集贤里街社区卫生服务中心 1台 下仓镇中心卫生院 1台 侯家营镇卫生院 1台 穿芳峪镇卫生院 1台 技术参数 ★1.工作速度：单模块生化恒速≥800测试/小时； 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.测试方法：一点终点法、两点终点法、动力学法等； #4.样本位：≥180个样本位； 5.样本量：1.5-35uL，调节步长≤0.1uL； #6.试剂盘：≥200个试剂位； 7.试剂量：15-250uL，调节步长≤1uL； 8.试剂冷藏：24小时不间断冷藏,2-8℃； 9.反应杯数量≥160个（石英反应杯）； #10 最小反应液体积：≤80ul； 11.波长范围：340-850nm，≥16波长； 12.吸光度线性范围：0-3.5Abs 13.设备使用年限≥10年 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 ★17. 生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 稳压电源1套 净水系统1套 |
| 3 | 全自动生化分析仪（三） | 台 | 3 | 天津市武清区大碱厂镇卫生院 1台 杨津庄镇大堼上卫生院 1台 下营镇中心卫生院 1台 技术参数 ★1.检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000测试/小时； 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 4.同时在线分析项目：≥120个 #5.试剂位: ≥200个 6.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； 7.样本位：≥180个 8.样本进样方式：样本架进样； 9.最小加样量≤1μL #10.石英反应位：≥200个； #11.最小反应体积：≤70μL； 12.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 13.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间； 14.糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 |
| 4 | 全自动生化分析仪（四） | 台 | 2 | 西青区西营门社区卫生服务中心 1台 天津市武清区大黄堡卫生院 1台 技术参数 ★1.检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；ISE测试≥300测试/小时 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 4.同时在线分析项目：≥120个 #5.试剂位:≥200个 6.试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能； 7.样本位：≥180个 8.样本进样方式：样本架进样； 9.最小加样量≤1μL #10.反应位：≥200个（石英反应杯）； #11.最小反应体积：≤70μL； 12.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 13.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间； 14.糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 |
| 5 | 全自动生化分析仪（五） | 台 | 1 | 丰台医院 技术参数 ★1.检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；ISE测试≥300测试/小时 2.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试； 3.去盖功能：仪器具有自动去盖功能； 4.同时在线分析项目：≥120个 #5.试剂位: ≥200个 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个，具备24小时2-8℃冷藏功能； 7.样本位：≥200个 8 样本进样方式：样本架进样； 9.最小加样量≤1μL #10.反应位：≥200个（石英反应杯）； #11.最小反应体积：≤70μL； 12.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16波长； 13.试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换，无需停机，节省操作时间； 14.糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 |
| 6 | 全自动生化分析仪（六） | 台 | 1 | 大王古庄镇卫生院 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H，ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 #3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.试剂装载：可进行在线装载，即不停机加载试剂，同时具备独立的PAD屏，能显示试剂仓状态； #9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 #14.反应盘温控方式：非水浴控温方式 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件5年内按需不间断提供 |
| 7 | 全自动生化分析仪（七） | 台 | 2 | 宝坻区钰华医院 1台 七里海医院 1台 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H， ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 #3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.试剂装载：可进行在线装载，即不停机加载试剂，同时具备独立的PAD屏，能显示试剂仓状态； #9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 #14.反应盘温控方式：非水浴控温方式 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件5年内按需不间断提供 |
| 8 | 全自动生化分析仪（八） | 台 | 1 | 天津市西青区张家窝镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H， ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 #3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.试剂装载：可进行在线装载，即不停机加载试剂，同时具备独立的PAD屏，能显示试剂仓状态； #9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 #14.反应盘温控方式：非水浴控温方式 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件5年内按需不间断提供 |
| 9 | ▲全自动生化分析仪（九） | 台 | 1 | 天津市西青区王稳庄镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.测试速度：纯生化比色速度≥2000T/H， ISE测试≥600测试/小时；单模块生化+ISE综合测试≥2400测试/小时； 2.去盖系统：需配备自动去盖系统 #3.一次性最大进样量：≥600个； 4.样本加样量：最小加样量≤1.5μL，0.1μL步进； 5.样本针携带污染率：≤0.05%； 6.试剂位：双试剂盘，数量≥144个 7.试剂冷藏温度：24小时不间断冷藏,2-8℃； 8.试剂装载：可进行在线装载，即不停机加载试剂，同时具备独立的PAD屏，能显示试剂仓状态； #9.反应杯材质及数量：石英玻璃杯，数量≥400个； 10.反应体积：最小反应体积≤80μL； 11.波长：波长数量≥16个波长，波长范围340nm -850nm； 12.反应杯清洗：自动温水清洗量，清洗步骤≥9阶 13.全血糖化：支持机内溶血，实现在机全血糖化 #14.反应盘温控方式：非水浴控温方式 15.设备使用年限≥10年 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 ★19.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置清单： 主机1台 数据处理系统1台 操作管理软件1套 净水系统1套 稳压电源1套 进样单元（带去盖功能） 1套 光源灯组件及石英反应杯5年内按需不间断提供 |
| 10 | ▲全自动生化分析仪（十） | 台 | 2 | 宝坻区中医医院 技术参数 1.比色速度：≥2000测试/小时；电解质独立模块，电解质速度：≥900测试/小时；总速度：≥2900测试/小时 2.双试剂同时分析项目：≥55项（含ISE） 3.样品种类：血清、血浆、尿液或其他类型 4.分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法 5.钾钠氯电极寿命：≥6个月 6.波长个数：≥12个，并具备540nm波长 7.吸光度线性范围：0-3.0 OD 8.加样双臂双针，常规样本进样区容量：≥400管 9.样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用 10.具备样本凝块检出功能及样品探针堵孔报警系统和探针防撞保护功能 11.进样方式：三条轨道处理进样，可连续、随机进样 12.急诊样本位：≥20管 13.采用恒温液干式孵育，节约成本 14.试剂仓：冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个 15.配备样本和试剂条形码，具备试管液面自动跟踪功能 16.采用石英玻璃反应杯 17.最小总反应体积：≤80uL 18.故障诊断：具备智能故障检测及在线帮助功能，可提示软硬件系统的故障原因和部位 19.设备使用年限≥10年 20.提供质保期内每年至少一次校准服务 21.提供每季度一次巡检服务 22.可接入医院Lis系统 ★23.生化试剂全部开放，并且可提供全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性 配置要求 1.在线前处理单元，含进样单元、去盖单元、离心单元(含2台离心机)、分杯单元、血清质量检测单元、分类归档单元、出样单元1套 2.轨道与转向单元1套 4.在线分析单元 双模块分析系统（含2台生化分析仪+2台ISE模块），购置的两台生化分析仪共用1台前处理和1台后处理系统。 7.在线式稳压电源(延迟30分钟)1套 8.软件与智能控制系统，自动化后处理系统，后处理标本存储容量≥10000管。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第九包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 七里海医院 技术参数 ★1.检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC） ★2.CV≤1.5% 3.检测速度最快检测速度≤1.5测试/分钟 4.样本位置≥10个 5.报告参数HbA1c（可洗脱HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、V_Win） 6.线性范围：3%~18% 7.校准方式：常规校准（自动校准）、手动校准二种方式 8.进样方式：原始管批量或连续进样 9.测量速度：≥35T/h。 10.存储系统：存储≥4000份样本数据 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置： 全自动糖化血红蛋白分析仪主机，液相色谱糖化血红蛋白分析仪系统软件，糖化血红蛋白层析柱（高效液相色谱法） |
| 2 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 产品用途 用于TBNK淋巴亚群，白血病分型，细胞因子，HLA B27，PD-1免疫检查点，血小板活化，生殖相关检测项目 技术参数 1．用于TBNK淋巴亚群，白血病分型，细胞因子，HLA B27，PD-1免疫检查点，血小板活化，生殖相关检测项目； ★2．激光器具有≥六个荧光检测通道，可配前处理。 3．激光器：488nm激光器，638nm激光器，固定光路； 4．检测器：光电倍增管； 5．荧光检测灵敏度：FITC≤80 MESF；PE≤40 MESF；APC≤40 MESF； 6．信号处理：动态范围≥10⁷ ； 7．分析速率≥45,000 个粒子/秒; 8.前向角散射光灵敏度≤0.5μm; 9.侧向角散射光灵敏度≤0.2μm;； 10.最大分析粒径≥50.0μm; 11.仪器分辨率：FSC≤2.0%；FITC≤2.0%；PE≤2.0%； APC≤3.0%；其余通道≤4.0%; 12.前向角和侧向角散射光分辨率:可以将外周血中红细胞和血小板以及白细胞三群（淋巴细胞、单核细胞、粒细胞）分开; 13.表面标志物检测准确性:检测质控血时，淋巴细胞表面表达的 CD3、CD4、CD8、CD16/CD56和 CD19 阳性细胞百分比结果在给定的范围内; 14.表面标志物检测重复性:重复检测样品时，CD3、CD4、CD8、CD16/CD56 和 CD19 阳性细胞百分比的 CV（%）：阳性百分比≥30%时，≤5.0%，或阳性百分比<30%时，≤10.0%;； 15.携带污染率≤0.1%; 16.仪器稳定性:环境温度变化不超过设定温度的5.0%时，FSC和荧光通道的波动范围≤±10.0%; 17.液流驱动：双泵双驱动； 18.流速：10～300μL/min 可调； 19.容器：鞘液桶≥5.0 L，废液桶≥5.0 L； 20.上样:兼容12mm×75mm试管,1.5mL、2.0mL微量离，96孔板； 21．配后处理诊断系统1套：内存≥16G，分析软件支持细胞因子、淋巴亚群，HLA B27自动分析； 22.质控:具有自动质控监测功能，可自动生成 Levey-Jennings 图，自动输出质控报告; 23.荧光补偿：具有自动补偿、在线补偿、离线补偿功能; 24.具有自动开机、关机、清洗、灌注、除气泡等功能; 25.数据导出:可输出 FCS、CSV、PDF多种格式文件，FCS 单次收集最大粒子数≥100 万 26．绝对计数兼容体积法，微球法。 27. 全自动上样:测试速度≥90 管/小时;单管涡旋混匀； 28. 支持中文操作界面； 29. 具备可升级三激光功能； 30. 设备使用年限≥8年； 31. 提供质保期内每年至少一次校准服务 32. 提供每季度一次巡检服务 33. 可接入医院Lis系统 配置要求 主机1套（激光器具有≥六个荧光检测通道），后处理诊断系统1套 |
| 3 | ▲全自动血型分析仪 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.适用微柱凝胶法血型检测； 2.支持项目： ABO/RhD血型检测（正定型）、ABO/RhD血型定型检测（反定型）、RhD血型抗原检测（RhD分型）、抗人球蛋白检测（交叉配血）、抗人球蛋白检测（不规则抗体）项目的检测； 3.从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成。 ★4. 血型鉴定测试速度≥80样本/小时； 5.可根据试剂卡需要配置温育时间、离心速度和离心时间； 6.工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行检测，可自定义每个标本的检测项目，对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目。 7.≥2个独立的机械臂； ★8.≥2个加样通道，所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。 9.≥1个独立的抓手机械臂； 10.标本位≥96个，原始标本试管上机； 11.≥2个稀释板位 ； 12.可一次性装载新卡≥144张； 13.≥10个试剂位，自动混匀试剂功能 ； 14.独立的穿刺模块；穿刺、加样、移卡三个工作同时并列进行，互不干涉； 15.≥24卡位孵育器，37℃恒温； 16.离心机卡位≥24卡位，转速0～2000r/min； 17.离心机与孵育器为2个独立的模块； 18.判读系统：高分辨率彩色成像判读，图片真实、清晰；原始图像可永久保存； 19.标本条码扫描仪≥1个，凝胶卡条码扫描仪≥1个，试剂条码扫描仪≥1个，凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块，不可共用。 20.设备使用年限≥10年； 21.提供质保期内每年至少一次校准服务 22.提供每季度一次巡检服务 23.可接入医院Lis系统，支持测试信息手动/自动获取，支持结果手动/自动发送 配置要求 数据处理系统1套、后处理系统内存≥16G 1套、工作台1套，标本条码扫描仪≥1个，凝胶卡条码扫描仪≥1个，试剂条码扫描仪≥1个 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲尿液分析仪 | 台 | 5 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心1台 宁河区赵本医院 1台 双桥河镇卫生院1台 双桥河镇卫生院2台 技术参数 1.测定原理：反射光电比色法 ★2.测定速度：≥500条/小时 3.检测项目≥11项（白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C），可选做尿微量白蛋白、尿肌酐、尿钙等项目 4.工作方式：可选择单条测试或连续测试 5.显示：≥5.5吋触摸液晶显示屏 6.仪器能准确感应尿试纸条的数量 7.自动卸条功能：可自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 8.打印：内置热敏打印机打印测试结果 9.故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 10.仪器可自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 11.条形码识别：配备条形码扫描器，自动识别条形码 12.存储功能：≥9000个测量结果 13.提供质保期内每年至少一次校准服务 14.提供每季度一次巡检服务 15.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机１台 2、稳压电源 １个 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动尿液分析仪（一） | 台 | 1 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 技术参数 ★1.干化学测试原理：多波长反射光比色法 ★2.尿残渣检测系统：采用图像传感器检测系统 3.检测波长数量：≥3个波长 4.仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试 ★5.测试速度：≥240个样本/小时 6.支持尿液颜色识别功能、尿液浊度检测功能、尿液比重检测功能 7.比重补正功能、色尿补正功能、温度补正功能 8.存储器容量：≥30万条数据 9.试纸仓容量：≥200条试纸 10.废料盒容量：能容纳≥500条废弃试纸条 11.采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 12.急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 13.滴样方式：矩阵式高速滴样 14.采样针清洗方式：正负压清洗 15.数据通讯：可连接Lis系统 16.可实现全自动不间断进样 17.提供质保期内每年至少一次校准服务 18.提供每季度一次巡检服务 19.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机 １台 2、稳压电源 １个 |
| 2 | 全自动尿液分析仪（二） | 台 | 1 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 技术参数 ★1.仪器要求尿液干化学与有形成分检测一体机尿干化学检测 ★2.检测原理尿有形成分检测：流式图像法 3.干化学检测项目：≥10项（干化学检测项目(NIT)、白细胞(LEU)、葡萄糖(GLU)、酸碱度(pH)、比重(SG)、维生素C(VC)、红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、白细胞团(WBCC)、鳞状上皮细胞），可选做微白蛋白、肌酐、尿钙 4.有形成分检测项目：红细胞、白血病、非鳞状上皮细胞、透明管型、病理管型、细菌、酵母菌、未分类结晶)、精子、粘液丝等 5.理学检测项目比重(SG)(可选)、浊度(可选)、颜色(可选)干化学检测模式：60个样本/小时 6.检测速度有形成分≥60个样本/小时，联合检测模式≥60个样本/小时。 7.样本量有形成分检测模式：最小样本量3mL,吸入量2.0mL联合检测模式：最小样本量3mL,吸入量2.0mL。干化学模式：最小样本量1.5mL,吸入量0.4mL 8.采图量≥950幅图片 9.有形成分检测单元通过平面鞘流层显示单层粒子，无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换。 10.建议改为：10、样本位≥50个样本位 11.样本处理方式无需离心，无需特殊染色 12.混匀方式吸吐式混匀 13.临床报告方式报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像 14.临床信息红细胞形态提示信息、尿路感染提示信息 15.急诊功能专用急诊位 16.数据存储存储超过10万份的病人结果 17.数据通讯：可连接Lis系统 18.提供质保期内每年至少一次校准服务 19.、提供每季度一次巡检服务 20.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机 １台 2、稳压电源 １个 |
| 3 | 全自动尿液有形成分分析仪（一） | 台 | 1 | 双桥河镇卫生院 技术参数 ★1.可外部连接任意品牌尿液干化学分析仪，如不能连接需要具备干化学分析功能模块。 ★2.进样方式：同时可以满足多个样本自动进样和手动单个样本进样。 3.有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥30项 4.检测速度：有形成分测试模式≥80个/每小时；联合测试模式≥80个/每小时 5.、样本放置位：可放置≥50个样本 6、尿有形成分拍摄图像数量：单个样本检测最高可拍摄1400张图像 7.吸样量：干化学模块≤0.6ml，有形成分≤1.6ml 8.红细胞形态学项目：≥4项报告参数 9.干化学原始图像：可提供尿试纸CIS彩色原始图像，显示每个检测项目对应试纸检测块的颜色 10. 理学检测项目：至少包括颜色、浊度、比重、电导率、渗透压等 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统，结果可导出。 14.至少能存储100万个干化学数据、50万个尿试纸图像、40万个尿有形数据。 配置要求 1、主机1台 2、数据处理系统1套 |
| 4 | ▲全自动尿液有形成分分析仪（二） | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.单个尿液有形测试：≥100个样本/小时； 2.有形检测项目：正常红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异形红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、移行上皮细胞、透明管型、颗粒管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、疑似球菌、假菌丝酵母、酵母菌、草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、其他结晶、精子、黏液丝； 3.提供红细胞形态提示信息，具备红细胞散点图、直方图功能，提供尿路感染提示信息； 4.能提供尿渗透压、电导率的参数； 5.仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能。 6.数据存储量不小于10万条数据； 7.报告打印：××个/ul或××个/HPF两种格式自由选择； 8.配置一个内置条形码阅读器自动扫描样本条形码；配置一个外置条形码阅读器； 9.网口LIS和串口LIS；支持与LIS系统双向通讯，承担相关接口费用； 10.可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，至少对红、白细胞、管型进行高低值定量质控。 11.具备流水线拓展能力，可与尿干化学分析仪模块化组合； 12.仪器可提供中文报告格式，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。 13．提供原厂配套的中文操作软件，并同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息。 14.后处理系统内存≥16G 15.设备使用年限≥10年； 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 配置要求 分析主机1套、一个内置条形码阅读器（激光）和一个外置条形码阅读器（红光），后处理系统1套；工作台1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十二包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪（一） | 台 | 1 | 七里海医院 技术参数 ★1.检测原理:凝固法、发色底物法、免疫比浊法； ★2.测试项目:PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT-III ； 3.检测速度:PT≥400测试/小时，DD≥130测试/小时； 4.急诊位测试:具备 ； 5.样本位:≥100个，具有连续进样功能 ； 6.检测通道数:≥18个； 7.可接入医院Lis系统 8.具有前试剂余量不足提示，状态监测功能 9.反应杯位：≥80个反应杯位，可支持不停机加反应杯 10.反应仓温度：检测和温育装置反应体系温度控制 37.0℃±1.0℃范围 11.具备废液可直排功能 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 配置： 主机1台 操作系统1套 |
| 2 | 全自动凝血分析仪（二） | 台 | 1 | 蓟州区邦均镇中心卫生院 技术参数 ★1.样本位≥30个 ★2.试剂位≥16个 （低于10℃低温冷藏） 3.凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择 4.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等 5.急诊位：任意急诊位 6.测试杯：一次装载≥1000个，可不间断自动连续进杯 7.可接入医院Lis系统 8.检测速度:PT单项测试速度≥180Ts/h 9.清洗位:具备独立的试剂针、样品针双针清洗位 10.运动机构:采用X、Y、Z三坐标同步工作方式 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 配置： 1、主机1台； 2、电源适配器1个； 3、内置热敏打印机1台； 4、废液收集盒1个。 |
| 3 | 全自动凝血分析仪（三） | 台 | 1 | 天津市静海区静海镇中心卫生院 产品用途 用于对来源于人体的血浆样本进；行凝血与抗凝血、纤溶与抗纤溶功能的检测技术参数 1.光学智能监测+多波长检测双重保障高抗干扰能力，自身抗凝物分析； ★2．检测方法：≥三种方法学，至少包括凝固法、发色底物法和免疫比浊法； ★3.检测参数：可开展PT、APTT、TT、Fbg（FIB）、AT、D-二聚体、FDP，等项目； 4．单机检测速度：PT检测速度≥360测试／小时；DD检测速度≥200测试／小时； 5．检测通道≥20个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均≥20个检测通道； 6．检测波长≥4个； 7.采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能； 8.采用全自动进样架方式进样，样品位≥120个，可连续循环进样； 9.专用急诊位≥1个； 10.试剂位≥40个（或具有试剂自动装卸载系统），有冷藏，可移动，试剂冷藏位温度8-10℃； 11．一次放置反应杯≥1000个，可自动连续排列； 15.后处理系统1套：内存≥16G； 16.配工作台1套； 17.设备使用年限≥10年； 18.提供质保期内每年至少一次校准服务 19.提供每季度一次巡检服务 20.可接入医院Lis系统 配置要求 分析主机1套、后处理系统1套（连接轨道）、工作台1套 |
| 4 | 全自动凝血分析仪（四） | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 产品用途 主要用于血栓止血常规项目的检测，需达到以下参数要求 技术参数 ★1.检测速度：PT检测速度≥180测试/小时；PT/APTT≥115测试/小时；D-二聚体检测速度≥90测试/小时；急诊位：≥5个；试剂位：≥40个，其中试剂冷藏位≥38个，冷藏温度低于10℃。 2.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列。 ★3.检测波长：≥3个 4.检测项目：≥25项，其中包括PT/APTT/TT/Fbg, 因子，AT，D-二聚体，FDP、vWF、蛋白C，蛋白S，纤溶酶原，α2-纤溶酶抑制因子等 5.检测原理：凝固法、发色底物法、免疫法、聚集法四种检测方法 6.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 7.提供质保期内每年至少一次校准服务 8.提供每季度一次巡检服务 9.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机 2、数据处理系统 |
| 5 | 全自动凝血分析仪（五） | 台 | 1 | 天津市北辰区瑞景街社区卫生服务中心 产品用途 凝血分析仪是一种用于检测血液凝固功能的医疗设备，主要用于诊断和监测与凝血系统相关的疾病或异常。 技术参数 1.检测速度：PT检测速度≥400测试/小时；采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，可连续循环进样； 2.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。 3.检测波长：≥3个 ★4.检测项目：≥25次，其中包括PT/APTT/TT/Fbg, 凝血因子，AT，D-二聚体，FDP、vWF、蛋白C，蛋白S，纤溶酶原，α2-纤溶酶抑制因子等 5.检测原理：凝固法、发色底物法、免疫法、聚集法四种检测方法 6.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 7.试剂位：试剂位≥44个，其中试剂冷藏位≥38个，冷藏10℃ 8.具备自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 9.所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放 10.可接入医院Lis系统 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 配置要求 1、主机 2、数据处理系统 |
| 6 | 全自动凝血分析仪（六） | 台 | 1 | 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 产品用途 凝血分析仪是一种用于检测血液凝固功能的医疗设备，主要用于诊断和监测与凝血系统相关的疾病或异常。 技术参数 1.检测通道:8通道（每个通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法） 2.检测参数:凝固法: PT， APTT， Fbg， TT， Extrinsic Factors （II， V， VII， X）， Intrinsic Factors （VIII， IX， XI， XII）， PS， PC 等；发色底物法: AT-III等；免疫比浊法: D-Dimer，FDP等 3.检测速度:PT: 400测试/小时； DD:100测试/小时； 4.综合四项（PT/APTT/TT/Fib） 60样本/小时； 5.综合五/六/七项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer/FDP/AT-III）40样本/小时 6.试剂位:不低于42 个 7.具备条码扫描和自动定位功能 8.具有倾角设计，减少死腔量，可支持微量试剂上机 9.样本位:不低于60个，连续进样 10.急诊位:任意急诊位（不低于60个） 11.反应杯:自动添加反应杯，一次性加载1000个反应杯，连续添加 12.进样管理：可支持抽屉式进样，支持标准试管、原始采血管和微量样本杯等 13.试剂管理：具备试剂管理功能，支持显示试剂余量、试剂用量监测等 14.采样针：采样针具有立体防撞、加热和液面感应等功能；采样针具有恒温控制等功能 15.孵育通道：≥10个孵育位 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 配置： 1、全自动凝血分析仪主机1台，配置凝血分析仪数据处理系统1套 2、满液报警装置 1套 3、缺液报警装置 1套 4、废液桶1个 |
| 7 | 全自动凝血分析仪（七） | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 产品用途 主要用于血栓止血常规项目的检测，需达到以下参数要求 技术参数 1.检测速度：PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT ≥400次/小时；D-二聚体检测速度≥200测试/小时； 2.采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，可连续循环进样； 3.试剂位≥38个冷藏试剂位，6个常温试剂位；反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。 4.所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放 ★5.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。 ★6.检测波长：≥5个 7.检测项目：开展PT/APTT/TT/Fbg, 因子，AT，D-二聚体，FDP、vWF、蛋白C，蛋白S，纤溶酶原，α2-纤溶酶抑制因子，血小板聚集等项目，要求提供投标机型的匹配使用试剂项目（仪器、试剂注册证、说明书为准）≥25项 ★8.检测原理：凝固法、发色底物法、免疫法、聚集法四种检测方法 9.凝固曲线波形分析（CWA功能）、全自动进行APTT纠正实验、血小板聚集功能 10.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 11.具备自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置要求 1、主机 2、数据处理系统 |
| 8 | ▲全自动凝血分析仪（八） | 台 | 1 | 天津市静海区医院 产品用途 用于对来源于人体的血浆样本进；行凝血与抗凝血、纤溶与抗纤溶功能的检测技术参数 1.检测速度：PT检测速度≥450测试/小时；PT/APTT≥400次/小时；D-二聚体检测速度≥200测试/小时； 2.采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，可连续循环进样； 3.试剂位≥38个冷藏试剂位，6个常温试剂位；反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。 4.所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放 5.反应杯：单个独立，无需磁珠及参比品。 6.检测波长：≥5个 ★7.检测方法：≥三种方法学，至少包括凝固法、发色底物法和免疫比浊法； ★8.检测参数：可开展PT、APTT、TT、Fbg（FIB）、AT、D-二聚体、FDP，等项目； 9.专用急诊位≥1个； 10.后处理系统1套：内存≥16G； 11.凝固曲线波形分析（CWA功能）、全自动进行APTT纠正实验、血小板聚集功能 12.进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能，闭盖穿刺进样模式不降速 13.具备自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 14.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统 配置要求 分析主机1套、后处理系统1套、工作台1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十三包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析仪（一） | 台 | 1 | 宝坻区安康医院 技术参数 ★1.检测速度：≥60个样本/小时。 ★2.用血量：全血≤20ul，CBC+Diff五分类末梢血≤20ul 3.抗干扰技术：采用核酸荧光染色识别技术可有效排除血小板聚集、有核红细胞等对白细胞分类计数的干扰； 4.自检功能：仪器会自动在分析前进行自检，以确保仪器状态正常； 5.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 6.检测参数：≥24项 7.可接入医院Lis系统 8.测试参数（不包含图形）≥28 项参数 9.仪器数据存储量：≥8000 个检测结果 10.报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能 11.具备试剂用量监测和提示功能 12.提供每季度一次巡检服务 13.提供质保期内每年至少一次校准服务 配置要求 主机1台； 数据处理系统1套 |
| 2 | 全自动血细胞分析仪（二） | 台 | 4 | 豆张庄卫生院1台 天津市静海区静海镇中心卫生院1台 蓟州区邦均镇中心卫生院1台 天津市蓟州区侯家营镇卫生院1台 技术参数 ★1.检测项目：血液细胞计数、白细胞五分类、C-反应蛋白测定 ★2.进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓 4.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 5.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时 6.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 7.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等 8.检测参数：≥27项可报告参数 9.检测模式：至少具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 10.WBC线性范围：0~400×109/L 11.CRP线性范围：0.3~320mg/L 12.提供质保期内每年至少一次校准服务 13.提供每季度一次巡检服务 14.可接入医院Lis系统 配置： 全自动血液细胞分析仪一台、电源线、数据处理系统、自动进样器 |
| 3 | 全自动血细胞分析仪（三） | 台 | 6 | 天津市宁河区中医院1台 宝坻区大口屯医院1台 宝坻区钰华医院1台 西青区西营门社区卫生服务中心1台 辛庄镇卫生院1台 双新街社区卫生服务中心1台 ★1.检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法、SLS-血红蛋白法 2.白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 3.采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 4.检测速度：全血血常规五分类速度≥65T/h，常见体液检测≥30T/h ★5.需血量：血常规检测最低需血量≤20ul，体液检测吸样量≤70ul 6.预稀释模式：支持稀释液自动配液，稀释比例微量血1：7稀释液 7.样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液 8.自动进样：具有自动混匀、穿刺进样功能 #9.检测项目：报告参数：≥26项血液报告参数，≥6项体液报告参数 10.体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类； 11.体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 12.正确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%. 13.最低检测限要求：WBC 0.001 x103/μL，RBC 0.000x106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1x103/μL 14.校准品：定期提供原厂配套的，并通过FDA及NMPA注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 15.实时网络通讯系统 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 配置：标配 |
| 4 | ▲全自动血细胞分析仪（四） | 台 | 4 | 天津市静海区朝阳街社区卫生服务中心1台 天津市武清区大黄堡镇卫生院1台 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心1台 双新街社区卫生服务中心1台 ★1.检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法、SLS-血红蛋白法 2.白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 3.可进行C-反应蛋白（CRP）测定或可匹配相应的检测设备 4.检测速度：全血血常规五分类速度≥65T/h，常见体液检测≥30T/h ★5.需血量：血常规检测最低需血量≤20ul，体液检测吸样量≤70ul 6.预稀释模式：支持稀释液自动配液，稀释比例微量血1：7稀释液 7.样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液 8.自动进样：具有自动混匀、穿刺进样功能 #9.检测项目：报告参数：≥26项血液报告参数，≥6项体液报告参数 10.网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。 11.网织红细胞血红蛋白功能（Ret-he）：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 12.体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类； 13.体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 14.正确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%. 15.最低检测限要求：WBC 0.001 x103/μL，RBC 0.000x106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1x103/μL 16.血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数； 17.体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数； 18.校准品：定期提供原厂配套的，并通过FDA及NMPA注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 19.实时网络通讯系统：提供实时在线网络质控功能，并具备ISO17043认证，通过室内质控实现实时的室间质评，确保实验室的结果质量达到国际质量水准。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十四包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血流变分析仪（一） | 台 | 1 | 礼明庄镇卫生院 技术参数 ★1.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s ★2.切变率范围：1/s~200/s 3.测试模式：全自动及手动双重测试 4.样品盘：≥3*10孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管 5.测试方法：旋转法 6.机芯材质：采用钛合金机芯 7.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 8.检测速度≥30测试/小时 9.数据传输：可与医院HIS/LIS系统连接 10.温度控制：（37±0.1）℃，具备自动温度控制系统 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 配置： 1、测试主机一台 2、废液桶1个 3、进排水管1套 |
| 2 | 全自动血流变分析仪（二） | 台 | 9 | 宝坻区三岔口卫生院、宝坻区黑狼口医院、宝坻区牛道口卫生院、穿芳峪镇卫生院、宝坻区黄庄卫生院、宝坻区杨家口卫生院、河北屯卫生院、豆张庄卫生院、宁河区赵本医院 各1台 技术参数 ★1.样品盘：≥60孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管 ★2.用途：适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 3.测试方法：旋转法 4.测试时间：全血测试时间：≤ 30s / 标本；血浆测试时间：≤ 20s / 标本 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.混匀方式：吸吐式 7.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供不少于8种不同版面的报告格式 8.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 9.粘度测量范围：0mPa·s-60mPa·s 10.诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 主机、配备数据处理系统一套 |
| 3 | 全自动血流变分析仪（三） | 台 | 6 | 宝坻区宝平医院2台、宝坻区钰华医院2台、宝坻区林亭口医院1台、邦均镇中心卫生院1台 技术参数 ★1.样品盘：≥60孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管 ★2.用途：适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 3.测试方法：旋转法 4.测试时间：全血测试时间：≤ 30s / 标本；血浆测试时间：≤ 20s / 标本 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.混匀方式：吸吐式 7.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供不少于8种不同版面的报告格式 8.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 9.粘度测量范围：0mPa·s-60mPa·s 10.诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 主机、配备数据处理系统一套、稳压电源 |
| 4 | 全自动血流变分析仪（四） | 台 | 1 | 天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心 产品用途 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 技术参数 ★1.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s ★2.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 3.混匀方式：吸吐式； 4.样品盘：60孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 5.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 6.机芯材质：采用钛合金机芯 7.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 8.测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差≤±0.1%,非牛顿流体粘度的准确性误差≤ ±1% 9.温度控制：37°C±0.1°C 10.测试原理：锥板法、毛细管法或压力传感式 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 1、测试主机一台 2、电脑打印机一套 3、缺液报警装置3套 4、废液报警装置3套 5、废液桶3个 6、稳压电源 |
| 5 | 全自动血流变分析仪（五） | 台 | 1 | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 产品用途 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 技术参数 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 1.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式； 3.控制方法：旋转法：控制应力；毛细管法：压力传感式 4.测试模式：全自动及手动双重测试； 5.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术 6.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。 7.机芯材质：采用钛合金机芯 8.测试时间：全血测试时间≤30s/标本；毛细管血浆测试时间≤500ms/标本 9.样品盘： 90孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 10.混匀方式：吸吐式； 11.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 12.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确； 13.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅； 14.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供≥8种不同版面的报告格式； 15.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 16.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 17.加样量：锥板加样量：在200µl-800µl范围内可调；毛细管加样量：≤200µl. 18.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统； 19.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先； 20.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统； 21.清洗液不足报警功能、废液溢出报警功能。 22.提供质保期内每年至少一次校准服务 23.提供每季度一次巡检服务 配置： 1.测试主机一台， 2.配套设备操作系统一套， 3.缺液报警装置3套， 4.废液报警装置3套， 5.废液桶3个 6.稳压电源 |
| 6 | 全自动血流变分析仪（六） | 台 | 1 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 产品用途 适用于测量全血粘度及血浆粘度，换算血流变学参数。 技术参数 1.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式； 3.控制方法：旋转法：控制应力；毛细管法：压力传感式 4.加样针系统：双臂双液面加样针，并且可以单独操作； 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术 7.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。 ★8.机芯材质：采用钛合金机芯 9.测试时间：全血测试时间不大于30s/标本；毛细管血浆测试时间不大于500ms/标本 ★10.样品盘： ≥双90孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 11.混匀方式：吸吐式； 12.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 13.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确； 14.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅； 17.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供8种不同版面的报告格式； 18.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 19.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 20.加样量：锥板加样量：在200µl-800µl范围内可调；毛细管加样量：不大于200µl. 21.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统； 22.能和同品牌血小板聚集仪、血沉压积仪联机 23.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先； 24.接口方式：RS-232或USB接口任选，实现仪器控制功能； 25.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统； 26.清洗液不足报警功能、废液溢出报警功能。 27.提供质保期内每年至少一次校准服务 28.提供每季度一次巡检服务 配置要求 1、测试主机一台 2、电脑打印机一套 3、缺液报警装置≥3套 4、废液报警装置≥3套 5、废液桶≥3个 |
| 7 | ▲全自动血流变分析仪（七） | 台 | 1 | 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心 技术参数 1.测试方法：全血测试：旋转法；血浆测试：旋转法，毛细管法； 2.测量方式：快速、全量程、逐点、稳态测量方式；微量毛细管快速测量血浆模式； 3.控制方法：旋转法：控制应力；毛细管法：压力传感式 4.加样针系统：双臂双液面加样针，并且可以单独操作； 5.测试模式：全自动及手动双重测试； 6.锥板信号采集方法：高精度光栅细分技术 7.毛细管信号采集方法：自跟踪液面微分捕获技术。 8.测试时间：全血测试时间≤30s/标本；毛细管血浆测试时间≤500ms/标本 9.样品盘：双90孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于不同管径及长度的真空采血管及普通试管； 10.混匀方式：吸吐式； 11.吸样方式：加样针具有液面感应功能，血浆加样无需更换原试管； 12.进液系统：采用双路挤压式蠕动泵，进液量准确； 13.排液系统：采用强力挤压式蠕动泵，确保排液系统通畅； 14.报告单模式：开放式自定义报告单模式，同时提供≥8种不同版面的报告格式； 15.粘度测量范围：0mPa·s；-60mPa·s 17.切变率范围：1s-1 ~ 200 s-1 18.加样量：锥板加样量：在200µl-800µl范围内可调；毛细管加样量：不大于200µl. 19.温度控制：（37±0.1）℃，自适应智能温度控制系统； 20.急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先； 21.接口方式：RS-232或USB接口任选，实现仪器控制功能； 22.数据传输：可接入医院HIS/LIS系统； 23.提供质保期内每年至少一次校准服务 24.提供每季度一次巡检服务 配置： 1、全自动血流变分析仪主机1台， 2、缺液报警装置3套， 3、废液报警装置3套， 3、废液桶3个 ， 4、配置血流变数据处理系统1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十五包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋机 | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 1.模块化设计，各组件可根据使用摆放位置。 2.中文触摸屏操作，具有定时开机和关机程序。 3.蜡缸容量≥5L，温度范围50-75℃。 4.热台温度范围50-75℃；组织存储槽温度范围50-75℃，可放置≥300个组织盒；模具存储槽温度范围50-75℃；冷点温度范围为3-5℃；冷热台均可以定时开启，独立温控。 5.冷台工作温度为-10至-20℃，可放置≥70个组织盒。 6.照明系统分为热台和附件两部分，可分开控制；照明灯亮度由暗到亮多级可调；照明灯为隐藏式LED冷光源。 7.修蜡模块内嵌于主机。 8.加热镊与主机为一体式设计。 9.石蜡分配控制杆的位置可调，适应不同尺寸的标本。 10.工作台面绝缘隔热。 11.排蜡系统和排蜡阀保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可选手控或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；具备可移废蜡槽。 12.具备保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，多级可调。 13.包埋盒打号机：紫外激光打印，单个包埋盒打印时间≤3秒，可清晰打印≥0.5*0.5mm的汉字。 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 配置： 1.包埋机主机 1 台 2.冷台 2 个 3.冷却模块 1 个 4.镊子温热器 1 个 5.组织盒储存槽托架 1 个 6.包埋盒打号机 1台 7.有线电热镊 2 个 8.脚空出蜡器1个 9.带盖包埋盒 10箱 10.石蜡5箱 11.环保脱蜡剂50L |
| 2 | 病理综合取材台（含摊片机） | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 一、病理综合取材台： 1.柜体尺寸:1800*800*1900mm±10%，可根据场地尺寸定制，柜体分为上下结构 2.整体耐酸碱不锈钢316钢板，下排风，风机风量≥1800m³/h，工作风噪≤50db，风速≥0.8m/s，配置PVC防腐风强抽吸功能。 3.管路粉碎机，不锈钢内胆。 4.底座构造为箱体式，内设冷热水给排系统。 5.柜顶装有全封闭式日光照明装置，有紫外线杀菌装置，组织观察射灯 6.内藏式喷淋系统，配备蒸汽式清洁机。 7.在取材台下柜设置有电路控制箱。 8.标本取材板，表面带标尺，方形铁木材质，底部安装不锈钢调节搁脚。 9.配备即热式热水器，并配有冷热水龙头。 10.操作台面使用≥2.0mm厚、柜体使用≥1.5mm厚，不锈钢拉丝板，台面设有专用冲洗池，长：500-600；宽：400-450；高：400-450mm。（根据实际定制） 11.整体结构采用≥1.5㎜厚优质耐酸碱不锈钢钢板，无焊接痕迹。 12.配有操作系统及内外显示器。 二、摊烤烘片机： 1.摊片、烘片、烤片三个部分为独立分体式设计 2.温控范围：摊片、烤片两部份均为0-99℃可调，自动恒温；烘片温度30-85℃之间可调，自动恒温。 3.可不限时连续工作。 4.摊片水槽容积：长：200-250mm，宽：150-200mm；高：45-85mm，并配有可拆卸水槽盒。 5.烤片台尺寸：长230-260mm；宽160-190mm；50-55mm，≥8排烤片槽 6.烘片室尺寸：长210-250mm；宽160-200mm；深110-130mm，可定时 三.提供质保期内每年至少一次校准服务 四.提供每季度一次巡检服务 五.可接入医院Lis系统 配置： 病理综合取材台： 1 高颈龙头 1个 2 伸缩花洒 1个 3 照明灯管 1个 4 紫外线消毒灯管 1个 5 冲洗水槽 1个 6 离心式风机 1个 7 碎骨机 1个 8 热水器 1个 9 小探照灯 1个 10 磁吸条 1个 11 控制屏幕 1块 12 双显示器操作系统1套 13 蒸汽式清洁机1个 14 取材刀柄 5个 15 组织包埋纸 100包 16 配套维修工具及工具箱1套 摊烤烘片机： 1 摊片机 1台 2 烤片机 1台 3 烘片机 1台 |
| 3 | 全自动加样系统 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.全自动完成各种实验的液体分配，包括ELISA、化学发光、血型、转氨酶、DNA萃取等。； 2.独立的加样通道≥8个，任意通道Y(内外)方向移动时不干扰其他通道，工作中任意两加样通道可分开距离最大≥300mm；使用一次性加样针，避免交叉污染。 3.具备双重检测，液面探测，漏加检测，气泡检测，凝块检测等报警功能； 4.加样精密度：加样量为10ul时，精度（CV）≤3%，准确度±5%；加样量为100ul时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%； 5.标本分配速度≤2分钟，96孔板（并行分配8块微板的样本时）； 6.可一次性装载上机≥192个原始试管及≥12块96孔微板； 7.通用试剂位可同时装载≥20种试剂； 8.试剂位具备主动感应识别试剂的类型和位置功能，不需按固定位置摆放试剂，可在实验进行中动态更换试剂位置，仪器自动识别更换后位置； 9.专用试剂位：用于放置阴、阳性对照品及质控品原始试剂瓶，可同时装载≥40种试剂。 10.可对同一批上机检测的每个标本定义各自不同的检测项目，可实现双孔或多孔复查。 11.具有标本条码扫描仪，在提交实验过程中自动扫描试管条码。 12.仪器具备配套的工作台底座。 13可接入医院Lis系统； 14.配后处理诊断系统1套：内存≥16G ； 15.设备使用年限≥10年； 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 配置要求 主机1套，后处理诊断系统1套 |
| 4 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 宝坻区海滨医院 技术参数 1.气流模式：30%外排，70%循环 ★2.通过生物安全柜YY0569-2011 Ⅱ级生物安全柜认证和GB 41918-2022 生物安全柜认证 3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s 4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995% 5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互 6.洁净级别为10级的工作环境 7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数 8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能 ★9.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度 10.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长 11.照明灯安装在工作区前部，采用两根LED灯管，照度可达1000lx以上 ★12.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃 ★13.前窗玻璃具有全幅可清洁功能 14.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警 15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示 16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示 17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示 18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示 19.报警代码显示提醒 20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能 21.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体 22.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷 23.一体式搁手板大平面设计 ★24.上柜体底部结构的可搬抬结构设计 25.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便 ★26.具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧 27.柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间 28.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面 29.外部尺寸（L×D×H）700mm×660mm×1950mm-10% 30.内部尺寸（L×D×H）600mm ×500mm×520mm+10% 31.提供质保期内每年至少一次校准服务 32.提供每季度一次巡检服务 33.可接入医院Lis系统 配置要求 操作台 1台 |
| 5 | ▲冷冻切片机 | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.切片厚度1-100um，最小步进≤0.5μm； 2.修块厚度5-500um； 3.可单独进行箱体、样本头、刀架、冷台制冷，制冷温度可单独调节。 4.冷冻箱制冷温度0～-30℃； 5.样品头主动制冷温度-10～-40℃可调； 6.冷冻位点：≥20个冷冻位点，配备两个及以上半导体快速制冷位点最低温度≤-60℃； 7.具备≥2个压缩机制冷； 8.≥8寸触屏操作； 9.样本托：≥2种尺寸；； 10.样本回缩：1-60μm，可调； 11.水平行程范围≥30㎜，垂直行程范围≥60㎜; 12.电动进样速度：≥两档可调； 13.自动除霜功能：可设定自动除霜时间点，实现自动启动除霜功能； 14.仪器具备按键板，可实现对样本的前后运动、切修片切换、温度等进行快速调节； 15.箱体标配UV紫外消毒功能。 16.样本记忆功能：更换新样本时，可一键复位到预设位置； 17.冷凝瓶检测功能：自动检测冷凝废液瓶液位，提前预警更换； 18.具备USB接口及网线接口，可实现数据导入导出、软件升级更新、外接扫描器等； 19.从室温20℃开机，制冷时间≤2小时可实现切片； 21.1柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，每节尺寸:；515(宽)x480(厚)x375(高)mm±10%； 20. 2玻片存档柜共8节：每四节组成1套摆放，每节9个抽屉，共72个抽屉，每抽可分4档搁，共存放玻片>10万张。 21. 3蜡块包埋盒存档柜共32节：每四节组成1套摆放，每节5个抽屉，共160个抽屉，共存放蜡块>13万块；抽屉要与科室在用存档柜通用。 22.设备使用年限≥10年； 23.提供质保期内每年至少一次校准服务 24.提供每季度一次巡检服务 25.可接入医院Lis系统 配置要求 主机1套，≥2个压缩机，专用工作台1套、图文后处理系统1套、玻片存档柜8节和蜡块存档柜32节。 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十六包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲轮转式切片机（一） | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 ★1.切片方式：全自动轮转, 2．切片厚度：至少包含0.5-100μ m ，可调 3．修块厚度：至少包含1-600μ m ，可调 4．最大水平进样幅度：≥24mm，可调 5．最大垂直样品行程：≥70mm，可调 6．静音样品回缩：至少包含5-100μ m，可调 7.粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s 8.切片速度可调整 9.两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式 10.三种电动切片模式：单片、连续、步进 11.切片窗口可调节 12.最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm 13．具备独立的控制面板 14．具备电子制动终止切片功能，将样品头停在最上方 15手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向 16.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 17.具备刀架三点锁定及侧向移动功能 18.手轮至少有2个独立的安全锁定系统 19.快速转换样本夹，可单手操作 20．粗修时具备快速回缩和位置记忆功能 21.具备开启/关闭功能的可编程样本回缩功能 22．具备≥两种小手轮运行模式：步进和连续 23．具备可归零的切片以及厚度计数功能 24．具备可视信号和声音信号提示剩余进样距离 25.提供质保期内每年至少一次校准服务 26.提供每季度一次巡检服务 27.可接入医院Lis系统 配置： 1、主机 1 台 2、操作按键板1个 3、抗静电废物槽 1 个 4、通用型刀架组件 1 套 5、样本定位系统 1 个 7、毛刷2个 8、刀片60盒 |
| 2 | 轮转式切片机（二） | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 技术参数 ★1.切片厚度：0.5-100μm ★2.刀架带有鲜明颜色护手，确保操作者安全 3.可归零的切片以及厚度计数功能 4.切片方式：至少包括半自动轮转和手动轮转 5.切片模式：≥2种，至少包括半刀模式和全手轮旋转模式 6.静音样品回缩 7.水平进样幅度≥24mm 8.垂直样品行程≥70mm 9.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 10.最大样品尺寸（L×H×W）55×50×30mm±10% 11.种不同样品夹（至少包含通用样品夹、RM 冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（至少两种尺寸）、圆形样品夹），适应包埋盒（包括标准和超大尺寸）、方形或圆形样品块，拓宽切片操作范围； 12.≥5种不同刀架（至少包含 DH/DL 型刀架、N 型刀架、NZ 型刀架和 E-TC 型刀架），适用于一次性的宽、窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织； 13.提供质保期内每年至少一次校准服务 14.提供每季度一次巡检服务 15.可接入医院Lis系统 配置要求 1.主机1台 2.定位系统1套 3.通用型刀架组件 1 套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十七包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机 | 台 | 1 | 宝坻区中医医院 技术参数 ★1.通量≥ 200个包埋盒 2.试剂缸和蜡缸容量≥3.5 L 3.蜡缸温度：50-70℃ 4.脱水缸温度：室温或35-60℃（脱水试剂），酒精62℃、二甲苯67℃（清洗试剂），50-70℃（石蜡）；气液路压力范围：-40 ~ +40kPa 5.试剂瓶：11个；废液瓶：1个；清洗瓶：2个；蜡缸：3个 6.具备试剂管理系统RMS： 根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命； 机器自动计数，到达阈值后会自动提示 7.具备防止试剂传递污染的功能： 8.预安装程序≥3个：1个清洗程序、1个标准过夜脱水程序和1个标准活检组织程序 9.特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结，避免管道堵塞，造成设备运行故障 10.配有3种不同的报警功能：本机报警，本地报警，远程报警 11.带有两个报警插孔的报警系统，可用于本地报警和远程报警 ★12.安全性：自检功能，试剂相容性检测，2级密码保护 13.所有的试剂缸均可拆卸清洗 14.全中文操作系统，能进行文件编辑 15.具备试剂管理系统 16.提供质保期内每年至少一次校准服务 17.提供每季度一次巡检服务 18.可接入医院Lis系统 配置： 1.移液器(0.1-2.5µl，0.5-10µl，10-100µl，100-1000µl，1-10ml) 1 套 2.主机1台 3.试剂管理系统1套 |
| 2 | ▲组织脱水机 | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 1.内嵌≥12寸全中文屏幕。 ★2.组织缸容量：≥300个组织包埋盒。 3.处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险。 4.液位监测：组织缸内≥2个液位传感器，具有自动报警功能。 5.石蜡缸组件：石蜡缸组件：石蜡缸≥3个，单个容量≥4L。。 6.试剂瓶组件：试剂瓶数量≥13只，其中脱水用试剂瓶≥10只、清洗瓶≥3只，冷凝瓶≥1只，试剂数量可调；试剂瓶容量≥5L。 7.温度设置：石蜡温度范围为58℃-70°C可调，试剂温度范围为室温至65℃可调，控温精度±1°C。 8.脱水程序：可存储脱水程序数量≥10个，用户可自行设置和选择使用。 9.搅拌功能具有常压、正压、负压、磁力搅拌等多种搅拌方式，可自行设置搅拌的时间、间隔和是否开启搅拌功能 10.远程监控：具有远程报警、监控功能。 11.具备程序自检功能：程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数。 12.具有石蜡或试剂自动轮换功能； 13.具有酒精试剂监测功能。 14.具备试剂瓶位置检测功能 15.组织处理篮套件≥2件，单篮≥100包埋盒。 16.玻片打号机：紫外激光波长≤400nm，重复频率25KHz，3ns窄脉宽，输出功率≤1W，收纳槽可收纳≥30片，开放接口可连接Lis/His系统。 17.提供质保期内每年至少一次校准服务 18.提供每季度一次巡检服务 19.可接入医院Lis系统 配置： 1.主机 1 台 2.通风管 1 个 3.试剂瓶组件 1套 4.冷凝瓶组件 1 套 5.过滤器组件 1 套 6.石蜡缸组件 1套 7.玻片打号机1台 8.组织处理篮套件1套 9.带盖包埋盒 2箱 10.石蜡 2箱 11.24*24mm盖玻片10盒 12.24*32mm盖玻片10盒 24*50mm盖玻片10盒 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十八包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲生物显微镜（一） | 台 | 1 | 天津市静海区医院 技术参数 1.适用于病理科日常阅片工作, 可观察普通染色的切片,具备图像采集功能； 2.具有眀场和暗场功能； 3.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm； 4.调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 5.观察镜筒：三目镜筒，倾斜角度≥30度，三档分光，视场数≥22mm； 6.照明装置：长效白光LED光源，寿命≥30000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。 7.平场消色差物镜≥4个，至少提供：4X、10X、20X、40X； 8.载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 9.目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22mm，双目屈光度可调。 10.物镜转换器：≥6孔编码物镜转盘； 11.聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.值≥ 0.9； 12.显微相机： 12.1最大像素≥890万； 12.2采用背照式芯片 ； 12.3像素大小≥3.45um * 3.45um； 12.4像素融合：支持2x2； 12.5曝光时间：最小值≤30微秒；最大值≥15秒； 13.设备使用年限≥8年； 14.提供质保期内每年至少一次校准服务 15.提供每季度一次巡检服务 16.可接入医院Lis系统 配置要求 生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）1套、平场消色差物镜≥4个、镜油1个、显微相机1套、图像软件1套 |
| 2 | 生物显微镜（二） | 台 | 3 | 天津市西青医院2台(套)、宝坻区海滨医院1台 技术参数 1.显微镜： ★1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察 1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm 1.3 调焦：聚焦行程≤15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度≤1微米。 ★1.4 观察镜筒：三目镜筒，可倾斜角度5-35度，三档分光：100-0；50-50；0-100；视场数≥22mm 1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥30000小时。具有光强管理功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。 1.6 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥ 0.1，W.D≥.18.5） 10X（N.A.≥0.25，W.D≥.10.6） 20X（N.A. ≥0.4，W.D≥.1.2） 40X（N.A. ≥0.65，W.D≥.0.6） 100X（N.A.≥ 1.25，W.D≥.0.15油镜） 1.7 载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥22mm,双侧屈光度可调。 1.9 物镜转换器：≥五孔编码物镜转盘. 1.10调焦方式：通过调整物镜转盘高度来聚焦。 1.11 聚光镜：内置摇摆式聚光镜，N.A.值≥ 0.9，使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。 2.显微相机： ★2.1相机分辨率：≥2000万像素显微相机 2.2传感器：≥1英寸 2.3 随相机提供高级视频与图像处理应用软件，支持原生 C/C++, C#/VB.Net, Directshow, Twain API 3 图像处理系统：屏幕：≥23英寸 4.提供质保期内每年至少一次校准服务 5.提供每季度一次巡检服务 6.可接入医院Lis系统 单台配置： 1、显微镜主机1台 2、物镜：4X、10X、20X、40X、100X各一个， 3、显微相机1台， 4、图像处理系统1套 5、镜油1只 |
| 3 | 生物显微镜（三） | 台 | 2 | 双桥河镇卫生院、双新街社区卫生服务中心各1台 1.用途：用于细胞和神经组织的玻片观察。 2.工作条件 2.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2.2配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 3.主要技术指标 3.1生物显微镜 3.1.1光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准45mm。 3.1.2载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：120 x 132mm（±20mm）；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）（±20mm） 3.1.3调焦机构：总移动范围≥15mm，最小调焦精度≤2.5um。有粗调焦旋钮可进行张力调节。带有调焦限位装置，避免标本或物镜的损伤。 3.1.4聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25。 3.1.5照明系统：LED光源，使用时间超过30000小时 3.1.6双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，360°可旋转，铰链式，眼点高度可上下调节，视场数≥20 3.1.7目镜：10X，双侧均可进行屈光度调节，带眼罩，视场数≥20 3.1.8物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 3.1.9物镜：平场消色差物镜4X（N.A.0.1 W.D27）、10X（N.A.0.25 W.D8）、40X（N.A.0.65 W.D0.6）、100X（N.A.1.25 W.D0.12） 3.1.10防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 3.1.11所采用光学元件均为环保无铅玻璃 3.1.12背部配有收纳箱，可以放置电源线。 3.2.提供质保期内每年至少一次校准服务 3.3.提供每季度一次巡检服务 3.4.可接入医院Lis系统 4.配置： 4.1显微镜机架：1台。 4.2物镜：4X，10X，40X，100X各一个。 4.3电源线1套。 5.镜油1只 |
| 4 | 生物显微镜（四） | 台 | 1 | 天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心 技术参数 1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.载物台：钢丝传动，无齿条结构 载物台高度：140mm 机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm（±20mm） 移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm（±20mm） 载物台XY 移动可锁定 3.调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。" 4.聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时） 5.照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥30000小时。 6.三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°； 目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。" 7.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）" 8.提供质保期内每年至少一次校准服务 9.提供每季度一次巡检服务 10.可接入医院Lis系统 配置要求 1、生物显微镜主机（含聚光镜/载物台/透射光源等）1套 2、平场消色差物镜4X—100X（4个）1套 3、必配的附件、专用工具、消耗品等 4、镜油1只 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第十九包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机（一） | 台 | 6 | 宝坻区何仉卫生院、宝坻区牛道口卫生院、宝坻区钰华医院、宝坻区郝各庄医院、宝坻区杨家口卫生院、七里海医院各1台 技术参数 1.台式离心机 2.转子容量：可离心10-15ml样本量，每次≥32个样本 ★3.最高转速≥4200r/min 4.最大相对离心力≥2760xg 5.具备自动平衡功能 6.具备急停开关 7.转速精度：±10r/min 8.定时范围：1min～99min 9.整机噪音：≤55dB 10.重量：≤20kg 11.提供质保期内每年至少一次校准服务 12.提供每季度一次巡检服务 13.可接入医院Lis系统 配置要求 标配 |
| 2 | ▲医用离心机（二） | 台 | 8 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心4台 天津市西青区中北镇社区卫生服务中心2台 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心1台 双新街社区卫生服务中心1台 技术参数 ★1.最高转速≥4000r/min 2.转速精度 ±10rpm 3.最大相对离心力 3400×g ★4.最大容量 500ml×4支 5.定时范围 1 ～ 99min59s 6.定时模式 1: 启动计时；2：到达设定转速后计时 7.瞬时离心功能 有 8.开盖模式 （1）停机手动开盖；（2）停机自动开盖； 9.显示屏≥5.0 吋 10.数据查询及导出功能 有 11.加速曲线 1～9档 12.减速曲线 0～9档 13.整机噪声 ＜ 65dB 14.可离心10-15ml样本，可同时离心≥32支样本 15.提供质保期内每年至少一次校准服务 16.提供每季度一次巡检服务 17.可接入医院Lis系统 配置： 单台配置：离心机主机：1台 标配转子：采血管×100脱帽转子1个 电源线：1根 说明书：1份 保修卡：1份 合格证：1份 500ml×4离心转子 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第二十包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动PCR分析系统 | 台 | 1 | 天津市西青医院 技术参数 1.系统使用荧光定量PCR方法开展核酸检测 2.单次样本检测量≥4个 3.对于不同核酸目标的检测可在同一台仪器内同时进行 4.可同时检测不同项目，不同标本，各个通道平行检测。 5.后期可拓展项目：至少包括呼吸道病毒检测，乙型，丙型肝炎病毒检测，HIV病毒检测等。 6.可同时对结核分枝杆菌复合物和利福平耐药基因的检测，还可进行非结核分枝杆菌（NTM）的鉴定分型。从原始的患者样本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于120分钟。 7. 升温速率：平均≥13.0℃/秒 8. 降温速率：平均≥10.0℃/秒 9.检测时间：全流程≤30 分钟 10.模块控温精度：≤0.5 11. 设备使用年限≥8年 12. 提供质保期内每年至少一次校准服务 13. 提供每季度一次巡检服务 14. 可接入医院Lis系统 配置： 1.主机1台 2.报告处理系统1套 3.稳压电源1台 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

### （2）商务要求

（一）报价要求

1、报价以人民币填报（同时填报金额大小写，大小写不一致时，以大写为准）。

2、投标人的报价应包括：产品主体及附件货款、信息化接口连接相关费用、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、利润和税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成并验收合格的最终优惠价格。合同实施过程中，不接受任何因投标人原因引起的交货期或费用索赔。

3、供应商报价高于项目预算为无效报价，不再参与商务报价的评分。

4、投标报价在不超采购预算的前提下，出现以下情形其合理性由评标委员会在评审中予以考虑，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。评审委员会启动异常低价投标审查后，要求相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业本地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。审查相关情况在评审报告中记录。

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%

（4）其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

不接受选择性的投标产品及报价。

6、考虑设备安装使用的必要条件，增加为使用单位提供培训的次数，可提供不限次数的培训；提供与设备数量相匹配的售后服务人员，保障设备售后服务完善。

7、验收及相关费用由供应商负责。

（二）服务要求

1、供应商对所投产品提供的质保期须满足需求书中要求，原厂整机免费上门保修（含易损件及关键部件、维护专用配件）。保修期内免费更换零配件，终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，72小时内无法修复需提供备机，否则需按照实际经济损失进行赔偿。保修期自验收合格之日起计算。考虑设备安装使用的必要条件，增加为使用单位提供培训的次数，可提供不限次数的培训；提供与设备数量相匹配的售后服务人员，保障设备售后服务完善。

2、供应商须提供7×24小时维修热线（须提供维修热线电话号码、固定电话及移动电话号码）。

3、供应商须提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4、供应商须提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5、供应商须对采购人相关人员进行必要的技术和操作培训，通过集中培训、现场培训，以满足正常运行、维护和技术支持的需要。

6、供应商保证供应的设备是全新的，技术先进成熟，质量优良，符合安全标准并完全符合国家的有关规范，满足经济运行，易于维修、维护的要求，供方保证提供的技术资料和图纸清晰、完整、统一、准确并能满足设计、安装、调试、运行和维修的要求。

7、由于产品的质量和安全问题造成的损失和人员伤亡事故由中标单位负责赔偿，相关的损失及责任均由中标单位自行承担。

8、中标供应商应考虑设备安装使用的必要条件，增加为基层提供培训的次数，要求提供不限次数的培训；并提供与设备招标数量相匹配的售后服务人员，保障设备售后服务落地等。

（三）交货及付款要求：

1、交货地点：天津市各区县（特殊情况以合同为准）。

2、交货期：签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

3、设备出厂铭牌的生产日期须为采购当年度，同时提交加盖公章的承诺书。

4、投标人提供产品详细的配置清单。

5、投标人须提供详细的服务方案、针对本项目的配送方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装、备品的供应服务方案。

6、付款方式：签订合同后支付合同总额的30%，货到后对产品品牌、型号、数量及外观的完整性验收合格后支付合同额的60%，现场安装、调试完毕且验收合格无质量问题支付合同额的10%（特殊情况以合同为准）。

7、投标人提供的设备（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是优质材料和先进工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标单位负责。

8、中标单位提供设备须保证市场成熟度高，质量稳定性好，中标单位所投及交付货物应无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由中标单位自行承担。

（四）安装、调试、验收

1、在设备安装调试期间，由供方派技术人员到现场进行技术指导，所发生的一切费用均包含在投标总价中；

2、设备验收及相关费用由供应商负责；

3、如验收不合格或达不到合同设备性能及技术资料要求，双方共同研究、分析原因，澄清责任，积极解决。经双方确认：如属供方责任，所发生的费用由供方负责；如需方原因，供方有义务与需方一起采取措施，使设备性能达到保证值，所发生的费用由需方负责。

4、按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5、抽验比例标准：逐条参数验收。

6、验收标准：

（1）初步验收：货物到达交货地点后，采购人及中标人双方应对生产的成品货物的数量及外观质量进行初步验收。若货物发生缺、损或与合同约定不符时，中标人应负责补足或更换，并由双方确认。

（2）最终验收：中标人完成货物的调试和对采购人指定操作人员的培训后，无明显技术问题和产品故障的,双方依照合同中约定的质量要求对货物进行最终验收，并签署最终验收报告。