项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

随着医疗技术的不断进步和临床需求的增加，现有科室血液透析设备已无法满足日益增长的治疗需求。为了提升我科的治疗能力和服务质量，特此申请新增多功能血液净化设备。 科室具备血液净化技术的资质）。采购一批CRRT机。

多功能血液净化设备可以使我科在本市同行中血液净化治疗领域开展更多的应用方向及治疗模式，除常规应用于急、慢性肾衰竭患者的血液净化技术，它主要包括持续性血液透析(CVVHD）、持续性血液滤过（CVVH)、持续性血液透析滤过(CVVHDF)、超滤(SCUF)、血浆置换（PE）外，还可以开展体外二氧化碳清除治疗（ECCO2R）。

二、项目预算

119万元；

……….

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（三）本项目接受/不接受联合体。

四、技术要求

示例：

第一包：床旁CRRT机

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1适用于多脏器功能替代：包括并不限于肾功能替代治疗、肝功能替代治疗、血浆治疗及体外二氧化碳清除治疗等 | 批 | 1 | 否 | 否 |
| 1 | 床旁CRRT机 ▲ | ★2.产品具备CFDA认证 |  |  |  |  |
|  |  | 3.该产品在体外血液净化治疗过程中提供动力及安全监测，与兼容的一次性使用耗材联合使用，支持连续性肾脏替代治疗、血浆置换治疗及体外二氧化碳清除治疗 |  |  |  |  |
|  |  | 4.≥12.1英寸彩色触摸屏，中文操作系统；版面提示操作步骤 |  |  |  |  |
|  |  | 5.后备电源续航时间≥20分钟 |  |  |  |  |
|  |  | 6.设备具备体外CO2清除功能 |  |  |  |  |
|  |  | ★7.平衡系统：具备≥三个挂秤，总称重≥48kg ；单秤支持多袋悬挂 |  |  |  |  |
|  |  | 8．泵数量≥4个，具备血液泵、置换液泵、废液泵、透析液泵、枸橼酸泵、注射泵 |  |  |  |  |
|  |  | 9.抗凝系统具备肝素泵组件及枸橼酸泵组件 |  |  |  |  |
|  |  | 10.治疗模式切换：CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间，可一键切换治疗模式。所有模式切换均无需更换管路及滤器 |  |  |  |  |
|  |  | ★11.血流速度≥（0- 450）ml/min |  |  |  |  |
|  |  | 12.废液流量≥（50-10000）mL/h 置换液量≥（50-8000）mL/h 透析液流量≥（50-8000）mL/h 枸橼酸泵流量≥（50-700）mL/h 净脱水流量≥（0-2000）mL/h |  |  |  |  |
|  |  | ★13.设备具备防除颤功能 |  |  |  |  |
|  |  | 14.数据传输：具备患者数据管理界面，具备数据输出端口 |  |  |  |  |
|  |  | 15.加温方式：陶瓷面板加温置换液或透析液（非血液加温）；无需外接加温器 |  |  |  |  |
|  |  | 16.温度范围 30~40℃，精度±0.5°C |  |  |  |  |
|  |  | 17.动脉压监控范围： -450mmHg ～ +750mmHg滤器前压监控范围：-450mmHg ～ +750mmHg废液压监控范围：-450mmHg ～ +750mmHg 静脉压监控范围：-450mmHg ～ +750mmHg |  |  |  |  |
|  |  | 18.液壶自动调节具备自动调节功能，可对静脉壶、溶液壶、废液壶；也可根据治疗调整为手动调节。 |  |  |  |  |
|  |  | 19.报警及安全指标：具备设备监测指标异常、设备故障、必要提示；声光报警 |  |  |  |  |
|  |  | 20. 产品拥有一定的市场占有率，以确保维修及售后保障通畅。治疗运行中出现故障，维修人员须立即到位。 |  |  |  |  |

# 注：

# 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：签订合同之日起60日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起60日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

# 七、其他要求