四、技术要求

第一包：中央实验台等

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央台1 | 规格：3600*1500*850 1、实验台整体均为落地式结构，均采用一级冷轧钢板（盒板)，裸板1.0 mm厚。 2、门与门、门与抽屉缝隙或间隔为1mm～2mm，沿线长度与板长误差≤0.2mm，过线孔尺寸误差≤0.5mm，抽屉抽出后下垂≤20mm，摆动≤10mm，台面倒角要均匀一致，倒角半径为1mm。 3、上述尺寸误差≤3mm。邻边垂直度：台面对角线1000mm以内的允许误差值≤3mm，2000 mm以内的允许误差值≤4mm，3000mm以内的允许误差值≤5mm。地角平稳度≤2mm。 4、扣手：采用机械冲床冲压制作，套色组合式设计。 5、滑轨：DTC牌三段式滑轨，开关轻盈无噪音。 6、合页：才用304材质制作，抗酸碱耐腐蚀，使用年限长。 7、★安全性能参照GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》执行、外观及外观性能，理化性能参照QB/T 1951.2-2013 《金属家具质量检验及质量评定》、GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》执行。 8、★钢部件表面必须经酸洗磷化并由环氧树脂塑粉高温固化处理，喷涂材料选用国际知名品牌粉末喷塑，各种配件应作除锈和防腐处理喷涂后的金属表面能达到如下性能： 湿度性能：88°C -96°C热水45度角冲淋5分钟没有变化。 抗冲击性能：重量1ib的球304.8mm高度跌落到水平漆面，无裂纹或龟裂 附着性能：交叉刻画（2mm X 2mm)各六条，漆膜完整。 硬度性能：参照GB T4340.1-2024 金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法检测，需提供检测报告。 耐腐蚀及耐酸碱功能：检验项目包含：①外观性能要求,②抗盐雾（120h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点，达到10级）。 9、★柜体采用整柜焊接，非散件组装，单柜斜向对角抬起推拉无变形情况，焊接质量要求参照GB/T 43906-2024《金属材料硬钎焊质量要求》标准检测。 抽屉耐久性，在抽屉上加载0.2 ko/dm。抽屉从完全关闭位置打开至推拉件长度(深度)的三分之一或至少100mm保留在组件内的位置。以大约0.25 m/s的速率开合抽屉不少于70000次。 10、台面：材质：陶瓷台面 台面采用≥20mm厚一体实芯陶瓷台面，坯体与上表层釉面经高温一体烧制而成。为了实验人员试验过程中操作和维护的便捷性，并确保实验人员人身的安全性，实验室专业陶瓷台面需具备以下性能要求。投标人需提供满足以下性能要求证明文件，检测报告复印件需注明用于本次投标使用，并加盖台面品牌厂家公章。 11、★耐化学性能要求：依据GB/T 17657-2022标准，对台面进行化学试剂进行测试，包括四氯化碳（纯品）、二氯丙烷98%、环己酮99%、苯甲醛98%，氯化钙饱和溶液、煤油（试剂级），99%乙酸等，要求至少85种试剂检测结果为5级。 12、★弯曲强度要求：参照GB/T14390-2008检测标准，对台面进行弯曲强度测试，检测，结果为平均值≥82，标准差 ≥6。荷载性能要求：参照T/SLEA0021-2023的标准，载荷重量900KG，保载时间≥720H，检测结果为：样品未损坏。 13、★防霉性能要求：参照GB/T1741-2020的标准,陶瓷台面可抑制霉菌滋生，须提供国家建筑装修材料质量检验检测中心机构出具的测试项目为“耐霉菌性等级”检测报告，测试结果值0（霉种包括出芽短梗霉等）。 14、理化性能要求：参照GB/T26696-2011表面耐划痕，检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板检测结果为：1级，并提供具有CMA、CNAS认证的第三方权威机构出具的合格检测报告证明。 15、为降低实验室火灾风险，试验台材质燃性性能需达到A1级不燃，炉内温升≤30℃,持续燃烧时间为0s,质量损失率≤0.5%,总热值≤0.2MJ/kg。并提供由国家建筑材料测试中心出具的检测报告。 | 组 | 8 | 10656 | 85248 |
|  | 中央台2 | 规格：2850*1500*850 技术要求同中央台1 递交样品：规格：2850*1500*850mm、(包含台面、柜门、抽屉)1件、台面 三节滚珠滑轨1副。 | 组 | 4 | 8438 | 33752 |
|  | 边台1 | 规格：2000*750*850 技术要求同中央台1 | 组 | 5 | 3200 | 16000 |
|  | 边台2 | 规格：3000*750*850 技术要求同中央台1 | 组 | 1 | 4800 | 4800 |
|  | 边台3 | 1000*1000*850 技术要求同中央台1 | 组 | 1 | 1100 | 1100 |
|  | 中央台试剂架1 | 规格：3600*350*780 立柱采用70mm×100mm×1.2mm钢板数控加工而成，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用≥8mm厚玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配铝合金护栏，层板高度可调节。 | 组 | 8 | 2700 | 21600 |
|  | 中央台试剂架2 | 规格：2850*350*700 技术要求同中央台试剂架1 递交样品 | 组 | 4 | 2150 | 8600 |
|  | 吊柜1 | 规格：3600*600*600 1、柜体采用1.2mm厚镀锌钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 2、侧板采用1.2mm厚镀锌钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3、拉手：钢制内嵌式拉手 4、合页：阻尼铰链，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达110度。 递交样品 | 组 | 8 | 5616 | 44928 |
|  | 吊柜2 | 规格：2850*600*600 技术要求同吊柜1 | 组 | 4 | 4446 | 17784 |
|  | 吊柜3 | 规格：4000*300*600 技术要求同吊柜1 | 组 | 3 | 3120 | 9360 |
|  | 吊柜4 | 规格：3000*300*600 技术要求同吊柜1 | 组 | 1 | 2340 | 2340 |
|  | 水池柜1 | 规格：1500*750*850 1、★实验台整体均为落地式结构，均采用一级冷轧钢板（盒板)，裸板1.0 mm厚。安全性能参照GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》执行、外观及外观性能，理化性能参照QB/T 1951.2-2013 《金属家具质量检验及质量评定》执行。 上述尺寸误差≤3mm。邻边垂直度：台面对角线1000mm以内的允许误差值≤3mm，2000 mm以内的允许误差值≤4mm，3000mm以内的允许误差值≤5mm。地角平稳度≤2mm。 2、★钢部件表面必须经酸洗磷化并由环氧树脂塑粉高温固化处理，喷涂材料选用国际知名品牌粉末喷塑，各种配件应作除锈和防腐处理喷涂后的金属表面能达到如下性能： 湿度性能：88°C -96°C热水45度角冲淋5分钟没有变化。 抗冲击性能：重量1ib的球304.8mm高度跌落到水平漆面，无裂纹或龟裂 附着性能：交叉刻画（2mm X 2mm)各六条，漆膜完整。 硬度性能：参照GB T4340.1-2024 金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法检测，需提供检测报告。 耐腐蚀及耐酸碱功能：检验项目包含：①外观性能要求,②抗盐雾（120h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点，达到10级）。 3.★物理性能：柜体采用整柜焊接，非散件组装，单柜斜向对角抬起推拉无变形情况。 硬件的结构强度和性能特征满足以下标准： 落地式底柜柜体承重≥900kg； 门片及铰链荷重≥90kg； 抽屉静态荷重≥68kg； 层板荷重≥90kg。 抽屉耐久性，在抽屉上加载0.2 ko/dm。抽屉从完全关闭位置打开至推拉件长度(深度)的三分之一或至少100mm保留在组件内的位置。以大约0.25 m/s的速率开合抽屉不少于70000次。 4、门与门、门与抽屉缝隙或间隔为1mm～2mm，沿线长度与板长误差≤0.2mm，过线孔尺寸误差≤0.5mm，抽屉抽出后下垂≤20mm，摆动≤10mm，台面倒角要均匀一致，倒角半径为1mm。 5、扣手：采用裸板1.0 mm厚钢板经机械冲压制作，其中间断凸起向下延伸10mm。外形与柜门形状一致。采用套色组合式设计。 6、滑轨：DTC牌三段式滑轨，开关轻盈无噪音。 7、合页：才用304材质制作，抗酸碱耐腐蚀，使用年限长。 8、台面：材质：≥20mm厚陶瓷台面，技术要求同实验台。 实验室龙头 1、★依据QB/T 1334-2013，对外观、表面性能、螺纹、耐压性能、密封性能、流量、寿命等项目，全部检测判定为合格，需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA的第三方权威机构出具的检测报告。 2、★水龙头需提供中国节水产品 cQc 认证证书且具有流量≤4.5L/in 的1级中国水效标识认证。 3、产品描述：涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关65万次以上。 主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。 5、对实验室安全性，节水性要求的需要，水龙头配件好坏对实验尤为重要，投标人投标时须提供水龙头以下证书和检测报告： a、实验室化验水龙头经评价，服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求，需提供售后服务认证证书。 b、水龙头用橡胶密封圈依据GB/T 7759.1—2015方法，在-10℃经过24h测试，检测压缩永久变形，要求形变不超过20%，符合要求。需提供第三方检测机构出具的检验报告。 c、水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行816h中性盐雾试验，结果为10级。 d、水龙头符合GB/T 5237.4-2017标准，在高温85℃，相对湿度50%，1000小时情况下检测高温高湿项目，结果无变化。检测加速耐侯性1000h，光泽保持率大于70%。（需提供CNAS或CMA国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）。 e、符合GB 18145-2014 标准。 f 、符合GB/T228.1-2021，断后伸长率≤55.5A，规定塑性延伸强度≥160MPa,需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。 g、符合GB/T1036-2008，线性热膨胀≤33.3，需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。 实验室化验水槽 1、★耐液体化学试剂：饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、甲酸7：氯化锌2：水1，分别浸泡48h，表面未见变化。5%磷酸氢二钠、草酸、98%硫酸、95%甲酸、10%乳酸、N,N-二甲基乙酰胺、68%硝酸、77%硫酸和68%硝酸的混合物，分别浸泡48h，表面未见变化。（需提供国家认可的第三方权威机构出具的检验报告）。 2、规格：长*宽*高 572mm*474mm*338mm。 3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm，水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。 4、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性。 5、符合GB/T16422.2-2014测试550h，检测结果等级4，无明显变化。需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。 6、根据GB/T 2423.2-2008进行测试，环境条件28.14℃,64.9%RH,101kPa，在100℃的环境下放置24小时，外观无明显变化。投标人须提供第三方检测机构出具的检验报告。 7、依据GB/T 17657测试高温180℃后，光线从不用角度照射条件，用正常视力观察试件，达到5级表面无明显变化。提供第三方权威机构检测报告。 实验室台式洗眼器 1、★配前置过滤器和流量调节装置，前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。 2、洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min。 3、开启方式：手动式。 4、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。软管接头管螺纹精度应符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹精度等级应不低于B级。螺纹规格：G1/2,外螺纹m≥7mm。内螺纹m₂≥6mm，软管连接螺纹应能承受不小于20N·m的扭矩，经扭矩试验后螺纹应无裂纹、损坏，且应满足密封性的要求。密封性耐老化性耐压性测试软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷。表面耐腐蚀涂镀件和不锈钢件按GB/T 10125进行24h乙酸盐雾实验(ASS)后，应不低于GB/T 6461-2002表1中外观评级(R₄)9级的要求。需提供带有CMA和CNAS的第三方权威机构出具的检测报告。 5、主体加厚铜质，高度280mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。 6、洗眼喷头采用不助燃材质铸模一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开的短暂高压，避免冲伤眼睛。 7、洗眼器用橡胶密封圈依据GB/T 7759.1—2015方法，在-10℃经过24h测试，检测压缩永久变形，要求形变不超过20%，符合要求。需提供第三方检测机构出具的检验报告。 8、洗眼器外层材料ABS，符合GB/T 11547-2008标准，耐腐蚀：王水、氢氧化钾（40%）、硫化钠（40%）、高锰酸钾（1%）、碘酒（2%）、红药水（2%）、甘醇（分析纯≥99.7%）、磷酸（85%）、等50种以上试剂检测。符合GB/T 16422.3-2014，在光照8h,冷凝4h,暴露时间72h情况下，测试光老化试验-紫外辐射暴露，外观无明显变化，结果≤0.20。需提供GTS第三方检测机构出具的检测报告。 9、符合GB/T 23448-2019标准，水压≥3.5MPa，软管无破裂、 渗漏和其他缺陷，判定为合格，需提供带有CMA和CNAS的第三方权威机构出具的检测报告。 10、符合GB/T 23448-2019标准，初始动压在0.3MPa,流速6L/min 保持5分钟，软管无破裂、 渗漏和其他缺陷，判定为合格，需提供带有CMA和CNAS的第三方权威机构出具的检测报告。 11、符合GB/T1036-2008，线性热膨胀≤33.5，需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。 滴水架 1、★可拆卸式滴水架为72个插孔位，配备两种不同功能的滴水棒80根，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿。 2、选用高品质PS材质，款式新颖，欧式风格，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。 3、滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。 4、配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。 5、尺寸：630mm*450mm*110mm 6、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 7、耐液体化学试剂：40%硝酸、75%硫酸、40%氢氧化钠、99.5%乙酸、100%乙酸乙酯、95%乙醇、37%盐酸，分别浸泡48h，表面未见变化。（需提供国家认可的第三方权威机构出具的检验报告）。 8、燃烧性能实测值为V-0级。提供第三方检测机构出具检测报告。 递交样品 | 组 | 4 | 5950 | 23800 |
|  | 水池柜2 | 1、规格：800*750*850 2、技术要求同水池柜1 | 组 | 4 | 3925 | 15700 |
|  | 通风柜 | 规格尺寸：1500*900*2400 1、★通风柜是为了保证实验室的安全和使用实验室的人员免受有毒气体的危害。因此，通风柜设计从围绕安全开始。每个通风柜都经过检测和压力测试。坚持严格按照GB24820-2024、JB/T 6412-1999等标准生产制作及测试。由于通风柜是一种通风设备，主要功能是防止化学烟雾，气体，气溶胶，致癌物质和其他有害介质的侵入，同时也起到通风柜内和实验室内部反应之间物理屏障的作用。通风柜也被设计作为防止化学品泄漏、失控反应和火灾的保护措施 .通风柜连接到建筑物的通风系统，可以是连接到主通风系统的电动风门或单独的频率控制风扇。集成的通风控制器和报警器，确保通风柜运行时自动进行一致的安全通风。 2、★主体、外壳材质：采用≥1.0mm镀锌钢板冲折焊接制作, 主体上段外部尺寸与内部尺寸长度差小于≥80mm。 3、★金属焊接处应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求，无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀。喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 立柱.两侧前段立柱侧板采用2mm厚高强度铝镁合金制作，外侧整体厚度小于40mm宽，提供符合GB/T 6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T 14846-2014《铝及铝合金挤压型材尺寸偏》标准检测内容的国家级检测报告。 4、★防坠落功能：装置参照JG/T222-2007标准执行，调节门设计有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，不大于 25mm。有效防止调节门坠落发生意外。 5、台面：陶瓷板。 台面材料必须符合以下技术参数要求：同中央实验台。 6、内衬板、导流板： 7、材质规格≥5mm 厚抗贝特板。 8、内衬板：内侧板可固定供水和供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明及集气装置。 9、导流板固定座：采用耐酸碱、耐高温PC模铸成型，其固定座须包含背板固定座、导流板固定旋钮及蒸馏架安装孔座等。设置蒸馏架安装孔座。 10、导流板：装置于工作空间后方及上方处，由至少化学板组成。导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，安装时不得用金属铆钉方式结合。 11、集气罩：采用PP耐酸碱材质，通风柜采用顶罩式抽气设计，依现场需求8-12英寸排风口，底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口，管径配合风量要求，设置汇流槽。 12、通风柜排风性能须满足以下技术要求: 12.1. 平均面风速：≥0.2m/S; 12.2.示踪气体浓度测试：≤0.01PPM 12.3.拉门移动影响测试：0.00PPM; 12.4.周边扫描测试：0.00PPM 12.5.可视化测试局部：无逃逸；可视化测试-大烟雾：无逃逸。 13、把手：采用机械冲床冲压制作，套色组合式设计。 14、通风柜照明：LED圆板灯*2，照明亮度：800Lux。 15、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座,每组不低于4 个。 16、合页采用316不锈钢材质。 17、★依据国家标准要求当采用交流电源供电时,电压在220V±22V和50Hz±1Hz条件下变化时,系统应能正常工作。当采用直流电源供电时,电压在额定值的±10%范围内变化时,系统应能正常工作。 | 台 | 3 | 9800 | 29400 |
|  | 气瓶柜 | 1、规格尺寸：900*500*1900 2、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 3、侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂。 5、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。 6、高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 7、带式气瓶固定装置，带通风口，带视窗。 8、带有智能控制系统，具有温湿度监控，动态显示排风状态等 | 台 | 3 | 2800 | 8400 |
|  | 实验凳 | 1、凳面采用PU制作，包裹一体成型绵，舒适耐用。 2、五爪落地支撑架，配承重万向活动轮。 3、优质气动升降装置。 | 个 | 72 | 187 | 13464 |
|  | 步入式温控柜 | 1.规格尺寸：7200*6000*2600 2.主体材质：采用双层钢板结构，中间采用机械填充不小于49mm厚岩棉材料，密度紧实，隔音，保温性良好。 3.内部空间按实际使用需求进行功能性分区。 4.柜门采用0.8mm镀锌钢板制作，双层结构设计，带有自动关闭功能。 5.内部空间底部铺设聚氯乙烯材质，耐水、热稳定性良好；。 6.配有空气调节器，具备冷暖调节功能。 | 套 | 1 | 85500 | 85500 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起7日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）

六、验收标准

# 由采购人自行填写。

# 符合现行国家及行业标准要求；抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验；特殊情况以合同为准等等。

# 七、其他要求