项目需求书
一、项目背景

为满足医院心血管疾病诊断、心电数据信息化管理建设需求，提升心电检查效率、诊断准确性与数据互联互通水平，本院拟采购心电图机20台，用于临床常规心电检查、心电试验、危急值管理及心电网络系统对接，优化心电诊疗流程，保障医疗质量与安全。

二、项目预算

第一包：80万 元；

三、资格要求

（一）产品：

须提供设备制造商的产品医疗器械注册证。

（二）供应商：

1.制造商：

须提供医疗器械生产企业许可证。

2.销售商：

须提供医疗器械经营企业备案证明文件。
（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（四）本项目不接受联合体。
四、技术要求

本项目共一包。

第一包：心电图机
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量

	1
	心电图机
	一、产品用途：

用于临床12导同步心电采集、分析、报告生成，支持心电试验、危急值管理，可与医院现有心电网络系统无缝对接，满足心电诊断、床旁心电图采集与数据上传等临床需求。
	台
	20

	
	
	二、技术参数：

1.硬件参数

1)采集模式：常规12导同步心电采集

2)输入动态范围：±980mV以上，需提供包含相应参数的医疗器械注册证附页截图证明。

3)频响和脉冲响应：0.05-450Hz以上，需提供包含相应参数的医疗器械注册证附页截图证明

4)定标电压：1mV±1%

5)输入阻抗：≥120MΩ，需提供包含相应参数的医疗器械注册证附页截图证明

6)共模抑制：≥100dB

7)噪声：≤15μVp-p

8)时间常数：≥3.2s

9)A/D转换：24bit

10)走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过±5%

11)防电击的程度分类：CF型防除颤

2.软件参数

1)软件需具备扫描患者身份证、社保卡等快捷读取患者信息功能。

2)软件需提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式，需提供相应功能软件界面截图证明。

3)软件需可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式，需提供相应功能软件界面截图证明。

4)软件需具备特殊病人隐私保护功能，可将患者姓名以特殊符号进行屏蔽，需提供相应功能软件界面截图证明。

5)软件需具备转胸痛功能，通过设置可将胸痛患者心电图同步至胸痛信息管理平台，需提供相应功能软件界面截图证明。

6)软件需具备版本自动更新功能，可保持软件版本为最新，需提供相应功能软件界面截图证明。

7)软件需具备心率变异采集模式，可选定采集的导联，且具有仰卧、站立等模式选择，需提供相应功能软件界面截图证明。

8)软件需具备危急值标识显示功能，可在病历列表中用标识显示危急值已处理、未处理状态，需提供相应功能软件界面截图证明。

9)软件需具备Worklist功能，对接HIS系统后，可下载待检查医嘱信息列表，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

10)软件需具备快速心电、标准采集两种方式；支持加做心电图、重做心电图，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

11)软件需具有一分钟节律采集模式。

12)软件需具有手动/自动采集切换操作功能。

13)软件需具有波形预采集设置功能，可开启或关闭波形预采集，预采集时间可设置为3秒、5秒、10秒，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

14)软件需具有自动导联接错提醒功能，可在导联接错时自动提醒，需提供相应功能软件截图及包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

15)软件需具有导联纠正功能，可在导联接错时进行修正。

16)软件需具有空间向量心电图、时间向量心电图检查采集功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

17)软件需具有心室晚电位检查采集功能需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

18)软件需具有心率变异和多阶段心率变异检查采集功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

19)软件需具有阿托品试验采集功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

20)软件需具有心得安试验采集功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

21)软件需具备起搏信号显示功能。

22)软件需具有成人/儿童心电图差异化分析功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

23)软件需具有高频心电报告功能。

24)软件需具有频谱心电报告功能。

25)软件需具有心电离散度分析功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

26)软件需具有危急值管理功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

27)软件需具有T波电交替功能，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

28)软件需具有接收诊断结论功能，可将诊断后的心电报告下载到本机，需提供包含相应功能描述的医疗器械注册证附页截图证明。

29)软件需具有用户访问控制功能。

30)★支持与医院现有心电网络系统无缝对接，实现采集数据上传、集中诊断报告，所产生的接口费用由中标供应商承担，供应商须提供相应承诺函。
	
	

	
	
	三、配置要求：

心电采集放大器（包含导联线） 1套

胸导吸球 1套

肢体夹 1套

心电采集分析系统 1套

与现有心电网络系统接口 1套

整机保修（包括配件） 3年
	
	

	
	
	
	
	


加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 签订合同之日起30日内到货（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：货到验收并安装合格后一次性支付100%货款。

六、验收标准
1.符合现行国家标准、医疗器械相关规范及采购文件技术要求。

2.设备安装调试完成，12导心电采集、软件功能、接口对接均正常运行。

3.供应商提供完整资质文件、配置清单、操作手册、保修卡等资料。

4.现场操作测试无故障，满足临床心电检查与信息化管理需求。。
七、其他要求
1.供应商提供7×24小时技术支持，电话10分钟响应，质保期内免费维修与更换配件。

2.提供现场操作培训，确保医护人员熟练使用设备与软件。

3.接口开发与对接费用由供应商承担，实现与现有心电网络、HIS系统无缝兼容。
