消音室项目用户需求书

（建设方案）

一、项目概况

本项目为消音室采购项目。项目满足GB26851《火灾声和或光警报器》附录B要求，满足GB26851《火灾声和或光警报器》满警报信号一致性试验、警报信号性能要求试验验等。项目主要包括消音室及配套系统、相关配件以及安装调试培训等。

本项目预算经费为786000元。

- 采购清单

消音室采购项目至少包括吸声材料 1套、隔声材料 1套、减震系统 1套、吸声照明灯具 1套、消声室隔声门 1套、视频监控系统 1套、消声室内接口的声学处理及信号端口处理 1套、声学设计及配合（总体协调和系统集成） 1套、空调系统 （通风系统）1套、多通道数据采集控制系统 1套。

三、技术设备参数及功能要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消音室 | ★在11m×7m×5.8m空间内进行双层隔声房建设，声学处理后全消声室净空尺寸不小于：6.2m×5m×4.3m，声控室内尺寸不小于6.2m×3.5m×4.3m。 ★2、在外环境无强烈的低频噪声源，在小于70 dB(A).情况下,消声室的本底噪声约：LA ≤25dB(A); ★3、自由场半径的测试距离(单向指向性)：r≥1.8米，吸音系数达到0.99-1之间;截止频率100Hz。 ★4、吸声性能:频率100～8000Hz、吸声系数≥0.99，提供第三方测试报告; ★5、全消声室室内声压级与反平方律理论值的最大允许偏差（dB）：1/3倍频程（Hz）：≤630、800-5000、≥6300 消声室允许偏差（dB）：±1.5、±1.0、±1.5; ▲6、采用金属平板吸声结构，须提供第三方检测机构出具吸声结构的吸声系数检测报告，每个平板单独可拆卸，截止频率以上的吸声系数≥0.99；吸声材料应具有环保型，不吸潮，憎水性强，成型好，密度均匀， 吸声性能离散性小的优点，且为防火材料，满足标准规定的 B1级防火性能要求，并提供第三方测试报告。表面喷塑防锈处理。尖劈的吸音材料要求环保无毒， 使用的吸声材料粉尘污染应符合GB/T18883，并提供第三方测试报告。 7、吸声结构吸声平面平齐规整，起伏误差≤1mm；安装完成后吸声面应平整，起伏误差≤5mm； 所有吸声结构颜色统一，无肉眼可察觉色差；底部横梁的包面处理及空调风口的声学处理，应与吸声结构保持一致； ▲8、吸音门：双层隔音门，外门往外开，内门往里开，门带自紧结构，无需额外锁扣，便于开启关闭及人员紧急逃生。门上装有吸音材料，隔声等级Rw55,单层门隔声量≥46dB(A)，须提供第三方机构出具的门的隔声计量检测报告，防火等级T90，须提供第三方机构出具的防火等级检验报告; 9、穿线管：直径：60mm（使用隔声穿墙套筒形式），并配置隔声塞； ★10、为满足全消声室指标所涉及的改造，均需供应商承担； ▲11、消声室内房须采用复合隔声板结构，方便安装和拆卸，可搬迁并重复使用，墙体总厚度≥250mm，且表面须双侧各采用厚度不低于2.0mm的镀锌钢板结构，且表面C4级干粉喷涂工艺处理，厚度≥100mm，满足标准规定的 A级防火性能要求，隔声量满足本底噪声要求，须提供详细的隔声计算书； ▲12、吸声构造内部不允许填充石棉、岩棉及玻璃棉等不环保的矿物纤维，填充材料需要采用聚酯纤维等环保材料。声学材料在0~45摄氏度，不排出有害物质，并提供有关证明文件或第三方测试报告。室内空气污染质量须满足GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》中Ⅱ类办公室环境要求，并提供相应的室内空气质量检查报告； 13、室内照明：4个防爆照明灯，照度不小于500流明，提供照度计算书；照明设备不影响消声室声学性能。 ▲14、内房隔振，采用独立悬浮隔振地基。消声室内外间完全安装分离，互不影响，在隔振器上 方建造独立悬浮的内隔声间。隔振系统保证了外界固体振动的隔离。要求隔振系统固有频率≤8Hz，隔振效率不低于95%，隔振系统采用的减振器需提供第三方检测报告： ★15、数采不少于4个通道ICP输入，支持不少于2个通道的扩展。每通道同步采样率至少100kHz，输入通道的动态范围：≥110dB，最高采集频率：192kHz ； ★16、数采系统输入信号通道幅值精度： 每通道peak ±10 V，幅值精度至少0.05%。通道间信号干扰：≥115dBc，通道间相位差：不大于0.1度； ▲17、数采系统具有噪音分析功能;具有回放功能，可查看回放数据曲线，并可对相关分析参数进行设置,需具有数据导出功能； ▲18、传声器要求：数量2套，1/2英寸自由场麦克风，频率响应范围10Hz~20kHz，动态范围为22dB(A) to 161dB，灵敏度≥12.5mV/Pa，温度范围：-55℃-100℃，IEPE供电，含15米BNC线缆。 ▲19、室内强弱电接口及声学处理：4个网线接口；4个5孔220V电源插座,2个380V 多用插座；接口做相应声学处理，保证声学要求；预留两个DN32穿线孔与控制间连接且做好声学封堵处理； 20、视频监控系统：一套独立的视频监控系统，包含2个网络摄像头、1台硬盘摄像机（存储内存≥2T）、1台安装监控系统控制不低于32寸的液晶显示器，保证控制间能观察到消声室室内所有范围；监控摄像头对声学实验室室内声学特性不产生影响。监控摄像头不低于400万像素，可自动变焦。监控系统使用独立开关供电； 21、吸声装修的厚度不因低频截止频率的降低而加厚，无矿物性纤维，工作环境中没有纤维飞扬；有利工作人员的健康；有利机器设备的清洁；组件式构造，间距内可安装管线，再次节省体积；表面应易清洁和护理。耐油污，容易保持表面清洁。 ▲22、声学材料在系统验收后20年内不发生脱落、变形、内部微粒外逸；表面采用厚度不低于1.5mm金属穿孔板且双面C4级干粉喷涂处理，穿孔率≥45%，声学施工安装材料模块组装，方便拆卸更换，可搬迁； ▲23、提供全消声和声控室空调系统，可以分别独立控制室内温度，同时配置新风系统，新风系统采用涡轮增压微循环结构，实验室空调系统噪声性能≤30dB(A)，消声室采用空调组单独送风，新风量可从 0%-100%区间内可调整，通风系统采用不少于 2 角通风，2角进风，2角出风，每人每小时新风量不小于30立方米（总量=人数*30），每小时房间换气次数不低于3次（最大风量下），空调及通风系统风管具有降噪措施，以满足消音室性能要求； 24、测试使用麦克风支架若干，测试麦克风支架对穿钢丝； ▲25、测试使用样品自动旋转工装治具 2 个（顶部悬吊/地面测试），配有高精度精密自动旋转台，可调节360度工作机械移动台，轴系间隙可调圆周360°刻划方便读数，中心孔径可通光或安装连接其他产品，上下部均有标准孔距的连接孔，方便与其他位移台连接，组成多维移动台，实现自动化控制，满足不同尺寸样品固定及自动旋转需求，满足GB26851《火灾声和或光警报器》附录B试验要求； ★26、消声室符合GB 6882—2016 《声学噪声源声功率级的测定－消声室和全消声室精密法》、GB 3102.7—93 《声学的量和单位》、GB50800-2012《全消声室和半消声室技术规范》，满足GB26851《火灾声和或光警报器》附录B要求，满足GB26851《火灾声和或光警报器》警报信号一致性试验、警报信号性能要求试验验等。 ★27、需提供需求方指定的省级及以上第三方校准机构进行计量校准，校准参数至少包括全消声室自由声场、背景噪声、本底噪声、自由场半径（截止频率）等，省级及以上第三方校准机构由需求方指定，计量校准相关的费用全部由供方支付，如不满足计量校准及相关指标要求，需方不予验收； | 套 | 1 | 否 | 否 |

四、实施要求或标准

该项目主要是消音室系统以及安装、调试、运维工作，项目结束后，业主部门要进行检测验收。系统到货后，用户要进行验收。应当做到：

1、消音室及配套系统、相关配件外包装完好无破损

2、消音室及配套系统全新，配件齐全，与对应的装箱清单一致。

3、现场安装调试，消音室及配套系统使用正常。

五、商务需求

供应商资格条件

1、供应商具备独立法人资格，营业执照在有效期内，具备相应的营业范围；

2、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、近三年内（本项目报价截止日前）供应商在经营活动中没有重大违法记录；

6、信誉要求：“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站等渠道查询投标主体信用记录，并打印网站查询结果的截图；

7、供应商（制造商或代理商）须按有关标准及规范完成本次采购仪器设备的制造与供货、运输（含保险、装卸车）、安装、调试与技术培训、检验、检测、通过有关部门验收、质保期内服务、终身维修等各项工作，并保证其使用的安全性与可靠性。供应商及制造商须对中标仪器设备使用的安全性、有效性及检测结果的可靠性负全部责任。

8、供应商应保证提供的货物为合法生产企业的产品，符合国家有关法律、法规、规定和标准。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准），并附鉴定文件（批准证书）的复印件。实行产品许可证制度的产品还须提供生产许可证复印件，供应商提供的产品应适合采购人的工作条件。

9、具有近两年省级或国家级第三方检测试验室（具有CNAS、MA认可资质）消音室应用案例并提供相关发票证明。

1、供货要求

交货期：合同签订后合同签订生效之日起 90 个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试完毕并交付采购人使用；

交货方式：卖方送货上门；

交货地点：用户指定地点。

2、安装调试

卖方根据用户实际需求，上门为客户安装调试，直到满足用户使用需求。

3、检测验收

本项目完工后，采购单位根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：按照此需求书第三项进项验收。

（2）卖方应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

4、售后服务

对采购单位的服务通知，供应商应提供7*24响应服务，在接报后1小时内响应，4小时内到达现场， 12 小时内处理完毕。若在 12 小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

日常维护保养

在免费质保期内卖方每年提供1次整机免费保养，终身负责维修，免费质保期内，因维修和保养所发生的一切费用，均由卖方负责。在保修期外，备件价格按照生产厂商用户优惠价供应；

维护保养内容：至少包括：1、吸声结构维护：检查外观完整性、负压吸尘清洁、更换损坏的吸声结构； 2、隔声系统维护：隔声门密封胶条检查与更换、门锁及五金件保养；3、环境系统维护：通风滤网清洁、空调降噪部件检查；4、采集系统的维护与升级；保证消音室整体系统能够正常高效使用，符合标准试验要求；

次数：免费质保期内卖方每年提供1次。

5、质保期

验收合格后，消音室整套系统免费保修2年，终身负责维修，其它按照国家规定的标准执行。

6、培训

卖方需要为采购方提供3-5天的现场培训，保证采购方使用人员可以独立操作并依照标准进行测试，并可以进行日常的维护和保养。

培训场地：消音室施工现场

人员规模：10人

培训内容：培训内容至少包括但不限于：声学实验室的设计、声学实验室及设备基本结构及工作原理、声学试验标准解读及标准试验方法解析、声学实验室维护与维修、系统的操作使用、系统日常的维护与保养、系统的操作和控制、安全生产注意事项等，卖方安排相关技术人员负责现场安装调试和培训，至采购人学会为止。

培训讲师资质要求：具有从事声学测试及声学仿真计算方面的工作10年以上，熟练掌握声学实验室的设计、声学实验室及设备基本结构及工作原理、声学试验标准等。

7、付款方式（必填）

合同签订后，供应商提供项目合同总金额5%的履约保证金及预付款发票，经采购人审核后，采购人以转账方式向供应商支付合同总金额的30%的预付款；供应商按采购合同交付项目所需吸声材料、隔声材料、减震系统、隔声门等相关材料，并向采购人提交本次付款发票，经采购人审核后，采购人以转账方式向供应商支付本项目合同总金额的30%；项目通过最终验收并向采购人提交计量证书以及项目剩余款项发票等相关资料，经采购人审核后，采购人以转账方式向供应商支付本项目合同总金额余款；验收合格试运行满3个月，如无质量问题，采购人无息返还履约保证金。

8、其他要求

无