1.技术要求

包2：荧光体式显微镜

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲荧光体式显微镜 | 1.光学系统为平行光光学系统，整机眼点高度≥371.6mm。 ★2.物镜变倍范围至少包含0.6X-9.8X，变倍为横轴式连续变倍，变倍比≥1:16，变倍操作方式为双侧手轮水平变倍；变倍定位装置可开关的倍数点包含但不限于0.6X、0.7X、0.8X、1X、1.25X、1.6X、2X、3X、4X、6X、7.5X、9.8X；包括目镜筒在内的整个镜体可0-360度定位旋转。 3.在1X PL APO物镜时，有效工作距离≥81mm - 配备UC WF10X高眼点平场目镜，视场直径≥22mm。 - 5.配备铰链式三目目镜筒，30度倾斜，瞳距调节范围至少包含55-75mm，双目视度屈光度调节范围至少包含-5至5度。 - 6.1.0X PL APO平场复消色差物镜。 - 7.调焦粗调旋钮行程≥120mm，可调节松紧。 - ★8.底座配备立臂式支架，底座台板包含的黑白板及毛玻璃板直径均≥160mm；配备双光路大视场成像模块平台，暗场可变光阑最大直径≥60mm；配备后置透射复合光源，功率≥50W，配有复合反射装置，具备透射角度调节功能及光强调节功能，能完成直径≥60mm的圆形样本全貌尺寸成像。 - 9.明场光源至少包含反射与透射式光源，能够单独使用也可同时使用；光源可连续调节亮度，光源为LED冷光源，功率≥10W，色温至少包含6000K，光源寿命≥6万小时，可自由调节反射光源角度，不同入射角度光源强度不变。 ★10.配备双光路荧光集成模块，转盘切换孔位≥8孔位，荧光通道≥4通道，无需切换灯源的情况下可实现光源联动切换。 ★11.荧光光源为LED光源，功率≥10W，点亮时间≥30000小时。 ★12.具备实时亮度控制功能，荧光通道亮度记忆功能，荧光模块开关响应时间≤1ms。 13.荧光通道包含但不限于：紫外长通:360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP、蓝色带通:475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm、绿色长通G:530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP。 14.配备彩色荧光摄像头，有效物理像素≥1100万，芯片尺寸≥4/3英寸，增益范围至少包含1X-10X。 15.操作软件功能包含但不限于：多色荧光叠加功能，手动自动轴多层焦面去模糊功能，手动大图拼接功能。 16.配置包含但不限于：荧光体式显微镜1台、与所投主机同一制造商生产的操作及数据分析终端1套（CPU≥12代酷睿i7，硬盘≥2TB，内存≥16GB，显卡≥4GB，显示器≥23英寸）。 | 台 | 1 | 否 |

2.商务要求

报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

服务要求

（1）提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。质保期过后，终身维护，每次维修验收合格后付款（质保期过后全部款项与本项目预算无关由采购人另行支付）。

（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。

交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河东区华越道6号内采购人指定实验室（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

特别要求：

（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

付款方式

合同签订后，收到合同总额30%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的30%费用，货到现场，安装调试、操作试验演示和现场培训完毕，所有货物运行正常，使用无质量问题，验收合格后且收到合同总额的70%费用的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的70%费用（特殊情况以合同为准）。