项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为落实好2026年 中央重大公卫项目中扩大国家免疫规划工作任务，做好天津市麻疹、风疹、乙脑、流行性脑膜炎、白喉、百日咳等国家免疫规划疫苗可预防疾病相关病原及人群抗体监测工作，需采购相应实验室病原检测、鉴定试剂及耗材。

二、项目预算

第一包：28.83万元；

第二包：31.17万元。
三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。
	序号
	具体要求

	1
	在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，营业执照副本复印件加盖公章

	2
	A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件或开标前三个月内银行出具的资信证明。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

	3
	2025年度任意一个月有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

	4
	参加政府采购活动近三年内（本项目投标截止期前），在经营活动中没有重大违法记录

	5
	具有良好的商业信誉，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单

	6
	所投产品生产企业通过ISO 9001：2015质量管理体系认证，可提供相应证明文件

	7
	可以提供有效的ISO13485质量管理体系认证证书

	8
	所投产品生产企业通过ISO 9001：2015质量管理体系认证，可提供相应证明文件


（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

第一包：抗体检测试剂

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲百日咳类毒素（PT）IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	★1、适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的百日咳类毒素（PT）IgG抗体。剂量-反应曲线的线性：试剂盒标准品的计量-反应曲线用直线回归方程数学模型拟合，其线性相关系数r ≥0.99；
2、准确度：用5份准确度参考品进行测定，应在100±10%的范围内；
3、规格：96T

4、特异性：用10份特异性参考品进行测定，符合率应为10/10；
5、最低检出限≤10IU/ml；
6、精密度: 用精密度标准品进行10孔测定，CV≤15%；
7、参考值：20IU/ml；
8、反应时间≤2h；
9、产品有效期：≥6个月。
	盒
	18
	否
	否

	2
	▲百日咳丝状血凝素（FHA）IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	★1、适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的百日咳丝状血凝素（FHA）IgG抗体。剂量-反应曲线的线性：试剂盒标准品的计量-反应曲线用直线回归方程数学模型拟合，其线性相关系数r ≥0.99；
2、准确度：用5份准确度参考品进行测定，应在100±10%的范围内；
3、规格：96T

4、特异性：用10份特异性参考品进行测定，符合率应为10/10；
5、最低检出限≤10IU/ml；
6、精密度: 用精密度标准品进行10孔测定，CV≤15%；
7、参考值：20IU/ml；
8、反应时间≤2h；
9、产品有效期：≥6个月。
	盒
	18
	否
	否

	3
	麻疹病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	★1、适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的麻疹病毒IgG抗体。剂量-反应曲线的线性：试剂盒标准品的计量-反应曲线用直线回归方程数学模型拟合，在60mIU/ml～1920mIU/ml范围内，其线性相关系数r ≥0.99；
2、准确度：用5份准确度参考品进行测定，应在100±10%的范围内；
3、规格：96T

4、特异性：用10份特异性参考品进行测定，符合率应为10/10；
5、最低检出限≤50mIU/ml；
6、精密度: 用精密度标准品进行10孔测定，CV≤15%；
7、参考值：200mIU/ml；
8、反应时间≤2h；
9、产品有效期：≥6个月。
	盒
	18
	否
	否

	4
	风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	★1、适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的风疹病毒IgG抗体。剂量-反应曲线的线性：试剂盒标准品的计量-反应曲线用直线回归方程数学模型拟合，在5IU/ml～160IU/ml范围内，其线性相关系数r ≥0.99；
2、准确度：用5份准确度参考品进行测定，应在100±10%的范围内；
3、规格：96T

4、特异性：用10份特异性参考品进行测定，符合率应为10/10；
5、最低检出限≤5IU/ml；
6、精密度: 用精密度标准品进行10孔测定，CV≤15%；
7、参考值：10IU/ml；
8、反应时间≤2h；
9、产品有效期：≥6个月。
	盒
	18
	否
	否

	5
	腮腺炎病毒lgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	★1、适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的腮腺炎病毒lgG抗体。剂量-反应曲线的线性：试剂盒标准品的计量-反应曲线用直线回归方程数学模型拟合，在55U/ml～1760U/ml范围内，其线性相关系数r ≥0.99；
2、准确度：用5份准确度参考品进行测定，应在100±10%的范围内；
3、规格：96T

4、特异性：用10份特异性参考品进行测定，符合率应为10/10；
5、最低检出限≤50U/ml；
6、精密度: 用精密度标准品进行10孔测定，CV≤15%；
7、参考值：100U/ml；
8、反应时间≤2h；
9、产品有效期：≥6个月。
	盒
	18
	否
	否

	6
	A群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)检测试剂盒(酶联免疫法)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站。
★2.适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的A群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)。
3. 检测技术：酶联免疫分析技术。
★4.检测性能：敏感性大于99%，特异性大于99%
5.检测时间：反应时长≤150分钟
6.结果分析：试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为IU / mL 或 U / mL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8.试剂规格：每盒的检测孔数为96孔。
9.有效期：不少于24个月，到货后质保期不少于15个月。
	盒
	18
	否
	否

	7
	C群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)检测试剂盒(酶联免疫法)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站。
★2.适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的C群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)。
3. 检测技术：酶联免疫分析技术。
★4.检测性能：敏感性大于99%，特异性大于99%
5.检测时间：反应时长≤150分钟
6.结果分析：试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为IU / mL 或 U / mL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8.试剂规格：每盒的检测孔数为96孔。
9.有效期：不少于24个月，到货后质保期不少于15个月。
	盒
	18
	否
	否

	8
	Y群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)检测试剂盒(酶联免疫法)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站。
★2.适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的Y群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)。
3. 检测技术：酶联免疫分析技术。
★4.检测性能：敏感性大于99%，特异性大于99%
5.检测时间：反应时长≤150分钟
6.结果分析：试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为IU / mL 或 U / mL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8.试剂规格：每盒的检测孔数为96孔。
9.有效期：不少于24个月，到货后质保期不少于15个月。
	盒
	18
	否
	否

	9
	W135群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)检测试剂盒(酶联免疫法)
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站。
★2.适用范围：适用于体外定量检测人血清或血浆中的W135群流脑奈瑟球菌多糖抗体(IgG)。
3. 检测技术：酶联免疫分析技术。
★4.检测性能：敏感性大于99%，特异性大于99%
5.检测时间：反应时长≤150分钟
6.结果分析：试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为IU / mL 或 U / mL。
7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8.试剂规格：每盒的检测孔数为96孔。
9.有效期：不少于24个月，到货后质保期不少于15个月。
	盒
	18
	否
	否

	10
	乙型脑炎病毒IgG抗体定量酶联免疫分析(ELISA)试剂盒
	1.适用仪器：开放型平台，可适用于各种酶标仪或全自动酶免工作站。
★2.适用范围：适用于体外定量检测人血清、血浆、脑脊液中的乙脑病毒IgG抗体。
3. 检测技术：酶联免疫分析技术。
4.检测时间：反应时长≤150分钟。
5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
6.试剂规格：每盒的检测孔数为96孔。
7.有效期：不少于6个月。
★8.结果判定：含有校准品，便于结果判定。
	盒
	18
	否
	否


第二包：检测试剂耗材及个人防护用品
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲麻疹、风疹病毒双通道RNA检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、样品种类：疱疹液、唾液、咽喉嗽洗液、眼角膜拭子、分泌物、脑脊液等样品。
2、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
★3、采用除酶以外一管预混液技术，一个反应管一次性完成麻疹、风疹病毒的定性检测，反应时长≤70min。 
4、主要组成成分：包含核酸扩增反应液、酶混合液、阳性对照，阴性对照。
5、反应体系：25μL反应体系。
6、最低检测限：500 copies/mL。
7、特异性：对麻疹病毒/风疹病毒（MV/RuV）各标本均能检出且与其他型别无交叉。
8、试剂规格：每盒的检测量至少50T。
	盒
	6
	否
	否

	2
	腮腺炎病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用范围：适用于定性检测从临床样本、环境样本及病毒分离物等样本中提取的腮腺炎病毒核酸。
2、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
★3、采用除酶以外一管预混液技术，反应时长≤70min。 
4、主要组成成分：包含核酸扩增反应液、酶混合液、阳性对照，阴性对照。
5、反应体系：25μL反应体系。
6、特异性：对腮腺炎病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉。
7、试剂规格：每盒的检测量至少50T。
	盒
	6
	否
	否

	3
	肠道病毒通用型/Sabin株Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	★1.试剂用途：试剂盒用于肠道病毒通用型/Sabin株Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。
2.检测原理：多重实时荧光PCR技术。
3.样本种类:咽部、粪便、肛拭子、脑脊液、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96、天隆Gentier系列等主流全自动荧光PCR检测仪。
5.试剂规格：50T/盒 
6.反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。
★8.反应时间 ≤ 90 分钟。
9.最低检测限：500 copies/ml。
10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。
11.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。
12.储存条件：-20℃避光保存。
13保质期：不少于12个月。
	盒
	10
	否
	否

	4
	肠道病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的肠道病毒核酸。
3、检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4、检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
★5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种肠道病毒的定性检测，反应全流程时长≤70min。 
6、反应体系：25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：每盒的检测量至少50T。
	盒
	14
	否
	否

	5
	MEM基础培养基
	1、可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞的培养，包括 HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞等；
2、主要成分包含L-谷氨酰胺、酚红，不含HEPES；
3、500ml/瓶。
	瓶
	40
	否
	否

	6
	DMEM高糖培养基
	1、主要成分包含：高糖、L-谷氨酰胺、酚红；不含丙酮酸钠、HEPES；
2、500ml/瓶。
	瓶
	10
	否
	否

	7
	小牛血清
	1、血清中内毒素含量≤10EU/ml 

2、pH 值、渗透压、血红蛋白浓度、内毒素水平、总蛋白等多项指标检测符合标准，无细菌、真菌、支原体及病毒污染，批次间质量稳定，适合于多种细胞系培养，也可用于原代细胞、部分干细胞的培养。

3、500ml/瓶
	瓶
	9
	否
	否

	8
	青霉素-链霉素混合液
	★1.溶液内含 10,000 单位/mL 青霉素和 10,000 µg/mL 链霉素。
2.适用于：防止细胞培养受到污染。
3.包装形式：浓缩100X，无菌过滤
4.包装规格：100ml/瓶
	瓶
	5
	否
	否

	9
	25cm2细胞培养瓶，通气盖
	1、规格：25 cm2；
2、100个/箱；
3、聚苯乙烯材质，TC处理，通气盖，无菌包装；
4、用途：细胞贴壁培养。
	箱
	5
	否
	否

	10
	丁腈手套L
	1、型号：L号，100支/盒,10盒/箱
2、丁腈橡胶材质，麻面，无粉。
3、对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用。
4、γ射线或环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	箱
	10
	否
	否

	11
	丁腈手套M
	1、型号：M号，100支/盒,10盒/箱
2、丁腈橡胶材质，麻面，无粉。
3、对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用。
4、γ射线或环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	箱
	10
	否
	否

	12
	丁腈手套S
	1、型号：S号，100支/盒,10盒/箱
2、丁腈橡胶材质，麻面，无粉。
3、对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用。
4、γ射线或环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	箱
	8
	否
	否

	13
	麻疹风疹核酸检测盲样考核品
	1、规格：0.4ml/支，10支/套。
2、特异性：对麻疹病毒/风疹病毒（MV/RuV）均能检出且与其他型别无交叉。
3、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。
	套
	17
	否
	否

	14
	麻疹风疹病毒核糖核酸室内质控品（高值）
	1.质控品性状及规格:液体状态质控品;0.5ml/管，20管/盒，质控品的内、外包装编号应按照要求清晰标识。
2.产品用途：本质控品应适用于开展麻疹风疹病毒核酸检测实验室的室间评价。
3.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，通用型强。
4.浓度要求:包装内每支质控品体积不得低于500µL，阳性质控样品浓度不低20000copies/ml，采用数字PCR方法进行量值确定
5.储存条件：应于-20℃储存，保存效期为12个月。
6.本质控品应无生物安全危害、不具有感染性。
	盒
	2
	否
	否

	15
	腮腺炎病毒核糖核酸室内质控品（高值）
	1.质控品性状及规格:液体状态质控品;0.5ml/管，20管/盒，质控品的内、外包装编号应按照要求清晰标识。
2.产品用途：本质控品应适用于开展腮腺炎病毒核酸检测实验室的室间评价。
3.适用仪器：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，通用型强。
4.浓度要求:包装内每支质控品体积不得低于500µL，阳性质控样品浓度不低20000copies/ml，采用数字PCR方法进行量值确定
5.储存条件：应于-20℃储存，保存效期为12个月。
6.本质控品应无生物安全危害、不具有感染性。
	盒
	2
	否
	否

	16
	PCR扩增一步法试剂盒
	1、低浓度检出限： 可检测低至 0.1pg 的 RNA 样本。
2、长片段体系测试： 能够稳定扩增长达 10kb 体系，扩增产量、扩增长度及体系检出率。
★3、多重体系测试：可用于多重 PCR 扩增，扩增十重体系，体系检出率和扩增产量。
4、不同来源样本兼容性测试：可稳定检出来自于不同物种（人、猪、狗、鼠、病毒）的 RNA 样本，扩增产量。
5、特异性测试：在多个体系中，的特异性。
6、杂质耐受测试：能够耐受 4%乙醇、10mM 异硫氰酸胍，杂质耐受力。
	盒
	10
	否
	否

	17
	无核酸酶水
	规格：每瓶100ml。
	盒
	50
	否
	否

	18
	PBS缓存液
	1.规格:500mL/瓶。
2.不含:钙、镁离子、酚红。
3.应用：适用于各种细胞培养应用，例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织、稀释细胞进行计数和制备试剂。
	盒
	50
	否
	否

	19
	超敏脊髓灰质炎病毒通用全基因组富集试剂盒
	1、试剂盒用于从少量的RNA样本中扩增出脊髓灰质炎病毒通用全基因序列。
2、样本种类：咽部、粪便、肛拭子、脑脊液、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
3、试剂盒内需含有两步法反应试剂，包含反转录及特异性扩增步骤。
★4、反转录反应体系应使用pd (N)6随机引物，RNA模板最大上样量≥16μL，反应体系≤20μl；
★5、特异性富集体系应使用特异性引物反应，操作简便，每样本配置反应体系≤2管，每管需加入PCR Mix、特异性引物及DEPC水即可，每管反应体系应≤50μl。
★6、3.5小时内可完成靶向富集及扩增。
7、样本获得的反应产物长度为1100bp左右。
8、适用于所有的二代、三代测序平台。
9、规格：12T/盒
	盒
	6
	否
	否

	20
	脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅰ型VP1基因RT-PCR扩增试剂盒
	1、试剂盒可从脊髓灰质炎病毒（Sabin株）I型阳性核酸中扩增VP1基因区域，用于基因分型。
2、样本种类：咽部、粪便、肛拭子、脑脊液、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
3、试剂盒内需含有RT-PCR反应所有试剂。
★4、扩增反应液为预混，RNA模板上样量≤5μL。
★5、试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
6、扩增反应时间：3.5小时内可完成目标基因扩增。
★7、样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
8、CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
9、包装规格：50人份/盒。
10、储存条件:-20℃保存
11、保质期：有效期为12个月
	盒
	6
	否
	否

	21
	脊髓灰质炎病毒（Sabin株）III型VP1基因RT-PCR扩增试剂盒
	1、试剂盒可从脊髓灰质炎病毒（Sabin株）III型阳性核酸中扩增VP1基因区域，用于基因分型。
2、样本种类：咽部、粪便、肛拭子、脑脊液、水体、环境涂抹和病毒培养物等。
3、试剂盒内需含有RT-PCR反应所有试剂。
★4、扩增反应液为预混，RNA模板上样量≤5μL。
★5、试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
6、扩增反应时间≤3.5小时。
★7、样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
8、CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
9、包装规格：50人份/盒。
10、储存条件:-20℃保存
11、保质期：有效期为12个月
	盒
	6
	否
	否

	22
	麻疹病毒N基因RT-PCR扩增试剂盒
	1、规格： 50人份/盒。
★2、试剂盒可从麻疹病毒阳性核酸中扩增核蛋白N基因区域，用于基因分型，无需巢式PCR。
3、CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
5、核酸模版上样量≤5μL。
6、反应的总体积25μL。
★7、PCR扩增时间≤2.5小时。
★8、样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
9、产品有效期12个月。
10、储存条件:-20℃保存
11、适用于普通PCR仪或荧光定量PCR仪。
	盒
	4
	否
	否

	23
	风疹病毒E1基因RT-PCR扩增试剂盒
	1、规格：50人份/盒。
★2、试剂盒可从风疹病毒阳性核酸中扩增包膜蛋白E基因区域，用于基因分型，无需巢式PCR。
3、CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
4、特异性：针对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应。
5、核酸模版上样量≤5μL。
6、反应的总体积25μL。
★7、PCR扩增时间≤2.5小时。
★8、样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
9、产品有效期12个月。
10、储存条件:-20℃保存
11、适用于普通PCR仪或荧光定量PCR仪。
	盒
	4
	否
	否

	24
	腮腺炎病毒SH基因RT-PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认腮腺炎病毒阳性的核酸中扩增SH基因区域，确定病原体基因型。
2.样本种类：适用于咽拭子、疱液、渗出液、血液、脑脊液等样品。
3.试剂盒内需含有RT-PCR反应所有试剂。
4.扩增反应液为预混。
5. 核酸模版上样量≤3μL。
★6.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。
7. PCR扩增时间≤4小时。
★8.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。
★9.CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。
10、包装规格：50人份/盒。
11、储存条件:-20℃保存
	盒
	4
	否
	否


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 所提供的产品须在产品有效期内，提供所投产品1年的免费上门保修，供货商负责产品出厂到用户指定使用单位周转过程中的贮存和运输，并承担相关费用；供货商提供的所有货品都应是制造商的原厂全新，并具有清晰的外包装标识，商品出现有质量问题（含破损）时，供应商企业应及时进行退（换）货；供货商必须承诺进行技术指导、培训、质量监督和维护保养等项目的服务；能应对甲方加急需求，在中标后能按甲方加急需求协调供货。
2. 货到：本合同项下货物采用 “按需分批交货”方式。采购人根据实际使用需求，向中标人发出交货通知（包括但不限于微信、电子邮件、采购订单，特殊情况以合同为准）。
3. 付款方式：每批货到5个工作日内，供货方需提供发票、采购方订单（纸质及电子版），经采购方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与供货方提供的发票相符后30个工作日内，按发票金额支付相应货款（特殊情况以合同为准）。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行考核与验收。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收记录应列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

七、其他要求
