## 分包限价
输液泵、注射泵最高限价及技术参数表（征求意见稿）
单位名称（加盖公章）： |  |  |  | 联系人： | 联系电话：
采购包号 | 标的名称 | 备注 | 设备 | 描述 | 单位 | 是否允许采购进口产品 | 最高限价（元）
1 | 输液泵 | 主机 | 输液泵 |  | 台 | 否 | 4500
2 | 输液泵 | 主机 | 输液泵 |  | 台 | 否 | 5500
3 | 输液泵 | 主机 | 输液泵 |  | 台 | 否 | 10000
|  | 配件 | 输液信息采集系统 | 四通道、可同时与输液泵和注射泵配合使用，为输液泵、注射泵供电，采集输液泵、注射泵的数据并预警 | 套 |  | 15000
|  | 配件 | 输液信息采集系统拓展单元 | 四通道 | 套 |  | 6000
4 | 单通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 单通道 | 台 | 否 | 3500
5 | 单通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 单通道 | 台 | 否 | 4500
6 | 单通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 单通道 | 台 | 否 | 9000
|  | 配件 | 输液信息采集系统 | 四通道、可同时与输液泵和注射泵配合使用，为输液泵、注射泵供电，采集输液泵、注射泵的数据并预警 | 套 | 否 | 15000
|  | 配件 | 输液信息采集系统拓展单元 | 四通道 | 套 | 否 | 6000
7 | 双通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 双通道 | 台 | 否 | 6000
8 | 双通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 双通道 | 台 | 否 | 7000
9 | 双通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 双通道 | 台 | 否 | 8000
10 | 四通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 四通道 | 台 | 否 | 11000
11 | 输液泵 | 主机 | 输液泵 |  | 台 | 否 | 5500
12 | 输液泵 | 主机 | 输液泵 |  | 台 | 否 | 11000
|  | 配件 | 输液信息采集系统 | 四通道、可同时与输液泵和注射泵配合使用，为输液泵、注射泵供电，采集输液泵、注射泵的数据并预警 | 套 | 否 | 15000
|  | 配件 | 输液信息采集系统拓展单元 | 四通道 | 套 | 否 | 6000
13 | 单通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 单通道 | 台 | 否 | 4500
14 | 单通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 单通道 | 台 | 否 | 11000
|  | 配件 | 输液信息采集系统 | 四通道、可同时与输液泵和注射泵配合使用，为输液泵、注射泵供电，采集输液泵、注射泵的数据并预警 | 套 | 否 | 15000
|  | 配件 | 输液信息采集系统拓展单元 | 四通道 | 套 | 否 | 6000
15 | 单通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 单通道 | 台 | 否 | 7500
16 | 单通道注射泵 | 主机 | 注射泵 | 单通道 | 台 | 否 | 14000
|  | 配件 | 输液信息采集系统 | 四通道、可同时与输液泵和注射泵配合使用，为输液泵、注射泵供电，采集输液泵、注射泵的数据并预警 | 套 | 否 | 15000
|  | 配件 | 输液信息采集系统拓展单元 | 四通道 | 套 | 否 | 6000

## 第1包 输液泵
第1包 输液泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 示例
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥1.5寸显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
3 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
4 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥5小时
5 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥5年
6 | 实质性参数 | 输液器适配数量 | 支持预存≥3种输液器品牌
7 | 实质性参数 | 输液模式 | 至少具有速度模式、时间模式
8 | 实质性参数 | 输液量预设定范围 | 至少包含1～9999ml
9 | 实质性参数 | 已输液量显示范围 | 至少包含0～9999ml
10 | 实质性参数 | 输液速度预设定范围 | 至少包含1～1200ml/h
11 | 实质性参数 | 快速推进速度 | 至少包含1200～1000ml/h连续可调
12 | 实质性参数 | 输液精度 | ≤±5%
13 | 实质性参数 | KVO流速(保持静脉开放) | 至少包含1ml/h-5ml/h可调
14 | 实质性参数 | 报警功能 | 声光报警：至少具有阻塞、暂停超时、开门、完成、气泡、低电量报警功能
15 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
16 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
17 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 输液泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
18 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于5年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年。 3、产品停止服务时间应提前1年告知采购人。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第2包 输液泵
第2包 输液泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 示例
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
3 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
4 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥7小时
5 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥5年
6 | 实质性参数 | 输液器适配数量 | 支持预存≥4种输液器品牌
7 | 实质性参数 | 输液模式 | 至少具有速度模式、时间模式、滴数模式
8 | 实质性参数 | 输液量预设定范围 | 至少包含1～9999ml
9 | 实质性参数 | 已输液量显示范围 | 至少包含0～9999ml
10 | 实质性参数 | 输液速度预设定范围 | 至少包含1～1200ml/h
11 | 实质性参数 | 输液剩余时间功能 | 可显示输液剩余时间
12 | 实质性参数 | 快速推进速度 | 至少包含200～1000ml/h连续可调
13 | 实质性参数 | 输液精度 | ≤±5%
14 | 实质性参数 | KVO流速(保持静脉开放) | 至少包含1ml/h-5ml/h可调
15 | 实质性参数 | 报警功能 | 声光报警：至少具有管路气泡、开门、完成预设量、阻塞、故障、电池耗尽、暂停超时、接近完成、电池欠压报警
16 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
17 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
18 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX3级
19 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 输液泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
20 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于5年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第3包 输液泵
第3包 输液泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 示例
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品与配件：输液信息采集系统，须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
3 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
4 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥5小时
5 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥8年
6 | 实质性参数 | 输液器适配数量 | 支持预存≥8种输液器品牌
7 | 实质性参数 | 输液模式 | 至少具有速度模式、时间模式、滴数模式、体重模式
8 | 实质性参数 | 输液量预设定范围 | 至少包含0.1～9999ml
9 | 实质性参数 | 已输液量显示范围 | 至少包含0～9999ml
10 | 实质性参数 | 输液速度预设定范围 | 至少包含0.1-1800ml/h
11 | 实质性参数 | 输液剩余时间功能 | 可显示输液剩余时间
12 | 实质性参数 | 快速推进速度 | 至少包含1～1800ml/h连续可调
13 | 实质性参数 | 输液精度 | ≤±5%
14 | 实质性参数 | KVO流速(保持静脉开放) | 至少包含1ml/h-5ml/h可调
15 | 实质性参数 | 报警功能 | 声光报警：至少具有管路气泡、开门、完成预设量、阻塞、故障、电池耗尽、暂停超时、接近完成、电池欠压报警
16 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档，并可动态显示管路的压力状态
17 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小25μl的单个气泡报警
18 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX4级
19 | 实质性参数 | 组合方式 | 注射泵与输液泵之间无需辅助工具和任何附件可以组合成多道泵，也可搭配输液信息采集系统使用，实现集中供电、集中联网、集中报警功能
20 | 实质性参数 | 联网功能 | 具备无线联网功能
21 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 输液泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
22 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于5年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第4包 单通道注射泵
第4包 单通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 示例
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 1
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥1.5寸显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥7小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥5年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准10ml、20ml、50ml/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有流速模式、流速总量模式
10 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
11 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
12 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 至少包含0.1ml/h-99.9ml/h
13 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0-9999ml
14 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0-9999ml
15 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 10ml 注射器：≥99.9；20ml/30ml注射器：≥199.9；50ml/60ml注射器：≥199.9
16 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
17 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
18 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
19 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能
20 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
21 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
22 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
23 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第5包 单通道注射泵
第5包 单通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 1
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥7小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥5年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准10ml、20ml、30ml、50ml/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有流速模式、流速总量模式、流速时间模式
10 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
11 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
12 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 10ml注射器：0.1ml/h-99.9ml/h；20ml注射器：0.1ml/h-199.9ml/h；30ml注射器：0.1ml/h-199.9ml/h；50ml/60ml注射器：0.1ml/h-399.9ml/h
13 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0-9999ml
14 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0-9999ml
15 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 10ml 注射器：≥99.9；20ml/30ml注射器：≥199.9；50ml/60ml注射器：≥399.9
16 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
17 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
18 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
19 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
20 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能，且报警声静音后，若仍然存在报警，3分钟（含）内将继续报警。
21 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
22 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
23 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX3级
24 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
25 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第6包 单通道注射泵
第6包 单通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品与配件：输液信息采集系统，须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 1
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥7小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥8年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 可自动识别符合国家标准5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具备流速模式、流速总量模式、流速时间模式、时间总量模式、体重模式、处方模式
10 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
11 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
12 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 5ml注射器：0.01ml/h-150ml/h；10ml注射器：0.01ml/h-400ml/h;20ml注射器：0.01ml/h-600ml/h；30ml注射器：0.01ml/h-900ml/h；50ml/60ml注射器：0.01ml/h-1800ml/h，以上速度设置均以0.01ml/h步进
13 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0-9999.99ml，以0.01ml步进
14 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0-9999.99ml
15 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 5ml注射器：≥150；10ml 注射器：≥400；20ml注射器：≥600；30ml注射器：≥900；50ml/60ml注射器：≥1800
16 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
17 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
18 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
19 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
20 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能，且报警声静音后，若仍然存在报警，3分钟（含）内将继续报警。
22 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
21 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小25μl的单个气泡报警
23 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX4级
24 | 实质性参数 | 组合方式 | 注射泵与输液泵之间无需辅助工具和任何附件可以组合成多道泵，也可搭配输液信息采集系统使用，实现集中供电、集中联网、集中报警功能
25 | 实质性参数 | 联网功能 | 具备无线联网功能
26 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
27 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第7包 双通道注射泵
第7包 双通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 2
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 开关操作 | 双通道分别独立开关控制
7 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥4小时
8 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥5年
9 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性无菌注射器
10 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有流速模式、流速总量模式
11 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
12 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
13 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 至少包含0.1ml/h-99.9ml/h
14 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0-9999ml，以0.1ml步进
15 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0-9999ml
16 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 10ml 注射器：≥99.9；20ml/30ml注射器：≥199.9；50/60ml注射器：≥199.9
17 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
18 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
19 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
20 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能
21 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
22 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
23 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
24 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第8包 双通道注射泵
第8包 双通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 2
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 开关操作 | 双通道分别独立开关控制
7 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥4小时
8 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥5年
9 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性无菌注射器
10 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有流速模式、流速总量模式
11 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
12 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
13 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 10ml注射器：0.1ml/h-99.9ml/h；20ml注射器：0.1ml/h-199.9ml/h；30ml注射器：0.1ml/h-199.9ml/h；50ml注射器：0.1ml/h-399.9ml/h。以上范围至少包含。
14 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0-9999ml，以0.1ml步进
15 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0-9999ml
16 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 10ml 注射器：≥99.9；20ml/30ml注射器：≥199.9；50ml/60ml注射器：≥399.9
17 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
18 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
19 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
20 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
21 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能
22 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
23 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
24 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
25 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第9包 双通道注射泵
第9包 双通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 2
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 开关操作 | 双通道分别独立开关控制
7 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥4小时
8 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥8年
9 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性无菌注射器
10 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有流速模式、流速总量模式
11 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
12 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
13 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 至少包含0.1ml/h-1500ml/h
14 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0-9999ml，以0.1ml步进
15 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0-9999ml
16 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 10ml 注射器：≥99.9；20ml/30ml注射器：≥199.9；50ml/60ml注射器：≥399.9
17 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
18 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
19 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
20 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
21 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能，，且报警声静音后，若仍然存在报警，3分钟（含）内将继续报警。
22 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
23 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小25μl的单个气泡报警
24 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
25 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第10包 四通道注射泵
第10包 四通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 4
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥1.5英寸显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 开关操作 | 四通道分别独立开关控制
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥3小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥5年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有流速模式、流速总量模式
10 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 10mL ：0.1mL/h--99.9mL/h；20mL/30mL ：0.1mL/h --199.9mL/h；50mL/60ml ：0.1mL/h --399.9mL/h。以上范围至少包含。
11 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0-999mL
12 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 10mL注射器 ：≥99.9mL/h；20mL/30mL注射器 ：≥199.9mL/h； 50mL注射器 ： ≥399.9mL/h；
13 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
14 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
15 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
16 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能
17 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
18 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
19 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
20 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第11包三类输液泵
第11包 输液泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 适用范围 | 与输液管路配套使用，进行静脉药液、血液输注
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥5小时
6 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥8年
7 | 实质性参数 | 输液器适配数量 | 支持预存≥3种输液器品牌
8 | 实质性参数 | 输液模式 | 至少具有速度模式、时间模式、体重模式
9 | 实质性参数 | 输液量预设定范围 | 至少包含1～9999ml
10 | 实质性参数 | 已输液量显示范围 | 至少包含0～9999ml
11 | 实质性参数 | 输液速度预设定范围 | 至少包含1～1500ml/h
12 | 实质性参数 | 输液剩余时间功能 | 可显示输液剩余时间
13 | 实质性参数 | 快速推进速度 | 至少包含1～1500ml/h连续可调
14 | 实质性参数 | 输液精度 | ≤±5%
15 | 实质性参数 | KVO流速(保持静脉开放) | 至少包含1ml/h-5ml/h可调
16 | 实质性参数 | 报警功能 | 声光报警：至少具有管路气泡、开门、完成预设量、阻塞、故障、电池耗尽、暂停超时、接近完成、电池欠压报警
17 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
18 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
19 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX3级
20 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 输液泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
21 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于5年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第12包三类输液泵
第12包 输液泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品与配件：输液信息采集系统，须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 适用范围 | 与输液管路配套使用，进行静脉药液、血液输注
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥7小时
6 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥10年
7 | 实质性参数 | 输液器适配数量 | 支持预存≥6种输液器品牌
8 | 实质性参数 | 输液模式 | 至少具有速度模式、时间模式、滴数模式、体重模式、梯度模式
9 | 实质性参数 | 输液量预设定范围 | 至少包含0.1～9999ml
10 | 实质性参数 | 已输液量显示范围 | 至少包含0～9999ml
11 | 实质性参数 | 输液速度预设定范围 | 至少包含0.1-2000ml/h
12 | 实质性参数 | 输液剩余时间功能 | 可显示输液剩余时间
13 | 实质性参数 | 快速推进速度 | 至少包含1～2000ml/h连续可调
14 | 实质性参数 | 输液精度 | ≤±5%
15 | 实质性参数 | KVO流速(保持静脉开放) | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
16 | 实质性参数 | 报警功能 | 声光报警：至少具有管路气泡、开门、完成预设量、阻塞、故障、电池耗尽、暂停超时、接近完成、电池欠压报警
17 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥5档，并可动态显示管路的压力状态
18 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小25μl的单个气泡报警
19 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX3级
20 | 实质性参数 | 组合方式 | 注射泵与输液泵之间无需辅助工具和任何附件可以组合成多道泵，也可搭配输液信息采集系统使用，实现集中供电、集中联网、集中报警功能
21 | 实质性参数 | 联网功能 | 具备无线联网功能
22 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 输液泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
23 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于5年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第13包 单通道注射泵
第13包 单通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 1
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥7小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥8年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准10ml、20ml、30ml、50ml/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有速度模式、时间模式、体重模式
10 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
11 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
12 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 至少包含0.1～1500ml/h
13 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0～9999.99ml
14 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0～9999.99ml
15 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 至少包含0.1～1500ml/h
16 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
17 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
18 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
19 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
20 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能
21 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥5档
22 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
23 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX3级
24 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
25 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第14包 单通道注射泵
第14包 单通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品与配件：输液信息采集系统，须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 1
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥9小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥10年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 可自动识别符合国家标准5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具备速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式
10 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
11 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
12 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 至少包含0.1～2000ml/h
13 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0～9999.99ml
14 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0～9999.99ml
15 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 至少包含0.1～2000ml/h
16 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
17 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
18 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
19 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
20 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能，且报警声静音后，若仍然存在报警，3分钟（含）内将继续报警。
22 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥8档，并可动态显示管路的压力状态
21 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小25μl的单个气泡报警
23 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX4级
24 | 实质性参数 | 组合方式 | 注射泵与输液泵之间无需辅助工具和任何附件可以组合成多道泵，也可搭配输液信息采集系统使用，实现集中供电、集中联网、集中报警功能
25 | 实质性参数 | 联网功能 | 具备无线联网功能
26 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
27 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第15包 单通道注射泵
第15包 单通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 1
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥7小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥10年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 至少可自动识别符合国家标准5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具有速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、TCI模式
10 | 实质性参数 | 靶控输注(TCI)模式 | 具备靶控输注(TCI)模式，TCI模式时可显示常用静脉麻醉药物的实时血浆浓度、效应室浓度，具有三种麻醉药物（丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼）的药代动力学模型。
11 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
12 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
13 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 至少包含0.1～1500ml/h
14 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0～9999.99ml
15 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0～9999.99ml
16 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 至少包含0.1～1500ml/h
17 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
18 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
19 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
20 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
21 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能
22 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥3档
23 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小50μl的单个气泡报警
24 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX4级
25 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
26 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。

## 第16包 单通道注射泵
第16包 单通道注射泵
序号 | 参数性质 | 功能 | 技术要求 | 备注
1 | 实质性参数 | 产品资质 | 所投产品与配件：输液信息采集系统，须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，具备医疗器械注册证
2 | 实质性参数 | 注射泵通道数量 | 1
3 | 实质性参数 | 显示屏幕 | ≥3.5英寸液晶显示屏 | 示例：不满足，建议调整为≥1寸显示屏
4 | 实质性参数 | 固定夹 | 固定夹多角度可调，方便固定
5 | 实质性参数 | 内置注射器品牌 | 内置至少15种注射器品牌，并可自定义至少3种注射器品牌
6 | 实质性参数 | 充电电池工作时间 | 内置充电电池，充满后在≥5ml/h流速下可连续运行时间≥9小时
7 | 实质性参数 | 使用年限 | ≥10年
8 | 实质性参数 | 自动识别注射器规格 | 可自动识别符合国家标准2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml一次性无菌注射器
9 | 实质性参数 | 注射模式 | 至少具备速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式
10 | 实质性参数 | 靶控输注(TCI)模式 | 具备靶控输注(TCI)模式，TCI模式时可显示常用静脉麻醉药物的实时血浆浓度、效应室浓度，具有三种麻醉药物（丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼）的药代动力学模型。
11 | 实质性参数 | 参数设置及显示 | 具有对流速、注射量进行显示和设置的功能，且注射流速连续可调
12 | 实质性参数 | 丸剂/快排功能 | 具有丸剂/快排功能
13 | 实质性参数 | 注射速度预设定范围 | 至少包含0.1～2000ml/h
14 | 实质性参数 | 注射总量预设定范围 | 至少包含0～9999.99ml
15 | 实质性参数 | 已注射量显示范围 | 至少包含0～9999.99ml
16 | 实质性参数 | 快速推注速度（ml/h） | 至少包含0.1～2000ml/h
17 | 实质性参数 | 清除已注射量功能 | 具有清除已注射累积量的功能
18 | 实质性参数 | 流速精度 | ≤±2%
19 | 实质性参数 | KVO功能 | 注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放（KVO）流速
20 | 实质性参数 | KVO(保持静脉畅通)流速 | 至少包含0.1ml/h-5ml/h
21 | 实质性参数 | 报警功能 | 至少具有阻塞、暂停超时、电池电量低、接近完成、注射完成、管路推空、注射器规格识别错误等多种报警功能，且报警声静音后，若仍然存在报警，3分钟（含）内将继续报警。
22 | 实质性参数 | 阻塞压力报警 | 阻塞压力报警档位≥8档，并可动态显示管路的压力状态
23 | 实质性参数 | 气泡监测功能 | 具备气泡报警功能，支持最小25μl的单个气泡报警
24 | 实质性参数 | 外壳防护等级 | ≥IPX4级
25 | 实质性参数 | 组合方式 | 注射泵与输液泵之间无需辅助工具和任何附件可以组合成多道泵，也可搭配输液信息采集系统使用，实现集中供电、集中联网、集中报警功能
26 | 实质性参数 | 联网功能 | 具备无线联网功能
27 | 实质性参数 | 单台配置标准 | 注射泵主机、电源线、说明书（使用手册）、合格证、装箱单
28 | 实质性参数 | 保修时间 | 1、自验收合格之日起计算，免费保修周期（含换件和维修）应不小于3年，其中电池1年。 2、设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于5年。 3、保修期内7×24小时在线技术响应。
备注：如建议调整参数，请在备注栏写明原因，在表格右侧相应位置将调整的参数修改并用除黑色以外的其他颜色标明，示例如上。