技术商务要求
1.技术要求
包1：人体成分分析仪
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围

	1
	▲人体成分分析仪
	1.工作原理：多频率生物电阻抗测试分析方法。
2.电极方法：4极8点接触式电极，拇指电极与手掌电极分开，确保重复测量时电压测量点一致性。
3.检测电流≤300uA，确保电流通过人体安全性。
★4.生物电阻抗测量范围至少包含：10Ω~1000Ω。
5.同一人变换性别或年龄，人体成分测量结果值不变。

★6.可测量的参数包含但不限于以下参数：

（1）人体成分分析：身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、身高、体重。
（2）肌肉脂肪分析：骨骼肌含量、体脂肪含量、去脂体重、内脏脂肪等级、肌肉均衡分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）、节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）。
（3）肥胖分析：身体质量指数（BMI）、体脂百分比。
（4）综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制）、营养评估、肥胖评估、身体均衡评估。
★7.屏幕与按键：显示屏与物理按键一体化设计，可通过物理按键能够独立完成测试全流程。或采用触摸屏，不用通过按健或外接鼠标键盘操作。
★8.生物电阻抗允差：四肢≤±1%；躯干≤±3%。 
9.主机不需要通过外接电脑，可直接与打印机连接并打印所有测量参数报告。

10.报告单类型：内置成人报告单、儿童报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。

★11.生物电阻抗频率允差：≤±1%。
12.数据存储：不需要外接计算机，主机本地可存储档案数≥10万例。
13.信息保护：具有信息保护措施，保护用户数据隐私，包含但不限于设置密码。
14.测试时间：≤30秒。
15.适用人群范围至少包含：
（1）年龄测量范围：1岁-99岁；

（2）体重测量范围：2kg-250kg；

（3）身高测量范围：95cm-220cm。

★16.设备可折叠。
17.产品使用期限≥8年。
	台
	2
	否


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
2.商务要求
报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

服务要求

（1）提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。保修期过后，终身维护，每次维修验收合格后付款（保修期过后全部款项与本项目预算无关由采购人另行支付）。

（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。

（5）软件终身免费更新。
交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河东区华越道6号内采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

特别要求：

（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（2）须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证。
付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%费用，货到现场，安装调试、操作试验演示和现场培训完毕，所有货物运行正常，使用无质量问题，验收合格后且收到合同总额的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的70%费用（特殊情况以合同为准）

— 24 —
— 7 —

