技术商务要求
1.技术要求
包1:氡/钍射气测量仪、节能纤维电阻炉
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围

	1
	▲氡/钍射气测量仪
	1.配置：

1.1测量仪主机1台；

1.2电源适配器≥1个；

1.3滤膜纸卷≥2卷；

1.4数据连接线≥1根；

1.5便携仪器箱1个；

1.6数据读取软件1套；
2技术参数
2.1氡钍射气测量：

★2.1.1探测器：α半导体探测器；

2.1.2测量原理：静电收集能谱法，避免污染；

2.1.3腔室体积：≥0.8L；

2.1.4测量范围至少包含：1～2.5x107Bq/m3；

2.1.5灵敏度：≥1.1cph/Bqm³（60min周期）；

2.1.6探测下限：≤1 Bq/m³（60min周期）；

★2.1.7气压修正：可根据大气压自动修正测量值；

2.1.8长期工作湿度：≤95%RH（未凝结）；

2.2氡钍子体测量：

★2.2.1探测器：≥400mm2离子注入式半导体（PIPS）探测器；

★2.2.2采样滤膜：可自动更换滤纸，可连续工作≥30天；
2.2.3过滤效率：≥99.9%；

2.2.4采样流速：≥2.5 L/min 自稳定恒流；

2.2.5灵敏度：≥50cph/（Bqm-³）；

2.2.6探测下限：≤0.2Bq/m3
2.2.7测量范围至少包含：0.2~2.0x106Bq/m³；

★2.2.8氡钍射气及氡钍子体可同时测量；也可分开独立测量；

2.2.9数据存贮：≥4000条完整测量结果数据，含能谱数据，循环覆盖；

2.2.10屏幕显示：中文显示；

2.2.11通信：USB/RS232；

2.2.12电池供电时间：≥12h。

2.2.13重量：≤6.5kg。
	台
	1
	否

	2
	节能纤维电阻炉
	1.温度范围至少包含：100 ~ 1000℃
2.显示精度：≤1℃；
3.炉膛尺寸≥：400×400×400MM
4.外形尺寸≥：690×610×810MM
5.升温速度：≥25℃/min；（可调节）
6.时间控制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达自动停机；
7.超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。
8.运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行
	台
	2
	否


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
2.商务要求
报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

服务要求

（1）提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。保修期过后，终身维护，每次维修验收合格后付款（保修期过后全部款项与本项目预算无关由采购人另行支付）。

（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（4）提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验演示和现场培训，直至运行正常。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。

（5）提供第1包的氡/钍射气测量仪的操作软件终身免费升级。
交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市河东区华越道6号内采购人指定实验室（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（4）第1包氡/钍射气测量仪交货时提供校准证书。
特别要求：

（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%费用，货到现场，安装调试、操作试验演示和现场培训完毕，所有货物运行正常，使用无质量问题，验收合格后且收到合同总额的合法等额增值税发票后10个工作日内支付合同总额的70%费用（特殊情况以合同为准）

— 24 —
— 7 —

