#### （五）技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 采购人提供承诺函，承诺 1、所投仪器设备需有详实的技术资料（如技术指标等，须加盖公章）； 2、免费提供所投仪器设备的中安装使用说明书（含软件说明书）、软件和维修手册； | - | - | - | - |
| 2 | 环境空气颗粒物（PM2.5)有机碳元素碳连续自动监测系统（OC/EC) | ★设备在中国环境监测总站《环境空气颗粒物（PM2.5）有机碳元素碳连续自动监测系统适用性检测合格名录》中（以最新名录为准） - 总体要求： 1)要求可在线、实时测量颗粒物样品中的有机碳（OC）、元素碳（EC）的含量，数据可用于含碳颗粒物来源分析研究。 2)要求基于热光法在线监测大气中的OC/EC，实现大气颗粒物中OC和EC的精确分割和定量。 3)要求通过集成一体化工控机实现仪器的自动化控制，。 4)要求可用于居民区、工业区、路边站等场所颗粒物中OCEC的在线监测，可安装在固定站房，也可以车载安装。 5)要求监测过程无需人员值守。 2. 仪器性能要求： 1)测量方法：热光法（热光透射法TOT&热光反射法TOR） 2)检测方式：CO2、NDIR 3)测量范围：0～1000μg/ m3， 4)最低检出限：≤0.2 ugC 5)24h零点漂移：±1μgC，需提供有资质的检测机构出具的证明材料 6)重复性(RSD)：＜5% 7)滤膜种类：石英滤膜 8)采样流速：8L/min 9)采样流量误差：±2%F•S 3. 校准： 1)内标：在每个样品分析结束时系统自动注入标气，以标气对分析结果进行校正。通过定量环进行标气定量，保证每次测量的重复性。同时，一旦出现数据异常，仪器自动检查并报警。 2)可使用注射器加入液态标准溶液进行校准。 3)温度设定：在250℃或更高时，升温程序温度控制在1%或5℃之内。 4) 5)一体化工控机设计。 6)采样时间：(0～300)min 7)样品分析时间：（6~20）min 8)通信接口：RS232、以太网 9)具有中文触摸式彩屏。 4. 数据处理软件功能要求 1)软件中预存的“分析方法”必须是可以修改的格式，以便操作人员可以根据具体需求改进方法。 2)实时记录仪器工作时升温曲线，并显示OCEC分割点、CO2实时浓度曲线、激光信号变化曲线等信息；实时采集流量数据、流量时间等信息并计算出采样累积流量。 3)能够控制仪器硬件的运行；对形成的数据信息进行储存，可使用EXCEL等格式输出实验结果；可实现在线数据直接输出到所在站点的数据集成工控机上。 4)软件可根据用户要求，在监测结果的计算运用、图形表达和数据管理等方面进行定制更新。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统 | ★中国环境监测总站《环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准） 1.设备用途：用于在线监测环境大气中的甲烷、非甲烷总烃的质量浓度； 2.监测方法：直接法。 3.非甲烷总烃测量范围：0～5000ppb； 4.分析周期：≤15min； 5.富集温度最低设置≤-40℃； 6.解析温度最高设置≥300℃以上； 7. 实际样品富集温度不高于10℃，解析温度不低于150℃，最大热解吸速度可达30℃/s； 8.方法检出限：非甲烷总烃检出限≤5ppbC； 9.系统空白：空白样品甲烷浓度≤5ppb、非甲烷总烃浓度≤5ppbC； 10.校准曲线：非甲烷总烃校准曲线的相关系数R2≥0.9995； 11.湿度影响：非甲烷总烃的湿度影响≤±2%F.S.； 12.进样流量变化影响：非甲烷总烃≤±2%F.S 13.响应因子：乙酸乙酯≥0.65，甲苯 0.90~1.05，三氯乙烯 0.95~1.10； 14.高浓度残留：≤10ppbC，使用1600ppbC的丙烷标气； 15.24h 20%量程漂移和80%量程漂移：≤0.5%F.S.； 16.全样气流路无冷点惰性化设计，无残留，无吸附： 17.色谱柱温控系统：温度范围20℃～280℃，控制精度0.1℃； 18.高精度负反馈流量控制系统设计，系统稳定性高 19.采样流量控制：采样流量0-250ml/min，采用低维护隔膜泵配合EFC和定量环进行定体积采样，气路压力设定精度0.01psi 20.检测器动态线性范围：107； 21.检测器保护：自动点火，灭火自动切断气体和报警功能； 22.为确保设备可靠储运和运行，仪器具有高低温适应性试验项目的测试报告； 24.分析软件采用全中文操作，能进行所有维护诊断功能操作，能监控并记录仪器的阀箱温度、柱箱温度、载气压力、柱前压力等各项运行参数，可设置自动控制仪器的运行参数，自动进行数据处理，实现对外通讯；软件终生提供免费升级服务（提供生产制造商盖章的承诺书）； 25.安全要求： 绝缘电阻：在工作环境中，监测系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻≥20MΩ。 绝缘强度：在工作环境中，监测系统在1500V（有效值）、50Hz正弦波实验电压下持续1分钟，不应出现击穿或飞弧现象。 电源要求：监测系统应配有稳压电源，以确保供电符合（220×1±10%）VAC/50Hz的要求。 其他要求：有易燃气体、有毒气体存在的单元和管路的气密性应满足GB/T30431，即0.3MPa压强下，30分钟压降≤0.01MPa，确保其不会泄露。仪器的高温加热区应设有防烫伤标识。 标气和辅助气：120ppm/10ppm甲烷/丙烷标准气体、99.999% 工作站软件要求： - 工作站具备自主知识产权的远程控制软件，无需第三方软件，保障数据信息安全 - 工作站具备实时获取色谱、校准系统的运行状态参数，并实现秒级自动上传至数据采集与传输软件的功能 - 工作站具备主动上传校准曲线、质控、空白等质控参数的功能； - 工作站具备数据标识位自动生成功能，防止数据标识错乱影响数据分析； 数据处理软件具备色谱峰主动识别、积分异常判断、保留时间漂移纠正等功能。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 二氧化碳分析仪 | 1.分析方法：非色散红外光谱技术（NDIR）。 2.量程：0-200，500，1000，2000，5000，1,0000 ppm。 3.零点噪音：0.1ppm。 4.最低检出限：0.2ppm。 5.零点漂移（24h）：±1.0ppm。 6.跨度漂移（24h）：＜0.5%读数。 7.响应时间（90%满量程）：90秒。 8.精度：1%读数。 9.线性：±1.5% 满量程。 10.采样流量：1.0升/分钟。 11.控制方式：具有远程操作软件，可进行远程查看、操作、诊断和设置。 12.电源要求：220±10%VAC，50Hz。 13.信号输出：RS232/485，0-100mV，0-1V，0-5V，0-10V，0-20mA、4-20mA。 14.通讯协议：C-Link，Modbus，TCP/IP。 15.数据存储功能：数据存储时间不低于6个月。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | ▲环境空气气溶胶及气体组分在线离子色谱监测系统 | ★采样系统：采样系统管路需满足“HJT 193-2013环境空气质量自动监测技术规范”要求——采用直线设计，无弯管，避免颗粒物沉积。 ★气体吸收液通道和颗粒物通道应相互独立，避免气体吸收液对颗粒物污染物的吸收。 一、气体和气溶胶在线采集部分 1. 数量：1台 2. 应用范围：适用于空气中气体和气溶胶中可溶性成分（阴、阳离子，有机酸、有机胺）的在线采集。 3. 技术要求 3.1 在线采样部分 3.1.1切割粒径：常规PM2.5，可切换为PM1或 PM10。 3.1.2采样流量：外部采样流量为16.7L/min，可根据不同切割头对流量的要求灵活配置，并可实现校准。 3.1.3 取样速度：1.0 m3/h，符合中华人民共和国环境保护行业标准要求。 3.1.4 气体流速控制系统可通过室内外温度和压力对气体流速进行自动校正。 3.1.5 气体收集技术： ■3.1.5.1四个样品独立采集通道：同时且独立采集气体中的阴、阳离子和气溶胶中的阴、阳离子，可有效避免阴阳离子系统淋洗液导致的交叉污染。（需提供仪器采样部分和进样部分照片及流路图） ■3.1.5.2采样时间：采样周期必须满足15min，30min和60min等三种选项，用户可根据自身需要灵活选择数据点周期（需提供证明材料）。 3.1.5.3运行软件：统一软件控制，软件完全兼容采样和分析模块；具备一键向导快速开始功能。 ■3.1.5.4高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂（需提供证明材料）。 3.1.5.5 气体选择透过性膜技术； 3.1.5.6 对SO2吸收效率(浓度≤0.5ppm) ≥ 99.7%（需提供加盖制造商公章的技术说明文件或测试报告）； 3.1.5.7 气体吸收液产生量≤10ml/h； 3.1.6 颗粒物采集技术： 3.1.6.1 过饱和水蒸气喷射气溶胶采集技术，颗粒物捕集效率≥99%； 3.1.6.2 过饱和水蒸气由超纯水加热产生，不得采用双氧水或其他试剂水； 3.1.6.3 超纯水源由精密注射泵恒定流速供给； 3.1.6.4 颗粒物吸收液产生量≤10 mL/h 3.1.7 最低检测限：0.005 μg/m3 (采样60 min，以颗粒物中NO3-计)。 3.1.8 数据校准方式：外标校准或内标校准，用户可自行选择。 3.2 仪器工作环境 3.2.1 电源：220VAC， 50-60Hz， 20Amps。 3.2.2 工作温度：25+/-5℃。 3.2.3 室外环境温度-30~45℃。 3.2.4 环境湿度：0-100%。 二、离子色谱部分 1 数量：2台 2 应用范围：适用于气体中NH3、HNO2、HNO3、HCl、SO2等，气溶胶中F-、Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-、Li+、NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、有机酸及有机胺等组分的分离分析。 3 技术要求 3.1 离子色谱系统，包括高压PEEK泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器和电导检测器，整个系统兼容拧自紧式接头及管线。 标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态。 3.1.1 主机内部预留额外的阀位，适用于大气中常量阴、阳离子和微量有机酸、有机胺的不同进样体积的自动切换。需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。 3.1.2主机内置数字式气压调节器，提高输气精度，且软件可记录。 3.1.3兼容手拧自紧式接头及管线。 3.1.4 淋洗液监视器：根据淋洗液使用情况，自动实时发出红色警报。 3.1.5 质保期内每6个月提供一套阴阳离子分析柱、保护柱，其余备件按需提供。 3.2 泵 3.2.1 流速范围：0.00-5.00 mL/min 3.2.2 最大耐压：≥35MPa（5000psi） 3.2.3 压力脉冲：<1.0% 3.2.4 标配泵前真空脱气。 3.2.5 流量设定值误差：<0.1%。 3.2.6 流量稳定性：<0.1%。 3.2.7 淋洗液选择阀，用于长期使用中对仪器的定时无人值守自动清洗。需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。。 3.2.8 配密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室，减少长期连续不间断使用中密封圈的磨损，减少运行故障，延长泵的维护周期。或采用在线电解淋洗液发生器，在线高压电解产生淋洗液，避免配制的碱或盐淋洗液流经泵头密封圈，减少运行故障，延长泵的维护周期。 3.3 色谱分析柱 3.3.1与主机同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。以下参数均需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。 3.3.1.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。 3.3.1.2 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。 3.3.1.3耐受0-14的pH工作范围。 3.3.1.4最大耐压不小于3000psi。 3.3.1.5耐受1.5mL/min及以上的流速。 3.3.1.6柱容量不小于200μeq/根。 3.3.1.7 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200μeq/根。 3.3.1.8 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于盐酸雾环境中高氯背景下的阴离子检测分析。 3.3.2高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，塑料非金属外壳。以下参数均需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。。 3.3.2.1乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和羧酸基或磷酸基官能团。 3.3.2.2兼容甲基磺酸淋洗液梯度洗脱。 3.3.2.3最大耐压不小于3000psi。 3.3.2.4耐受1.5 mL/min及以上的流速。 3.3.2.5柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根。若柱容量小于50μeq/根，需提供至少5根色谱柱以达到容量的匹配。 3.3.2.6最大耐压不小于3000psi，且耐受1.5 mL/min及以上的流速，且柱容量不小于1000μeq/根。 3.3.2.7 Na+：NH4+的分离能力可达到1：10000，适用于高氨环境中样品中阳离子的分析。 3.4 柱温箱 3.4.1 设置范围：10℃ - 60℃。（最低为环境+5℃） 3.4.2 种类：原装内置柱温控模块。 3.4.3 具有样品和淋洗液预加热功能。 3.5 抑制器 3.5.1 阴离子电解抑制器1 套。 3.5.1.1 抑制后淋洗液pH为中性且抑制背景总电导小于5.0μS。 3.5.1.2 自动电解连续再生微膜抑制器。 3.5.1.3 无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。 3.5.1.4 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生 3.5.1.5 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。 3.5.2 阳离子电解抑制器 1 套。 3.5.2.1 抑制后淋洗液pH为中性且抑制背景总电导小于5.0μS。 3.5.2.3 自动电解连续再生微膜抑制器。 3.5.2.4 无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。 3.5.2.5 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生 3.5.2.6 抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。 3.6 电导检测器 3.6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。 3.6.2 全程信号输出范围：0-16000 μS/cm。 3.6.3 电导池控温范围： 15℃ - 60℃。（最低为环境+7℃）。 3.6.4 电导池电极材料：钝化316不锈钢。 3.6.5 电导池体材料：化学惰性聚合材料。 3.6.6 检测器分辨率：≤0.004nS/cm。需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。 3.6.7检测器耐受最大压力：≥8MPa。需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。 3.6.8 信号采集频率：不低于40Hz，色谱图上显示的采集点数每秒不小于90个。需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。。 3.7 在线电解淋洗液发生器 3.7.1 洗液发生罐耐压5000 psi，兼容高压色谱柱。 3.7.2梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。需提供加盖仪器制造商公章的技术证明材料或仪器制造商官方网站可供下载的相关证明文件截图。 3.7.3梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。 3.7.4梯度精度：≤0.2%，需提供0.1-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图。 3.7.5梯度准确度：≤0.2%。 3.7.6产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。 3.7.7软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写其他非浓度参数做换算。需提供软件控制截图。 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 甲醛分析仪 | - 测量方法：光腔衰荡方法（CRDS）测定空气中的甲醛 - 系统可通过液态甲醛标样或甲醛标气进行半自动校准 - 检出限：≤80ppt - 测量区间上限：≥3ppm - 响应时间：T90＜300s - 准确性：不超过±10% - 重复性：≤5% - 信号输出：RS232、USB 输出 - 工作环境：环境温度为 5℃~30℃ - 环境湿度：≤85%RH（无凝露） - 数据存储时间：1 年，支持历史数据查询及导出功能（excel格式），支持导出秒/分钟/小时数据 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 气溶胶激光雷达 | ■1.时间分辨率：1s及其倍数可调。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章） ■2.空间分辨率：3m及其倍数可调。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章） 3.探测盲区：≤30m。 4.探测距离：≥15km。 5.脉冲能量：≥500μJ。 6.光源重复频率：≥6kHz可调。 7.大气瑞利散射信号拟合偏差:≤20%。 8.空间模式：TEM00，M2≤1.5。 9.脉冲宽度：≤13ns。 10.光束指向性：≤50urad。 11.重频率稳定性：＜3%。 ■12.功率稳定性：RMS≤2%@8h。（须提供省级或以上具有CNAS或CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章） 13.光束中心高偏差：±0.5mm。 14.光束指向垂直度：＜1mrad。 15.环境适应性：内置半导体制冷装置。 16.远程较准功能：雷达光路发射系统前端装有电动调整架，可实现远程调整激光雷达光束指向。 17.扫描周期：扫描一周在采集360条数据且每条数据不少于5000个脉冲，时间为≤6min。 18.摄像功能：具备摄像功能，可实时查看窗口外的视频情况,摄像功能系统与雷达主机一体化设计。 19.工作温度：-20℃-50℃。 20.采集软件：软件可以进行相关设置，包括：模式切换、激光器关闭和启动、云台上下电、水平增益设置、垂直增益设置、开光、关光、LD电流设置、激光器错误复位、指令下发、数据上传启停。 21.分析软件：软件支持消光、退偏、PM2.5、PM10、边界层、能见度、光学厚度、云信息等数据的展示。通过鼠标点击能够实时显示具体高度、时间、数值、当前地理位置信息。 22.电快速瞬变脉冲群抗扰度：在供电电源端口，保护接地（PE)施加重复频率5kHz抗扰度电压峰值2kV的电压信号，性能正常。 23.浪涌（冲击）抗扰度：开路试验电压2kV，性能正常。 24.静电放电抗扰度：接触放电，试验电压抗扰度6kV，空气放电，试验电压8kV，性能正常。 25.电压暂降、短时中断和电压变化:电压暂降试验试验等级为40%持续时间为10周期,性能正常；短时中断试验等级为0%持续时间为250周期，性能正常。 26.绝缘电阻：激光雷达输入端与机壳金属部分间的绝缘电阻不小于20MΩ。 | 套 | 1 | 否 | 否 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“■”号条款为关键技术参数，按照评审因素及评标标准要求执行。

# 加注“▲”号的产品为核心产品。

#### （六）商务要求

# 1.★投标人须提交承诺函，承诺提供仪器的现场安装调试并达到投标文件中承诺的技术性能，如果由于仪器本身的原因未能在15天内调试通过，投标人必须更换新的同型号仪器。

# 2. ★投标人须提交所投产品制造商针对本项目的售后服务及质保承诺函，确保所提供所有产品均为原厂生产，不得为副厂或组装件，并能及时为用户提供备品备件，及时提供维修服务。所投产品必须为2024年1月1日后生产的全新产品，非积压产品承诺。

# 3.★本项目全部采购货物在调试验收通过后免费提供一年的质保服务和备品备件、耗材等，质保期以内，所有服务及零配件应全部免费；设备有更高要求的以设备具体要求为准。

# 4.★报价要求

# （1）投标报价以人民币填列。

# （2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、集成费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成及满足采购人针对本项目提出服务要求的最终优惠价格。

# （3）验收及相关费用由投标人负责。

# 5.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址，联系方式、技术人员数量等。提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率。

# 6.所供仪器设备和系统应符合相应的国家/行业标准及规范。

# 7.交货日期：设备合同签订后30天内供货（特殊情况以合同为准）。

# 8.交货地点：买方指定地点。

# 9.售后服务：免费提供包括热线电话支持、现场维护维修、备品备件支持等多种方式在内的技术支持与服务，以及一年的运维工程师驻场服务，具体包括：

# （1）7×24小时电话技术支持与故障维修；

# （2）在4小时内对用户所反映的故障现象作出故障判断，如电话技术支持无效，需在24小时内到达现场进行故障排除；

# （3）在接到维修要求后，在1天内完成维修工作，重大故障维修不超过3天。

# 10.提供仪器安装地点不少于3天的现场使用培训。

#### （七）验收标准

# 1.投标人中标后须在仪器到货后15天内完成所有仪器设备的开箱和性能测试；

# 2.根据《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328-2023）中的规定，完成环境空气气溶胶及气体组分在线离子色谱监测系统性能测试；

# 3.根据《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327-2023）中的规定，完成环境空气颗粒物（PM2.5)有机碳元素碳连续自动监测系统（OC/EC)性能测试；

# 4.根据《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行)》中的规定，完成环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统性能测试。

# 5.全部性能测试完成后，投标人须负责各环境监测点位的仪器设备现场安装调试和联网，达到现场验收条件；

# 6.其他仪器按照投标人投标文件中所列技术条款逐台验收。

#### （八）其他要求

# 1. 投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# 2. 投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

# 3. 投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

# 4. 投标文件中提供能够证明所投产品制造商或供应商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

# 5. 投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# 6. 投标文件中提供整体技术方案，方案内容至少包括但不限于：所投仪器设备选型、仪器设备技术性能特点简介、针对监测数据采集和传输系统提供安全性和保障性服务方案、智慧化专用监测站房建设方案、安装调试方案、验收方案等。

# 7. 投标文件中提供售后服务方案，方案内容至少包括但不限于：技术支持保障措施、仪器故障响应时间、完成维修时限、应急方案、培训方案等。

# 8. 投标文件中提供数据采集传输系统和自动质控系统连接方案，方案内容至少包括但不限于：所投仪器设备与采购人现有数据管理平台对接，实现监测数据、仪器运行状态参数采集功能等。