项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

第一包：质谱蛋白质组前处理仪等

| 序号 | 货物 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱蛋白质组前处理仪 | ★1、仪器应具备不少于8个灵活通道且采用空气置换式的移液技术，避免样品污染； ★2、仪器应具备0.5–1000 μL的移液量程，支持大比例梯度稀释与大体积加样操作。1 μL平均移液误差≤±5%，CV≤4%；5–10 μL误差≤±1.5%，CV≤1%；50–200 μL误差≤±1%，CV≤0.75%； ★3、每个独立通道可在Y轴和Z轴方向不等间距独立移动，并可独立进行吸放液，每个通道移液体积不同。任意相邻两个通道之间展开的距离最大可达 400mm， 通道之间以不相等的距离展开，可以同时对多块微孔板跨板进行移液，可以同时对各种规格的样品管或多孔板的孔间距离进行操作； ★4、每个通道具备液面感应以及压力感应技术，即移液时接触到液体时能感受到液面位置并且可追踪液面的高度； ★5、8道移液工具的通道间距应可自动调节，调节范围最小为9mm，以适应各种不同孔尺寸的实验器具； 6、8通道移液工具采用CO-RE压缩O型环嵌合技术自动装卸吸头，可直接装载10 μL、50 μL、300 μL、1000 μL等规格吸头，并自动识别吸头类型与液面高度，无需更换或加载适配器； ★7、仪器同时还应配备独立的CO-RE gripper抓手，可以用移液通道连接抓板手对各种耗材进行运输，移液通道和抓手共用一个机械臂，没有前后占位，通道和抓手都可以到达台面上的每一个板位，抓手抓取范围为30-200mm；用于移动微孔板、微孔板盖、PCR板、过滤板等物品到仪器平台上的位置及从平台取回； 8、仪器面标准板位数不少于25个，标准板位可摆放块微孔板，枪头盒，试剂槽，加热模块等功能模块； ★9、台面应采用模块式设计，孔板和枪头等耗材和功能模块以及配件都可以任意摆放在工作站台面的任何一个板位上，每个板位均可根据实验需求在桌面上自由摆放，优化布局，满足特殊实验需求； - 应配备废弃枪头滑道，废弃枪头应可通过滑道实时排出仪器； 11、配有安全门装置，确保仪器运行过程中的安全，避免操作者误入仪器运行区域，安全门有感应装置，打开即停，关合后可继续运行； 12、仪器配有磁力架功能模块； 13、仪器配备震荡混匀模块，振幅3mm, 速度最大2500rpm, 温度范围：室温+5-105℃； 14、仪器配备温控模块，温控范围0-100℃； 15、温控模块配备适合为不同底部形状的微孔板适配器，以保证微孔板孔内反应体系的温度控制； ★16、仪器配备定量模块，可进行蛋白和肽段定量以及自动归一化等步骤。工作站提供针对相应设备驱动文件。整合可实现数据流自动化，提供数据流自动化界面； 17、仪器配备主控软件和应用助理软件，预置了标准的移液操作，可以将基本操作步骤自由链接，编写各种自定义程序； 18、软件便于用户监测研究记录，追踪样品制备过程和整合辅助设备实现完全自动化； 19、所有应用程序可以通过电邮等形式进行传送、沟通、修改等操作； ★20、仪器可实现对血浆/血清、脑脊液、 组织、尿液等不同样本类型的蛋白组前处理和外泌体蛋白组前处理，仪器提供针对相应样本类型的驱动文件； ★21、仪器应支持不少于192个样本的连续自动化处理，可兼容不同孔板规格（96、384孔板等），具备无人值守运行能力，并可根据实验需求自由编程设置操作流程； 22、仪器应可与实验中心现有质谱、酶标仪等仪器实现数据与操作兼容，具备标准通讯接口（如RS232、TCP/IP等），支持LIMS系统数据对接，确保实验信息化管理的完整性； 23、仪器运行应支持24小时连续工作，具备自动自检、维护提醒及耗材监测功能，关键部件（如机械臂、电机）平均无故障运行时间不少于1000小时。 | 台 | 1 | 135 万元 | 135 万元 | 否 | 否 |
| 2 | 100KVA 在线式UPS | 1、延时1小时以上 2、采用IGBT及三电平技术，在线效率96%，ECO模式99% 3、输出功率因数1.0 4、模块化设计，MTTR<30分钟 5、功率：100KVA 6、充电功率提升，充电时间少 7、智能电容故障预警功能 8、智能电池管理功能 9、具有智能虚拟负载测试功能 10、全彩色触摸屏 11、标准支持铅酸，锂电等电池类型 12、支持4台并机，可并机共电池 13、支持电池冷启动 | 套 | 1 | 33 万元 | 33 万元 | 否 | 是 |
| 3 | 60KVA 在线式 UPS | 1、延时1小时以上 2、采用IGBT及三电平技术，在线效率96%，ECO模式99% 3、输出功率因数1.0 4、模块化设计，MTTR<30分钟 5、功率：60KVA 6、充电功率提升，充电时间少 7、智能电容故障预警功能 8、智能电池管理功能 9、具有智能虚拟负载测试功能 10、全彩色触摸屏 11、标准支持铅酸，锂电等电池类型 12、支持4台并机，可并机共电池 13、支持电池冷启动 | 套 | 1 | 25 万元 | 25 万元 | 否 | 是 |
| 4 | 电子束扫描能谱分析系统 | ★1、分辨率 二次电子：2.5nm@30kV，8.0nm@3kV； 背散射电子：3.5nm@30kV； 2、电子光学系统 2.1电子枪：钨灯丝, 2.2加速电压范围： 200 eV - 30 keV， 2.3探针电流范围：1 pA - 2 μA，连续可调 2.4包含束流测量的pA计; 2.5工作条件：电压、电流和束斑尺寸连续可调； ★2.6具备至少30pa低真空模式 2.7 具有≥12个法兰口，可以拓展STEM等多种探测器。 3、镜筒不需要机械对中，完全自动设置显微镜，包括电子光路的设置和合轴； ★4、放大倍数范围≥ 2 × - 1,000,000 ×； 5、电子光学工作模式：可实现分辨率模式、景深模式、视野模式、大视野模式4种成像模式； 6、探测器：包含二次电子探测器和背散射电子探测器； 7、真空系统使用机械泵和涡轮分子泵系统，系统无需冷却水; 8、自动调节功能：实时电子束追踪优化，束斑直径优化放大倍数，聚焦&消象散，对比度&亮度，扫描速度(根据信噪比)，灯丝加热(升灯丝)，电子枪对中，镜筒对中，加速电压的补偿等。 9、图像显示可选不同分辨率，最大像素不低于16k×16k； 10、更换样品后抽真空时间：< 3分钟 11、样品室和样品台 11.1 样品台：5轴马达驱动样品台； ★11.2样品台移动范围：X≥80mm，Y≥60mm，Z≥50mm，旋转R：360°连续，倾斜T：-80°~80°； 11.3样品室内径≥230mm； 12、配备能谱仪（EDS）一套 12.1 该设备可与扫描电镜配套使用，用于材料的微区成分分析； ★12.2探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，晶体有效面积不小于30mm2，无需液氮冷却，仅消耗电能； 12.3能量分辨率：Mn Ka保证优于129eV； 12.4可实现功能：点分析，区域点分析，线分析及面分析； ★12.5 AI模块技术参数:识别速度图像分类：30-125ms； 物体检测：50-300ms；最大识别点位:2000点位/图像；模型部署:广泛支持全功能机器学习模型； PaddleDetection； EasyDL； BML； | 台 | 1 | 170万元 | 170万元 | 否 | 否 |
| 5 | 医用冷藏冷冻箱 | 1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L； 2、整体结构：立式双门设计，冷藏室为发泡＋玻璃门设计，冷冻为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优； 3材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用304不锈钢材质，防菌防腐蚀； 4、温度控制：微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-40 ℃，用户可自行调节温度； 5、核心组件：采用变频压缩机，碳氢制冷剂 6、门体结构：冷藏室采用电加热发泡玻璃门设计，可视性好，冷冻室发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物； 7、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； 8、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 9、数据存储：自带数据存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。 10、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求； 11、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时； 12、物联通讯：产品标配Wifi接口，可改制485接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒 | 台 | 6 | 3 万元 | 18 万元 | 否 | 否 |
| 6 | 医用低温保存箱 | ★1、箱内温度 -40℃~-86℃可调 ★2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本； 3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； 4、微电脑控制，LED显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； 5、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 6、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 7、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； 8、4个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 9、进口品牌压缩机2个，功率≤1700W； 10、使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡； 11、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 12、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 13、具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； | 台 | 1 | 6 万元 | 6 万元 | 否 | 否 |
| 7 | 动物光学成像仪 | ★1、采用顶置式背照射、背部薄化科学一级CCD，工作温度达到绝对-90℃，须出示相机工作时温度可视化证据； 2、优先选择CCD相机达到以下指标的产品：芯片尺寸≥1.3cmx1.3cm，有效像素数量≥1000x 1000，量子效率≥80%（500-700nm）； ★3、投标产品须采用50mm定焦镜头，最大光圈可达f/0.95； 4、系统最小检测光子数≤120光子/秒/弧度/平方厘米，检测灵敏度达到可检测小鼠皮下少于50个生物发光细胞，投标文件中需提供相关证明材料复印件加盖公章； ★5、荧光光源类型：必须采用近红外增强型金属卤素灯； ★6、荧光光源覆盖波段：400-900nm全波段连续光谱，连续可调，1nm步进； ★7、单个光源功率不低于100瓦； ★8、激发光滤片转轮可同时装载至少21个滤片，标配滤片数量不少于18种不同波段滤光片； 9、发射光滤片转轮可同时装载至少8个滤片，标配滤片数量不少于7个； 10、具备荧光光谱分离功能，投标文件中需提供相关证明材料复印件加盖公章； 11、可进行光谱扫描，具有光谱库，可以储存样品荧光光谱信息； 12、成像视野范围可调，最小视野≤6cm x 6cm。 13、最大视野范围不低于10cm x 10cm； 14、动物载物台具备直接加热功能，温度可控（30-40℃），且即时温度可通过活体成像拍照软件显示； 15、标配软件包含图像获取及数据分析模块，具备成像参数设置向导，可通过软件设置自动顺序成像、时间序列成像、多通道成像、生物发光和荧光多模式顺序成像等功能；具备圆形、矩形、轮廓线、不同规格微孔板等多种ROI圈选定量模式，用于信号的定量分析，采用国际公认的定量标准，以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位； 16、分析软件具备多光谱分离算法，可进行背景光去除、探针纯光谱信息提取、多探针分离、信号光谱特征分类、图像叠加等操作； ★17、在软件中已经内置了市场上多达50种以上的荧光染料的光谱信息，能够自动帮用户进行滤光片的选择，投标文件中需提供不少于50种典型荧光探针的纯光谱曲线图复印件加盖公章； 18、荧光定量采用以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度、激发光强度发出的光子数； 19、细胞发光曲线测定功能，软件可以根据孔板成像数据，自动计算细胞的发光曲线及单细胞发光强度。 20、仪器经过NIST标准发光板的绝对校准，保证不同系统的感光能力一致； 21、为确保仪器成像仓的避光性，为了确保成像腔内没有光泄漏，使用高反射率半球进行严格的成像测试； 22、成像仓内标准的气体麻醉管道，可以插入挡光隔板，进行不同小鼠的间隔。标配5个以上的挡光板，投标文件中需提供相关证明材料复印件加盖公章； 23、滤光片采用精密的离子束溅射(IBS)技术进行硬涂层处理，使用寿命长，透光率高于90%，截止率OD≥7； 24、具备气体麻醉系统。 | 台 | 1 | 198 万元 | 198 万元 | 否 | 否 |
| 8 | 大小鼠抓力测定仪 | 1、量程与精度：最大测量荷重为50N，覆盖小鼠（约 0.1-5N）至大鼠（约 5-30N）的常规抓力范围，满足不同体型动物的前肢、后肢及四肢肌力测试需求。 2、准确度达0.5 级，最小读数精度为0.01N（0.1g），拉力误差≤0.01%，可精准捕捉肌肉力量的微小变化，适用于神经损伤修复、药物疗效评估等精细化实验。 3、单位与校准：支持牛顿（N）、克（g）、磅（lbf） 三种单位实时切换与自动换算，适配不同实验数据标准； 4、配备自动校准功能，无需手动操作即可在每次试验前完成精度校验，保障数据可靠性。 5、采样频率：内置高精度力传感器，采样频率达1000Hz，可快速捕捉动物抓握瞬间的峰值力，避免因响应延迟导致的数据偏差。 6、动物适配范围：适用于体重 10g-500g 的啮齿类动物，涵盖昆明小鼠、C57BL/6 小鼠、SD 大鼠、Wistar 大鼠等常用实验模型 7、数据记录功能：具备峰值保持功能，可自动锁定每次测试的最大抓力值，支持单次实验中 2-10 次重复测量，并自动计算平均值、最大值、最小值、峰峰值等统计参数，无需手动计算。 8、导出与可视化：通过USB 串口连接电脑，配套力学分析软件可生成实时抓力轨迹曲线图，支持数据导出为 Excel、Word、TXT 等格式，轨迹图可放大、缩小或导出为 JPG/BMP 格式用于文献发表。 | 台 | 1 | 1.34万元 | 1.34万元 | 否 | 否 |
| 9 | 小动物跑步机 | 1、通道设计：6 通道独立运行（大鼠专用），支持升级 8 通道小鼠适配模块，单通道可独立屏蔽或启动 2、适配场景：多剂量药物筛选（如低 / 中 / 高剂量组 + 对照组同步测试），匹配中标记录中 “40% 中端产品具备 6 通道及以上” 的核心需求。 3、速度控制：范围：0.1-60cm/s（低速启动 0.1cm/s，高速峰值 60cm/s） 4、精度：≤0.1cm/s（采用闭环反馈伺服电机，不丢速补偿技术） 5、加减速：0-100m/min² 可调，支持分段加速度编程 6、坡度调节系统调节范围：-25°~30°（电动调节，步进 1°） 7、刺激模式：三模式集成（电 + 声 + 光） 8、电刺激：0-1.5mA 可调，步进 0.05mA（疾病模型测试可降至 0.3mA 低刺激） 9、声刺激：500-20KHz 频率可调，强度≤120dB 10、光刺激：爆闪模式 1-2000Hz，亮度≤10000Lux 11、力竭保护机制： 双模式判定（停顿时间≥10s 或电击次数≥3 次），自动停止刺激并记录力竭状态 单通道独立保护，不影响其他通道实验进程 12、数据采集与管理 13、核心指标：运动速度、累计距离、运动时间、电击次数 14、进阶指标：停顿频率、力竭时间、单通道运动轨迹 15、数据输出： 导出格式：Excel/CSV/TXT（兼容 SPSS、Origin 分析软件） 16、存储容量：内置 16GB 存储（可存 2000 组实验数据），支持 USB 即时导出 | 台 | 1 | 3.5 万元 | 3.5 万元 | 否 | 否 |
| 10 | 超速离心机 | 1、最高转速：≥150,000 RPM；最大相对离心力: ≥1000,000 x g；转速控制精度：±50 rpm ★2、定角转头最大容量：≥ 190 ml,最大相对离心力≥230,000xg, K因子 ≤50，要求32.4ml/27ml/15ml/10ml/6.5ml/4.0ml离心管均可以达到最高转速； ★3、近垂直转头最大容量：≥64ml，最大相对离心力≥390,000×g，K因子≤20； 4、驱动系统要求为真空密封驱动系统； 5、温度设定范围： 0-40℃，1℃步进；温度控制精度：2℃； ★6、仪器采用数字化显示真空度，需提供仪器软件截图和说明书等证明文件； ★7、目视平衡，样品不平衡容许度为样品体积±10%； ★8、加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；并显示加/减速时间； 9、控制系统： （1）彩色液晶显示屏，触幕式操作 （2）采用中文操作系统 （3）具备脉冲功能及延时启动功能 （4）无限程序存储功能 （5）采用用户身份验证和密码保护的登录方式以提高使用的安全性 （6）远程监控软件 10、不仅可以放在生物安全柜里使用，还可选配HEPA高效微粒隔离膜，以提高操作安全性 11、可供选择的离心管：g-Max管、锥形管、指封管、快封管等； 12、配置要求： 1）离心机主机一台； ★2）定角转头一个：最高转速50000RPM，最大相对离心力233000×g，最大容量6×32.4ml，K因子≤50，配32.4ml离心管56个，15ml离心管50个，4.0ml离心管25个以及上述离心管适配器各一套 ★3）近垂直转头一个：最高转速80,000RPM，最大相对离心力390,000×g，最大容量8×8.0ml，K因子≤20，离心管50个 | 台 | 1 | 56 万元 | 56 万元 | 否 | 否 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）