## Sheet1
参数修改汇总
包号 | 序号 | 标的名称 | 原参数 | 变更后参数
第一包 | 1 | ▲心电监护中央站（1） | ★1.19可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 | ★1.19可具备模块化或单机实现连续性血流动力学监测，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
| 2 | 监护仪（1） | ★18.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 | ★18.可具备模块化或单机实现连续性血流动力学监测，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
|  |  | 21.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 | 21.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印。
|  |  | 22.支持升级NFC功能，可实现通过NFC拓展连接体温监测等设备 | 22.支持升级NFC功能，可实现通过NFC拓展与监测设备连接
| 3 | 监护仪（2） | ★18.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 | ★18.可具备模块化或单机实现连续性血流动力学监测，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
|  |  | 21.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 | 21.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印。
|  |  | 22.支持升级NFC功能，可实现通过NFC拓展连接体温监测等设备 | 22.支持升级NFC功能，可实现通过NFC拓展与监测设备连接
第三包 | 1 | 呼吸机（1） | 5.支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录。 | 5.支持显示历史监测参数≥168小时的趋势图
|  |  | ★25.具备人机不同步事件自动识别功能或者膈肌电或者能量代谢监测（非计算器）。 | ★25.具备人机不同步事件自动识别功能或能量代谢监测功能（非计算器）或配置能量代谢单机。
第四包 | 1 | 无创呼吸机 | 17. 吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O，参数设置起调值不得低于4cmH2O，避免对临床参数设置误导。 | 17. 吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O
第五包 | 1 | ▲麻醉机（1） | 17.潮气量设置范围： ★潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式） | 17.潮气量设置范围： ★潮气量设置范围：10ml-1500ml（VCV模式）
|  |  | ★呼吸机吸气阀峰值流速：≥160 L/min； | 呼吸机吸气阀峰值流速：≥160 L/min；
|  |  | 21.麻醉机内置插件槽，可直接热插拔插件,插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用,可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2、NMT，可单独升级EtCO2插件。 | 21.麻醉机内置插件槽，可直接热插拔插件,插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用,可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2，可单独升级EtCO2插件。
|  |  | 34.支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO）、每搏量变异（SVV）、实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。 | 34.可具备模块化或单机实现连续性血流动力学监测，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
|  |  | 43.配置要求 1.高端麻醉工作站(每套含麻醉机主机*1+高端插件式麻醉监护仪*1) 2.每套含麻醉挥发罐*1，配置输注泵专用架3套，含输液信息管理系统*1套（含4通道TCI功能注射泵） 3.每套含AG模块(氧浓度监测)*1，脑电麻醉深度模块*1,NMT模块*1,rS02模块*1 4.脑电麻醉深度电极片*100套 5.每套配套附件*1（含成人管路、氧疗鼻导管、皮囊各一个） | 43.配置要求 1.高端麻醉工作站(每套含麻醉机主机*1+高端插件式麻醉监护仪*1) 2.每套含麻醉电子挥发罐*1，配置输注泵专用架3套，含输液信息管理系统*1套（含4通道TCI功能注射泵） 3.每套含AG模块(氧浓度监测)*1，脑电麻醉深度模块*1,NMT模块*1,rS02模块*1 4.脑电麻醉深度电极片*100套 5.每套配套附件*1（含成人管路、氧疗鼻导管、皮囊各一个）
| 2 | 麻醉机（2） | 13.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式和高端通气模式SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式； | 13.配备通气模式:容量控制、压力控制、压力控制容量保证通气和同步间歇指令通气(容量控制步间歇指令通气、压力控制步间歇指令通气)、压力支持模式,和高端通气模式同步间歇指令容量保证通气、带有压力支持的气道正压通气模式、气道压力释放通气模式。
|  |  | ★16.1潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式）； | ★16.1潮气量设置范围：10ml-1500ml（VCV模式）；
|  |  | ★16.3峰值流速：≥160 L/min； | 16.3峰值流速：≥160 L/min；
|  |  | 20.麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2插件、NMT； | 20.麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2插件；
| 3 | 麻醉机（3） | 13.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，和高端通气模式SIMV-VG、CPAP/PS模式 | 13.配备通气模式:容量控制、压力控制、压力控制容量保证通气和同步间歇指令通气(容量控制步间歇指令通气、压力控制步间歇指令通气)、压力支持模式,和高端通气模式同步间歇指令容量保证通气、带有压力支持的气道正压通气模式、气道压力释放通气模式。
|  |  | 16.潮气量设置范围： 16.1潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式）； | 16.潮气量设置范围： 16.1潮气量设置范围：10ml-1500ml（VCV模式）；
|  |  | ★16.3峰值流速：≥160 L/min； | 16.3峰值流速：≥160 L/min；