| 参数变更汇总明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目号 | 原参数 | 变更后参数 |
| 第一包 | 监护仪（1）★9、监护仪（2）★10、监护仪（3）★10、监护仪（4）★18、监护仪（5）★10 | ★支持所有监测参数报警一键自动设置功能； | ★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； |
| 第二包 | 监护仪（1）★1、监护仪（2）★1 | ★主机采用模块化设计，≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围； | ★≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围； |
| 第二包 | 监护仪（3）★1 | ★1.主机采用模块化设计，≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围； | ★1.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围； |
| 第二包 | 监护仪（5） | ★4.可通过模块升级：连续心排量PiCCO，中心静脉氧饱和度ScvO2，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT等高级参数。 | ★4.可通过模块升级：连续心排量PiCCO，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT等高级参数。 |
| 第一包 | 监护仪（4） | 15.具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； | 15.具有收缩压和舒张压的高低限报警功能； |
| 第二包 | 监护仪（1）11、监护仪（2）6、监护仪（3）4、监护仪（5）17 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种; | 删除 |
| 第一包、第二包 | 第一包：监护仪（1）14、监护仪（2）15、监护仪（3）14、监护仪（4）24、监护仪（5）16；第二包：监护仪（1）17、监护仪（2）20、监护仪（3）14 | 支持带ABD事件的呼吸氧合界面； | 删除 |
| 第二包 | 监护仪（4）14 | 14．支持升级模块，具备与非同品牌产品（如呼吸机、输注泵、除颤仪、遥测等设备）相连，实现中央站的集中管理。 | 删除 |
| 第四包 | 麻醉机（2）、麻醉机（3） | 1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉，且在小儿麻醉时无需更换风箱 | 1.用于对成人、儿童/小儿、新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 |
|  |  | 6.★全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21%-100%)，全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式 | 6.★全电子流量计 ，可直接设置氧浓度和总流量 |
|  |  | 8.★具备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21-100% | 8.★具备高流量给氧功能，流量范围 0-60 L/min |
|  |  | 9.★标配双麻醉罐位，配置一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，备压力、流速和温度补偿，支持升级同品牌地氟醚挥发罐 | 9.★标配双麻醉罐位 |
|  |  | 14.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW ）和 SIMV （SIMV-VC、SIMV-PC）、PS 模式，支持升级高端通气模式 SIMV-VG、CPAP/PS、APRV、AMV/ASV 模式 | 14.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW ）和 SIMV （SIMV-VC、SIMV-PC）、PS 模式，支持升级高端通气模式 SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式 |
|  |  | 18.支持升级吸气保持和呼气保持功能， 自动计算静态顺应性，吸气阻力，内源性呼气末正压等参数 | 删除该条参数 |
| 第四包 | 麻醉机（4） | 8.标配双麻醉罐位，配置一个七氟醚挥发罐，具备温度、空气压力和流量补偿功能； | 8.标配双麻醉罐位，配置一个七氟醚挥发罐，具备温度、压力和流量补偿功能； |
| 第四包 | 麻醉机（5） | ★1.≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用外挂式非内嵌式设计 | ★1.≥15英寸彩色触摸屏 |
|  |  | 11. 麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿。（以注册证为准） | 11. 麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿/儿童、新生儿。（以注册证为准） |
|  |  | 12. 通气模式：通气模式：手动，VCV，PCV，PRVC、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-PRVC、PSVPro、APRV、AMV。 | 12. 通气模式：通气模式：手动，VCV，PCV，PRVC、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-PRVC、PSVPro、APRV。 |
|  |  | 14. 监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，吸入和呼末 CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度（ 自动识别）；压力–容积环、压力–流速环、流速–容积环，二氧化碳环图、顺应性环图，并提供参考环相关呼吸力学参数，波形环图同屏显示； | 14. 监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，吸入和呼末 CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度（ 自动识别）；压力–容积环、压力–流速环、流速–容积环，并提供参考环相关呼吸力学参数，波形环图同屏显示； |
| 第五包 | 麻醉机（1）、麻醉机（2） | ★9.配备电子喷射式挥发罐，可由软件调节设置，具备压力、流速和温度补偿 | 去星号 |
|  |  | ★10.具备双麻醉罐位，配置一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿，支持升级同品牌地氟醚挥发罐 | ★10.具备双麻醉罐位 |
|  |  | 31.麻醉工作系统可连接输注管理系统，含有≥四通道注射泵，实现输注泵的联机控制，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，方便术中操作 | 31.麻醉工作系统可连接输注管理系统，含有≥四通道注射泵，实现输注泵的联机控制 |
|  |  | ★34.麻醉输注管理系统内单泵主机自带多功能接口，无需外接，用于包括但不限于护士呼叫、直流供电和外部设备连接 | ★34.麻醉输注管理系统内单泵主机自带多功能接口，无需外接辅助设备。 |
|  | 麻醉机（4） | 4.可通过模块升级：中心静脉氧饱和度ScvO2，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT等高级参数 | 4.可通过模块升级：脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT等高级参数 |
| 第七包 | 呼吸机（4） | ★4.配备双槽位插件箱，支持拓展与监护仪通用的血氧及呼末二氧化碳模块。 | ★4.配备双槽位插件箱/两个功能接口，支持拓展与监护仪通用的血氧及呼末二氧化碳模块。 |
|  |  | 27.信息互连：支持升级连接中央张，可通过有线.无线方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求，呼吸机可与监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。 | 27.信息互连：支持升级连接中央站，可通过有线.无线方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求，呼吸机可与监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。 |