项目需求书（医疗器械）

医疗器械项目需求书应至少包括以下各点，请采购人按此标准填写，谢谢。

一、项目背景

# 本项目为2026年天津市县域医共体医疗设备更新监护仪、麻醉机、呼吸机等设备采购项目，共分为5包。

# 本项目属于工业

二、项目预算

第一包：231.5万元；

第二包：48万元；

第三包：281万元；

第四包：14万元；

第五包：490万元。

三、资格要求

（一）产品：

医疗器械产品分为医疗器械备案证明和医疗器械注册证两种资质。

（1）属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。

（2）属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。

（二）供应商：

1.制造商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产企业许可证。

2.销售商：

（1）所投产品属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质

（2）所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件

（3）所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营企业许可证。

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（四）本项目不接受联合体。

四、技术要求

本项目共五包。

| 包号 | 医院名称 | 名称 | 数量 （台/套） | 单价 | 总预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市静海区医院 | ▲心电监护中央站（1） | 1 | 120 | 120 |
|  | 天津市静海区医院 | 心电监护中央站（2） | 1 | 50 | 50 |
|  | 天津市宝坻区中医医院 | 监护仪（3） | 3 | 13 | 39 |
|  | 天津市宝坻区中医医院 | 监护仪（3） | 3 | 7.5 | 22.5 |
| 2 | 天津市宁河区中医医院 | 监护仪 | 8 | 6 | 48 |
| 3 | 天津市宝坻区中医医院 | 呼吸机（1） | 2 | 40 | 80 |
|  | 天津市静海区医院 | ▲呼吸机（2） | 1 | 25 | 25 |
|  | 天津市静海区医院 |  | 11 | 16 | 176 |
| 4 | 天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心 | ▲无创呼吸机 | 1 | 14 | 14 |
| 5 | 天津市宝坻区中医医院 | ▲麻醉机（1） | 3 | 110 | 330 |
|  | 天津市静海区医院 | 麻醉机（2） | 1 | 60 | 60 |
|  | 天津市静海区医院 | 麻醉机（3） | 4 | 25 | 100 |

第一包：心电监护中央站（1）1套、心电监护中央站（2）1套、监护仪（3）6台

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲心电监护中央站（1） | 套 | 1 | 天津市静海区医院 ★一、产品用途：由1台中央监护工作站和22台插件式监护仪组成，实现集中监测及查看。可在同一回顾页面同时显示全息波形，报警，图形趋势，表格趋势。 二、技术参数 1.模块化插件式监护仪: 1.1主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），且模块支持插入主机任意插槽； ★1.2≥15英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥1920×1080，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节； ★1.3配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、条码扫描枪和遥控器等USB设备； 1.4内置锂电池供电≥2小时； 1.5基本功能模块：支持（3/5导）心电、呼吸、心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、双通道体温、双通道有创血压监测，并提供全部相关附件； ★1.6基本功能模块支持升级为具备转运功能的模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； ★1.7转运模块可插入监护仪主机的任意插槽； 1.8心电分析支持包括但不限于HR、ST、QT/QTc 及ΔQTc数，及≥25种心律失常分析，含房颤分析； ★1.9支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； 1.10心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； 1.11配指套式血氧探头，支持浸泡消毒，防水等级≥IPX7； 1.12具有抗运动和弱灌注血氧技术，可显示若灌注指数（PI）； 1.13标配双通道有创血压，支持实时PPV测量和PAWP手动和自动测量； 1.14可支持升级心肺复苏质量指数监测功能； ★1.15支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm 1.16可通过模块升级：二氧化碳、氧气、脑电（EEG）、双频指数BIS、麻醉气体AG、电阻抗心动描记（ICG）、脑电麻醉深度指数、呼吸力学（RM）、有创心排量（C.O.）、有创连续心排量（CCO： PiCCO）、神经肌肉传导（NMT）； 1.17支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数指标，可监测包括，PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量、NIF负吸入压力等； 1.18可升级脑部与区域血氧饱和度（rSO2）监护，最多支持4通道的rSO2测量，rSO2的传感器（非主线缆）可配置重复用耗材； ★1.19可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 1.20具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； 1.21具有报警升级功能：当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，自动升级到高级别报警； 1.22具有特殊报警音：在病人发生致命性参数报警时，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； ★1.23具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警； 1.24支持≥800条事件回顾，每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 1.25支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 1.26可与呼吸机以及输注泵通过无线或有线的方式融合显示在中央站界面 1.27支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 1.28可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 2.中央监护工作站 2.1中央站支持≥24寸液晶屏幕，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示，内存≥16GB，硬盘≥2个，单个硬盘内存≥1T； 2.2可同屏显示≥32张床位信息，≥20余种窗口布置任意选择 2.3数据处理能力：≥240小时趋势回顾、≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果回顾、≥720条报警事件回顾、≥72小时全息波形回顾； 2.4中央站可支持其所管辖的所有床位一键进入夜间模式和隐私模式 2.5中央站支持PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，并同时向EMR发送通知消息 3.同时支持有线、无线、遥测组网方式； ★4.负责有线连接方式的布线； ★5.支持与HIS、智能护理等信息系统连接，负责相关软硬件费用； 6.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； 三、配置要求 1.中央监护工作站，1套； 2.插件式监护仪，22台（基础模块*20个，转运模块*2个，锂电池*22组）； 3.升级模块：二氧化碳*2个，二氧化碳（带氧监测）*1个、呼吸力学（RM）*1个、脑电（EEG）*1个、脑电麻醉深度指数*1个、神经肌肉传导（NMT）*1个； 4.≥32口以太网交换机，1台； 5.终端处理系统1套（内存≥16G，支持21：9显示，报告输出模块，音频外放模块）； 6.≥55寸显示大屏，2台； |
| 2 | 心电监护中央站（2） | 套 | 1 | 天津市静海区医院 ★一、产品用途：由1台中央监护工作站和10台监护仪组成，实现集中监测及查看。可在同一回顾页面同时显示全息波形，报警，图形趋势，表格趋势。 二、技术参数 1. 模块化插件式监护仪： 1.1产品注册证上的适用范围必须含有新生儿护理。 ★1.2主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，主机屏幕≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节； ★1.3配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、条码扫描枪和遥控器等USB设备； 1.4内置高能锂电池，供电时间≥2小时; 1.5基本功能模块支持（3/5导）心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测; 1.6基本功能模块支持升级为具备转运功能的模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； 1.7转运模块支持插入监护仪主机的任意插槽； 1.8心电分析支持包括但不限于HR、ST、QT/QTc 及ΔQTc数，及≥25种心律失常分析，含房颤分析； ★1.9支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； 1.10心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； ★1.11支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm 1.12 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 1.13 NIBP 成人收缩压测量：25～290mmHg；新生儿收缩压测量：30～140mmHg； 1.14 NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒 1.15提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带； 1.16提供新生儿专用心电导联线和专用电极片； 1.17配置新生儿包裹式血氧探头，支持浸泡消毒，防水等级≥IPX7； 1.18配置双通道血氧监测及配套附件，可同时监测两个部位的血氧； 1.19有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg 1.20支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 1.21具有特殊报警音：在病人发生致命性参数报警时，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限； 1.22具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警； 1.23提供CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程，双标法筛查流程复合《全国新生儿先天性心脏病筛查手册》 1.24提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 1.25提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动 1.26支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 1.27具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 1.28支持与除颤监护仪或遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 1.29可与呼吸机以及输注泵通过无线或有线的方式融合显示在中央站界面 2.一体化便携监护仪 ★2.1≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800，≥8通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏； 2.2支持≥170度可视范围； 2.3内置锂电池，插槽式设计，支持快速拆卸和安装，工作时间≥4小时； 2.4安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 2.5主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 ★2.6 USB接口支持连接包括但不限于鼠标、条码扫描枪和遥控器设备。 2.7配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者； 2.8心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者； 2.9具备心率失常分析功能，包括室上性心动过速，可提供每分钟室上性收缩次数； ★2.10心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； 2.11提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 2.12提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥4个尺寸不同的袖带；成人袖带一个； 2.13提供新生儿专用心电导联线和专用电极片一套；成人导联线一套； 2.14配置新生儿包裹式血氧探头和成人血氧探头（支持指套式），支持浸泡消毒，防水等级≥IPX7； 2.15提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。 2.16配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH。 2.17提供包括但不限于双通道体温和温差参数的监测,并可根据需要更改体温通道标名。 2.18支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 2.19具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。 2.20动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.中央监护工作站 3.1中央站支持≥24寸液晶屏幕，≥1280×1024高分辨率彩色液晶显示，内存≥16GB，硬盘≥2个，单个硬盘内存≥1T； 3.2可同屏显示≥32张床位信息，≥20余种窗口布置任意选择 3.3数据处理能力：≥240小时趋势回顾、≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果回顾、≥720条报警事件回顾、≥72小时全息波形回顾； 3.4中央站可支持其所管辖的所有床位一键进入夜间模式和隐私模式 3.5中央站支持PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，并同时向EMR发送通知消息 4.同时支持有线、无线、遥测组网方式； ★5.负责有线连接方式的布线； ★6.支持与HIS、智能护理等信息系统连接，负责相关软硬件费用； 7.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； 三、配置要求 1.中央监护工作站，1套； 2.插件式监护仪（具备新生儿双血氧监测功能），2台； 3.一体化便携监护仪，8台； 4.二氧化碳，2个； 5.24口以太网交换机，1台； 6.终端处理系统1套（内存≥16G，支持21：9显示，报告输出模块，音频外放模块）； 7.≥55寸显示大屏，1台； |
| 3 | 监护仪（3） | 台 | 6 | 天津市宝坻区中医医院 一、技术参数 ★1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），且模块支持插入任意插槽 ★2.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，可内置高能锂电池，供电时间≥2小时 4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 ★5.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪主机任意模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 ★6.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 7.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 8.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 9.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg 10.支持升级NIBP快速测量，测量时间≤15秒 11.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7 12.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg 13.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测 14.可通过模块升级：包括但不限于血流动力学PICCO，脑组织氧监测，麻醉气体AG，肌松NMT，呼末二氧化碳监测高级参数 15.支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测 ★16.支持升级麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数，实现患者麻醉深度的监测。 17.支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看 ★18.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求 19.支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量，NIF负吸入压力 20.支持升级rSO2模块实现脑部血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg的成人、小儿，最多支持四通道的 rSO2 测量，rSO2的传感器（非主电缆）可配置重复用耗材 21.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 22.支持升级NFC功能，可实现通过NFC拓展连接体温监测等设备 23.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别 24.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 25.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警 26.可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 27.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 28.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 29.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 30.监护仪的报警可支持单机、中央站推送，支持升级推送方式包括不限于移动端、手环等方式实现 31.监护仪可与呼吸机以及输注泵通过无线或有线的方式融合显示在中央站界面 32.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； 二.配置要求 天津市宝坻区中医医院 3台 预算：13万元/台 1.插件式监护仪（含双通道有创压监测）3台 2.配套中央监护系统1套，与院内相关网络信息系统连接 3.配套附件（含心电导联线、血氧线缆及传感器、无创血压导管及袖带）3套 4.电极片500个 5.主机屏幕≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节 天津市宝坻区中医医院 3台 预算：7.5万元/台 1.插件式监护仪（含双通道有创压监测）3台 2.配套中央监护系统1套，与院内相关网络信息系统连接 3.配套附件（含心电导联线、血氧线缆及传感器、无创血压导管及袖带）3套 4.电极片500个 5.主机屏幕≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节 |

第二包：监护仪8台

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 | 台 | 8 | 一、产品用途：用于床旁患者的生命体征参数监测，对异常参数进行实时报警，辅助临床决策。 二、技术参数 ★1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个，主机屏幕≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节； ★2. 配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备； 3. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测； 4. 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计； 5. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； 6. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg； 7. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别； 8. 具备3/5导心电监测。 9. 具备房颤心律失常分析功能，具备不少于30种实时心律失常分析。 10. 可监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 11. 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 12. 共模抑制比：≥135dB。 ★13.无创血压测量算法类型支持≥2种测量算法。 14. 血氧监测可提供灌注指数（PI）的监测。 15.可通过模块升级：二氧化碳、氧气、脑电（EEG）、双频指数BIS、麻醉气体AG、电阻抗心动描记（ICG）、呼吸力学（RM）、有创心排量（C.O.）、有创连续心排量（CCO：PiCCO）、神经肌肉传导（NMT）； 16. 工作模式可提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。 17. 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 三、配置要求 1.主机（4槽及以上） 2.电容触摸屏 3.4G内置存储卡 4.电极片+导联线+电缆（5导,成人按扣抗除颤型,AHA） 5.导气管+成人无内胆袖带 6血氧探头+血氧主电缆 7.热敏打印机 |

第三包：呼吸机（1）2台、呼吸机（2）12台

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机（1） | 台 | 2 | 天津市宝坻区中医医院 - 1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。 - ★2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作，具备实时气源压力电子显示。 - ★3.显示屏≥18英寸全平电容触摸屏，便于操作和屏幕清洁。 - 4.具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。 - 5.支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录。 - 6.具有屏幕视频录制功能，可存储≥10段视频，具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。 - 7.具有实时气源压力电子显示。 - 8.具有无消耗氧电池，易维护。 - 9.具备一体化模块插件箱或多功能拓展接口，便于呼吸机功能升级和扩展，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。 - 10.配备≥160分钟内置后备可充电锂电池，具备顺磁氧监测功能。 - ★11.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 - 12.具备带电容触摸屏的湿化器，便于观察和操作，湿化器既支持非加热管路又支持加热管路，且能在两种模式直接自动识别和切换，湿化器支持有创，无创和高流量3种通气模式，湿化器配置蓝牙功能。 - 13.配备通气模式：容量控制通气模式、压力控制通气模式、容量同步间歇指令通气模式、压力同步间歇指令通气模式、持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、窒息通气模式，自适应分钟通气，且有≥3个调节表盘直观进行通气提示。 - 14.高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；气道压力释放通气、双水平气道正压通气模式；容量支持通气；智能通气模式（自适应分钟通气，自适应支持通气等），心肺复苏通气模式。 - 15.支持升级心肺复苏通气模式，并具有电子吸气阻力阀开关，在心肺复苏的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。 - 16.具备无创通气模式和氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min。 - 17.具备呼吸同步技术，自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间。 - 18.设置参数 1.潮气量：20ml—4000ml 2.呼吸频率：1—100/min 3.吸呼比：4:1—1:10 4.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% - 19.具有自动插管阻力补偿功能、静态P-V环图（或P-V工具）和肺复张工具。 - ★20.具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。 - 21.具备双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。 - 22.具备辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置， - 23.具备食道压滤波技术和食道压基线校准功能。 - 24.实时提供胸壁顺应性和肺顺应性监测参数，实时提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压、吸气末食道压、呼气末食道压压、食道压摆动值、食道压压力时间乘积、食道压分钟压力时间乘积。 - ★25.具备人机不同步事件自动识别功能或者膈肌电或者能量代谢监测（非计算器）。 - 26.人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种。 - 27.具有人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。 - 28.具有人机不同步事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议。 - 29.支持升级模块化集成EIT到呼吸机上或者与EIT单机数据互联，实现EIT图像和通气波形同屏实时显示。 - ★30.具备自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能。 - 31.具备内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi。 - 32.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。 - 33.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。 - 34.支持升级连接气囊压力监控设备，实现机械通气中气囊压力精细管理。 - 35.具备牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策。 - 36.具备机械能监测，监测范围0.00-100.00 J/min。 - 37.呼吸机支持远程控制。 - 38.信息互连：同时支持有线和无线方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求，呼吸机可与监护仪以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。 - 39.配置要求：呼吸机主机一台，配套管路1套，电源线1根。呼吸机台车，机械臂，模拟肺，湿化器及其组件一套；重复性使用成人呼吸阀1套，能与医院信息系统对接，负责接口费。 - 40.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； 41.出厂铭牌标注的生产日期不得早于供货日期90日（提供承诺书） |
| 2 | ▲呼吸机（2） | 台 | 12 | - ★一、产品用途：具备高流速氧疗、无创通气、有创通气功能，适用于成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持 - 二、技术参数 - 1.整机要求 - ★1.1气动电控呼吸机，支持中央供气和空气压缩机双方式驱动，配备备用气源空气压缩机，实时气源压力电子显示，支持转运； - ★1.2中文操作界面； - 1.3触摸屏支持无菌手套操作，支持≥170度广视角查看； - 1.4支持≥4道波形同屏显示；支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供≥4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示； - 1.5具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；动态肺视图具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。 - ★1.6内置后备可充电锂电池，使用时间≥120分钟，可在屏幕上显示剩余电量； - 1.7具备自检功能，可测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件； - 1.8一体化模块插件箱，支持升级； - 1.8.1配备CO2监测，可监测二氧化碳分压-时间、容量-二氧化碳分压； - 1.8.2配备SpO2监测，可监测SpO2、PR以及显示脉搏氧-时间波形； - 1.9吸气安全阀和呼气安全阀支持134℃高温高压蒸汽消毒；呼气阀可自动加热； - 1.10具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件； - 1.11支持升级主流CO2模块监测； - 1.12本机自身可以提供≥160小时的趋势图、表分析； - 2.呼吸模式及功能 - 2.1配备基础模式：容量控制通气模式和容量同步间歇指令通气模式（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制通气模式和压力控制通气模式；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、窒息通气模式； - 2.2配备高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；气道压力释放通气、双水平气道正压通气模式；容量支持通气；智能通气模式（自适应分钟通气，自适应支持通气等），心肺复苏通气模式； - 2.3支持无创通气模式，包含压力控制通气模式、压力控制通气模式、持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气等模式； - 2.4.具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧功能； - 2.5具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大氧疗流速≥80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能，配备湿化器； - 2.6具备智能同步技术，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间； - 2.7具有自动插管阻力补偿功能； - 2.8具备脱机辅助工具，具有NIF、RSBi及P0.1等脱机参数监测和测量； - 2.9具备肺复张工具，标配低流速P-V工具； - 2.10具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（TVe/IBW）参数监测功能； - 2.11具有辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置 - 3.设置参数 - 3.1潮气量：20ml～4000ml； - 3.2呼吸频率：1～100/min； - 3.3吸气流速：6～180L/min； - 3.4最大峰值流速：≥180L/min； - 3.5 PEEP：0～50 cmH2O； - 3.6具有叹息功能； - 4.监测参数 - 4.1肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测； - 4.2气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测； - 4.3实时提供食道压和胃内压的辅助压监测参数 - 4.4实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数； - 4.5实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C； - 4.6具备顺磁式氧浓度监测技术； - 4.7具备自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能； - 5.信息互连：支持有线或无线方式与中央监护系统互联，可将呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求； - 6.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； - 7.出厂铭牌标注的生产日期不得早于供货日期90日（提供承诺书）。 - 三、配置要求（单台配置要求） - 天津市静海区医院 1台 预算：25万元/台 - 1.呼吸机主机1台 - 2.气源软管1套； - 3.台车1台； - 4.支撑臂1根； - 5.成人模拟肺1套； - 6一次性细菌过滤器1个； - 7.≥18英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080； - 8.辅助压置管工具1套； - 天津市静海区医院 11台 预算：16万元/台 - 1.呼吸机主机1台； - 2.气源软管1套； - 3.台车1台； - 4.支撑臂1根； - 5.成人模拟肺1套； - 6一次性细菌过滤器1个； 7.≥15英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080； |

第四包：无创呼吸机1台

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无创呼吸机 | 台 | 1 | 1.适用患者：成人、儿童 ★2.搭载≥15英寸彩色全触屏显示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察。 3.电动电控呼吸机，最大流速≥240L/min 4.内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。 ★5.呼吸机的漏气补偿≥150L/min 6.具有屏幕锁功能，防止误触造成通气参数改变 通气模式 7.持续气道正压 CPAP、自主/时间切换S/T、时间切换通气T ★8.具备潮气量保证压力自动调节模式 ★9.具有高流量氧疗模式 10. 具备窒息通气 11. 具有呼气压力释放功能，且压力释放多档可调 12. 具备波形冻结、屏幕拷贝、手动通气等辅助功能 ★13. 潮气量： 100-2000ml 14. 呼吸频率：1-60bpm 15. 吸气时间：0.3-4s 16. 压力上升时间：0.1-2.0s 17. 吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O，参数设置起调值不得低于4cmH2O，避免对临床参数设置误导。 18. 呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O 19. 吸入氧浓度： 21%~100% 20. 持续气道正压（CPAP）： 4-20cmH2O 21. 吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O 22. 吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O 23. 触发灵敏度多挡可调 监测参数 24. 压力监测：气道峰压（Ppeak），EPAP、 25. 容量、流速监测：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量 26. 可同屏显示波形：压力-时间、容量-时间、流速-时间 27. 可对吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率进行监测显示 报警参数 28. 气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。 - 29.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书）； 30.出厂铭牌标注的生产日期不得早于供货日期90日（提供承诺书） |

第五包：麻醉机（1）3台、麻醉机（2）1台、麻醉机（3）4台

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲麻醉机（1） | 台 | 3 | 天津市宝坻区中医医院 ★一、产品用途：用于对成人、小儿/儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 二、技术参数 ★1.采用气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏，显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图。 2.配备锂电子(非铅酸)后备电池，1块电池续航时间≥90分钟。 3.同屏幕≥4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，CO2或麻醉气体浓度波形）。 4.配备氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min。 ★5.全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量)，全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式。 6.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，支持直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具、具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作。 7.具备高流量给氧功能，流量范围 0-60 L/min可调，氧浓度设置范围21-100%可调。 8.配备电子喷射式挥发罐，可实现软件调节设置，具备压力、流速和温度补偿 9.配备双麻醉罐位，配置一个七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿功能。 10.具备独立状态显示屏，非主机屏幕或拓展屏幕，可显示气源压力等设备关键运行信息。 11.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 ★12.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 13.配备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。 14.除屏幕气体气道压力监测外，一体化回路中具备机械式气道压力表，使于屏幕失效情况下观察患者气满压力。 15.提供辅助/控制通气，配备通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PS、手动通气，支持升级SIMV-VG、APRV、PSV。 ★16.具有体外循环(心脏旁路)模式，并可在3种以上通气模式下使用。 17.潮气量设置范围： ★潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式） 潮气量监测范围：0到3000ml ★呼吸机吸气阀峰值流速：≥160 L/min； 吸气压力设置范围：5-70 cmH2O （PEEP+）； 吸呼比：4:1到1:8 呼吸频率：2-100次/分钟 18.具备肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能。 19.具备患者气道驱动压监测，非呼吸机通气驱动压力。 20.具备自动控制麻醉功能，可直接设置目标呼出麻药浓度和吸入氧浓度。 21.麻醉机内置插件槽，可直接热插拔插件,插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用,可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2、NMT，可单独升级EtCO2插件。 22.全自动使用前自检：图示化检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。可预约定时自检。 ★23.二氧化碳吸收器（钠石灰罐）容量≤1500ml，适用于低微流量麻醉应用。 24.回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)。 25.麻醉机可提供标准HL7协议，与院方信息系统实现实时通讯。 26.麻醉监护仪的基本功能模块具有心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 ★27.麻醉监护仪采用模块化插件式设计，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥5个（非电池插槽），且模块支持插入监护仪主机任意插槽。 28.麻醉监护仪采用≥18寸彩色液晶触摸屏（电容屏），分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示。 29.基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，可以实现插入监护仪主机的任意插槽，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥6小时，无风扇设计。 30.麻醉监护仪具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 31.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。 32.支持升级NFC功能，实现NFC拓展外部设备。 33.具备模块升级功能：包括但不限于血流动力学PICCO、脑组织氧监测、脑电双频指数、脑电麻醉深度指数、麻醉气体AG、肌松NMT、呼末二氧化碳监测高级参数。 34.支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO）、每搏量变异（SVV）、实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。 35.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 36.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。 37.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。 38.输注管理系统中输注泵单机屏幕尺寸＞3.5寸彩色电容触摸屏，具有药物色彩标识。 39.麻醉输注管理系统支持输液泵和注射泵自由组合，集中供电，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注，支持TCI模式。 ★40.麻醉输注管理系统内单泵主机自带多功能接口，无需外接辅助设备。 41.麻醉输注管理系统支持输注射模式全面：需具备速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、间断给药模式、点滴模式（输液泵）；支持联机功能。 42.麻醉工作系统可通过升级中央站集中连接实现远程控制麻醉机、监护仪、及输注管理系统（包含输液泵和注射泵），支持血压测量、输注速度、输注预置量、快进等参数远程设置及更改。 43.配置要求 1.高端麻醉工作站(每套含麻醉机主机*1+高端插件式麻醉监护仪*1)，负责与医院信息系统进行连接 2.每套含麻醉挥发罐*1，配置输注泵专用架3套，含输液信息管理系统*1套（含4通道TCI功能注射泵） 3.每套含AG模块(氧浓度监测)*1，脑电麻醉深度模块*1,NMT模块*1,rS02模块*1 4.脑电麻醉深度电极片*100套 5.每套配套附件*1（含成人管路、氧疗鼻导管、皮囊各一个） |
| 2 | 麻醉机（2） | 台 | 1 | 天津市静海区医院 ★一、产品用途：用于对成人、儿童/小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理 二、技术参数 ★1.气动电控呼吸机，全中文操作和显示； 2.屏幕尺寸≥18英寸，彩色触摸屏，显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图，同屏幕≥5通道波形显示； 3.配备氧气、空气两种气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25%，快速充氧范围25-75L/min； ★4.全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式； 5.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作； 6.具备高流量给氧功能，流量范围0-60L/min，氧浓度设置范围21-100%； 7.配备双麻醉罐位，配置七氟醚挥发罐和地氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿 8.回路部件可高温高压消毒(包括流量传感器)； 9.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。具备内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 10.具有回路整体加温功能 11.配备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气； ★12.二氧化碳吸收器(钠石灰罐)容量≤1500ml，适用于低微流量麻醉应用 13.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式和高端通气模式SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式； 14.具有体外循环(心脏旁路)模式，并可在3种以上通气模式下使用。 15.配备肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能； 16.潮气量设置范围： ★16.1潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式）； 16.2吸气压力设置范围：5-80cmH2O（PEEP+）； ★16.3峰值流速：≥160 L/min； 16.4呼吸频率：2-100次/分钟 ★17具备患者气道驱动压监测，非呼吸机通气驱动压力。 18.具备独立状态显示屏，非主机屏幕或拓展屏幕，可显示气源压力等设备关键运行信息； 19.麻醉机配备锂电池，支持续航≥90分钟； 20.麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2插件、NMT； ★21.麻醉监护仪具备转运模块，屏幕尺寸≥18英寸，可同时显示≥10道波形，主机插槽数≥6个（非电池插槽），支持拓展AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2插件、NMT、监测模块，支持热插拔； 22.麻醉监护仪支持监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测，提供实现以上监测功能的所有附件。 23.监护仪内置锂电池供电≥2小时； 24.监护仪基本功能模块可以从主体监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪主机任意插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5寸，内置锂电池供电≥6小时，采用无风扇设计； 25.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，同时激活≥6个组合报警功能可选； 26.麻醉工作站可提供标准HL7协议，与院方信息实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能。 27.具备废气排污装置； 28.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书） 29.出厂铭牌标注的生产日期不得早于供货日期90日（提供承诺书）。 三、配置要求 1.高端麻醉工作站(含麻醉机主机*1套+高端插件式麻醉监护仪*1套) 2.含七氟醚、地氟醚麻醉挥发罐*1套 3.含输液信息管理系统*1套（含4通道TCI功能注射泵） 4.含AG模块(氧浓度监测)*1套，NMT模块*1套， EtCO2*1套 5.配套附件（成人管路、氧疗鼻导管、皮囊各一个）*1套 |
| 3 | 麻醉机（3） | 台 | 4 | 天津市静海区医院 ★一、产品用途：用于成人、小儿/儿童和新生儿的全身麻醉及呼吸管理。 二、技术参数 1.气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示； 2.屏幕尺寸≥15英寸，彩色触摸屏，显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图，同屏幕≥4通道波形显示； 3.标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min； ★4.全电子流量计可直接设置氧浓度和总流量；全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式； 5.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作； 6.具备高流量给氧功能，流量范围 0-60 L/min，氧浓度设置范围21-100%； 7.配备双麻醉罐位，配置七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿功能； 8.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒(包括流量传感器)； 9.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。具备内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 10.具有回路整体加温功能，保证回路无积水； 11.配备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气； ★12.二氧化碳吸收器(钠石灰罐)容量≤1500ml，适用于低微流量麻醉应用； 13.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，和高端通气模式SIMV-VG、CPAP/PS模式 14.具有体外循环(心脏旁路)模式，并可在3种以上通气模式下使用。 15.标配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能； 16.潮气量设置范围： 16.1潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式）； 16.2吸气压力设置范围：5-80 cmH2O （PEEP+）； ★16.3峰值流速：≥160 L/min； 16.4呼吸频率：3-100次/分钟； 17.麻醉机配备锂电池，支持续航≥90分钟； 18.麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，配备插件：AG麻醉气体模块和EtCO2插件模块； 19.麻醉工作站可提供标准HL7协议，与院方信息实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能； 20.设备使用年限≥10年（提供出厂铭牌或说明书） 21.出厂铭牌标注的生产日期不得早于供货日期90日（提供承诺书）。 三、配置要求 1.麻醉机主机*1套 2.七氟醚麻醉挥发罐*1套 3.AG模块(氧浓度监测)*1套，EtCO2*1套 4.配套附件（成人管路、氧疗鼻导管、皮囊各一个）*1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 心电监护中央站（1）、心电监护中央站（2）：提供所投产品原厂整机(含导联线等易耗损件)质保≥5年；监护仪（3）：提供所投产品8年质保；保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 3.付款方式：签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场后15个工作日内支付合同总额的60%，安装、调试完毕所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1.初步验收：货物到达交货地点后，采购人及中标供应商双方应对生产的成品货物的数量及外观质量进行初步验收。若货物发生缺、损或与合同约定不符时，中标供应商应负责补足或更换，并由双方确认。

2.最终验收：中标供应商完成货物的调试和对采购人指定操作人员的培训后，无明显技术问题和产品故障的,双方依照合同中约定的质量要求对货物进行最终验收，并签署最终验收单。

# 七、其他要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、信息化接口连接相关费用、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、利润及税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

# 3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

2. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

3. 供应商对采购人相关人员进行必要的技术和操作培训，通过集中培训、现场培训，以满足正常运行、维护和技术支持的需要。

4. 供应商保证供应的设备是全新的，技术先进成熟，质量优良，符合安全标准并完全符合国家的有关规范，满足经济运行，易于维修、维护的要求，供方保证提供的技术资料和图纸清晰、完整、统一、准确并能满足设计、安装、调试、运行和维修的要求。

★（三）交货要求

1. 交货地点：天津市行政区域内（特殊情况以合同为准）。

2.设备出厂铭牌的生产日期须为采购当年度。

3.投标人提供的设备（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是优质材料和先进工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标单位负责。

4. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

6. 本项目为天津市卫生健康委员会综合服务中心及部分县域医共体通过统招分签的方式进行采购，合同签订单位、送货地址、采购数量如下表所示：

| 包号 | 标的名称 | 合同签订单位 | 送货地址 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 心电监护中央站（1） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1套 |
|  | 心电监护中央站（2） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1套 |
|  | 监护仪（3） | 天津市宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 6台 |
| 第二包 | 监护仪 | 天津市宁河区中医医院 | 天津市宁河区桥北街白台道8号 | 8台 |
| 第三包 | 呼吸机（1） | 天津市宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 2台 |
|  | 呼吸机（2） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 12台 |
| 第四包 | 无创呼吸机 | 天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心 | 天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心（北辰区朝阳路65号） | 1台 |
| 第五包 | 麻醉机（1） | 天津市宝坻区中医医院 | 天津市宝坻区南关大街115号 | 3台 |
|  | 麻醉机（2） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 1台 |
|  | 麻醉机（3） | 天津市静海区医院 | 天津市静海区静海镇胜利南路14号 | 4台 |