项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
一、项目背景

为构建“空地一体、现场与实验室联动”的现代化恶臭分析诊断技术体系，系统性解决现有设备老化、分析识别能力不足等问题，实现含硫、含氮、含氧、杂环等挥发性和半挥发性恶臭物质检测，检测物质种类超过500种，现场物质检出限小于ppb级，实验室分析检出限达到ppt级，现场筛查诊断时间小于1小时，形成快速响应-精准溯源的现场作战能力和科学全面的实验室分析能力，有力支持重点实验室开展重点行业恶臭异味关键致臭因子识别、特征源谱构建、排放清单编制、污染溯源等方面研究，保持国内恶臭污染研究领先水平，为国家和天津市恶臭污染防治科学决策提供有力数据支撑。购置恶臭污染现场快速筛查和实验室精准分析仪器设备11台（套）。

二、项目预算

总预（概）算： 963 万元

包1预（概）算： 357 万元

包2预（概）算： 385 万元

包3预（概）算： 221 万元

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。

四、评审规则

包1
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（48分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。

投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分

投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分

其他：0分。
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。

投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分

投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分

其他：0分。
	2

	3
	制造商认证评价
	所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	4
	产品认证评价
	提供与所投任意产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	5
	保修时间评价
	满足招标文件要求的基础上所投任意产品每增加1年保修得2分，最多4分。
	4

	6
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供所投产品销售且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2023年1月1日至今）。

B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。

1个业绩2分，最多4分。
	4

	7
	“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	提供所投“恶臭异味气体高通量自动浓缩分析仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多9分

免液氮设计：无需使用液氮

预浓缩+自动进样器整套气体经过的全流路均需进行熔融硅惰性涂覆
进样体积计量：采用压力计量方式

在同一个平台上可同时实现固相微萃取、箭形固相微萃取、动态顶空、在线SPE、一带二自动进样等功能
两个色谱工作站使用者可以同时独立编辑各自样品表并上传至各自色谱系统，系统可自行根据两台色谱进样方法进行时间重叠优化运行，样品表编辑可做样品序列插队运行
配置10mL进样针，上样体积可以1~10mL自由设置，也可以多次进样
系统所配置的所有功能只需一套控制软件，并且可以与色谱仪或色谱质谱仪软件实现同步通讯，实现液体进样批处理和定位步骤的全面控制
检测EI信噪比：1μL 1pg/μL 八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子，信噪比大于5000:1。（测试中使用的色谱柱规格为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm）
分流比设置不低于12000:1
最大离子化能量不小于220eV
提供所投“苏玛罐自动清罐仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多1分

清洗气路与充气气路相互独立，确保系统管路及采样罐不被交叉污染；

提供所投“动态稀释仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多2分

可以具备静态稀释/动态稀释的功能，稀释的标气可直接进样分析

可稀释范围广泛：可单次实现2-10000倍的稀释

提供所投“离子色谱仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多2分

基线噪声：≤0.0003μS

具有部分进样自动稀释功能，可自动完成标准曲线测试。

若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标；
	15

	8
	非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	完全满足无偏离的得15分；

非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足15条的，每出现1条以上情形减1分；

非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥15条的，本项得0分。
	16

	第三部分 主观分（22分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。

满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	2
	安装实施方案评价
	至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等。

满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	3
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。

满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8


包2.

	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（48分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分。
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分
其他：0分。
	2

	3
	制造商认证评价
	所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	4
	产品认证评价
	提供与所投任意产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	5
	保修时间评价
	满足招标文件要求的基础上所投任意产品每增加1年保修得2分，最多4分。
	4

	6
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供所投产品销售且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。

B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。

1个业绩2分，最多4分。
	4

	7
	“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	提供所投“恶臭高空探测与采样器”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多6分
多旋翼无人机机身应可折叠，便于携带，对称电机轴距≤730mm最大起飞重量≤7kg，最大载重≥3kg

最大飞行时长≥58min；
包含无人机机身险三年，提供原厂维修服务，以及不低于100万的第三者责任险三年

广角可见光相机传感器尺寸≥1/0.98英寸，有效像素≥5000万，应具备4K AI全彩夜视能力
变焦可见光相机传感器尺寸≥1/1.8英寸，有效像素≥800万，光学变焦≥34倍，混合变焦≥544倍；
红外热成像相机分辨率≥1280*1024，AI超分≥2k，变焦倍数≥32倍 
提供所投“相干多普勒测风激光雷达”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多2分
激光雷达测风仪采用脉冲式激光多普勒频移探测技术，设备性能达到行业优秀水平。

风速测量精度：0.1 m/s

提供所投“质子转移反应质谱仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多4分
质子转移反应区采用多频射频增强技术，实现离子径向聚焦，提升灵敏度

质量分辨率：≥6000 FWHM

灵敏度：≥2000 counts/ppbv（二甲苯或同类物质）；

检测限：≤5 ppt（二甲苯，累积 50 s）
若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标；
	11

	8
	非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	完全满足无偏离的得19分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足16条的，每出现1条以上情形减1分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥16条的，本项得0分。。
	19

	第三部分 主观分（22分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	2
	安装实施方案评价
	至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	3
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8


包3.

	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（48分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分。
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分
其他：0分。
	2

	3
	制造商认证评价
	所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	4
	产品认证评价
	提供与所投任意产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	5
	保修时间评价
	满足招标文件要求的基础上所投任意产品每增加1年保修得2分，最多4分。
	4

	6
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供所投产品销售且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2023年1月1日至今）。

B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。

1个业绩2分，最多4分。
	4

	7
	“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	提供所投“傅里叶红外恶臭气体分析仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多7分
符合《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ1240-2021)、《固定污染源废气氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ1330-2023)；
检测器：碲镉汞检测器；
扫描次数不小于8次/秒
分析时间≤1秒，其他分析时间可选
在开展恶臭调查或溯源时，具有目标化合物和标准谱图库中的定量标准物质吸收光谱图进行自动匹配功能；
需提供出厂标定气体名称、分子式、量程及示值误差不少于25种（须包括水、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨气、氟化氢、氯化氢、氯化氢、甲烷、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、三甲胺、苯乙烯、二硫化碳、羰基硫、2-丁酮、乙酸、乙酸乙酯、二甲基甲酰胺、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、正丁醛）；
不少于300种化合物定性半定量光谱图；
提供所投“便携式紫外差分恶臭检测仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多2分
光谱解析采用紫外差分吸收光谱法, 测试界面可实时显示目标气体的解析均方差；
仪器内部气体吸收池与光谱仪光源分别恒温设计，硫化氢采用转化法测试,检出限需≤ 10 ppb；
提供所投“便携式非甲烷总烃分析仪”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多3分
供电要求：仪器内部具备智能供电控制模块，可使用市电供电及锂电池供电；内置电池供电，电池续航时间≥8小时
仪器检出限：≤0.04mg/m3，以碳计
定量重复性：≤0.5%；

提供所投“红外照相机”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多5分

防爆等级不低于Ex ic nc op is IIC T6 Gc；
探测器像素：≥640×512像素；
防护等级：IP66；
空间分辨率：≤0.5mrad
最小成像距离：≤0.3m
若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标；
	17

	8
	非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	完全满足无偏离的得13分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足13条的，每出现1条以上情形减1分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥13条的，本项得0分。。
	13

	第三部分 主观分（22分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	2
	安装实施方案评价
	至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	3
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8


四、技术要求

1.包1
（1）技术要求

①恶臭异味气体高通量自动浓缩分析检测仪

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	恶臭异味气体高通量自动浓缩分析仪（自动浓缩前处理设备）
	1
	1.仪器用途：大气恶臭手工高空监测系统主要用于高空恶臭污染源精准定位、现场检测与标准化采样作业，可对高空环境气体样品中各类恶臭特征污染物、痕量挥发性有机物组分开展精准定性、定量全分析，高效摸排区域高空恶臭污染分布范围、污染物浓度梯度及高空扩散传输规律。系统重点针对高空无组织排放、高架源、高空异味传输等隐蔽污染点位开展精准筛查，锁定高空异味扰民源头，精准识别核心致臭物质，完成高空恶臭污染溯源与排放来源解析工作。

1.1整套方案符合GB 14678-1993标准，满足方法中样品采集、分析前处理及标样配制等相关质量保证和控制的有关要求；同时还符合HJ 1078-2018、HJ-1444标准，可满足环境空气和污染源中硫化物的检测需求

1.2可精准分析恶臭特征污染物、含硫恶臭物质及异味关联醛酮类致臭组分；系统分析灵敏度达到亚 ppb 级，恶臭特征组分分析检出限可稳定控制在0.1ppb 以下，完全满足环境空气、厂区无组织废气、污染源排气中低浓度恶臭物质痕量监测需求，适配日常恶臭排查、异味溯源、敏感点位异味监测及恶臭污染趋势研判等工作。

2.预浓缩仪

2.1对不同沸点、不同极性物质实现高效富集，覆盖从弱极性苯系物至强极性含氮、含氧醛酮类化合物，同时兼容硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等各类含硫恶臭特征污染物；可适配 ppt~ppm 全浓度区间样品精准富集，还能高效脱除水样、二氧化碳、氮气、氧气等基体干扰物质，保障恶臭组分与各类挥发性异味物质分析准确度

2.2应采用三级冷阱设计：分别实现除水，捕集，聚焦功能（提供仪器内三级冷阱实物照片）。
	否
	否

	
	
	2.3★免液氮设计：无需使用液氮。
	是
	无需液氮制冷，降低运行成本、消除安全风险，设备维护简便、可长期稳定运行，适配现场 / 实验室痕量 VOCs / 恶臭分析。

	
	
	2.4★预浓缩+自动进样器整套气体经过的全流路均需进行熔融硅惰性涂覆。
	是
	1.避免 VOCs / 恶臭组分吸附、分解、反应；2. 满足低浓度、痕量监测要求，保证检出限、准确度、精密度达标的必要条件

	
	
	2.5气体经过的管路、阀门、流量计量装置等，均需使用2ppb的10种硫化物标气进行惰性测试，气体流经流路器件后，回收率应≥85%
	否
	否

	
	
	2.6★进样体积计量：采用压力计量方式。（提供仪器内气体计量器件实物照片）；进样体积准确性：切换不同摩尔质量的气体，无需调校即可保证体积计量准确；进样体积抗干扰性：流量波动对体积计量无影响。进样方式：采用双罐体积计量进样方式，避免单罐进样压差小的弊端。（提供仪器内双罐实物照片）
	是
	压力计量不受温度、粘度、摩尔质量、管路阻力、流量波动影响，计量精度更高、稳定性更强、适配痕量气体 / 恶臭样品

	
	
	2.7除水阱温度：除水温度≤-30℃（提供软件截图）

2.8除水阱内径：≥1mm

2.9捕集阱内径：≥1mm

2.10聚焦阱：具有独立的聚焦阱，不得与捕集阱共用同一阱。（提供仪器内独立聚焦阱实物照片）

2.11聚焦阱最高温度：≥150℃

2.12全部操作由计算机软件控制且全部为中文操作界面。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作，可实现无人值守自动进样。

3.自动进样器

3.1自动进样器能与预浓缩仪联用，分析各种规格采样罐（如：2.7L、3.2L、6L、15L）、采样袋或真空瓶。进样位数量＞15位，增大实验室检测效率。

3.2每个进样位均可实现真空与加压两种检漏模式，避免实验室环境影响分析结果。

3.3多位进样阀，实现最小路径，减少样品与阀芯接触的时间，避免系统残留及样品间的交叉污染。

3.4具备气路自动冲洗功能，避免样品间的交叉污染。

3.5自动进样器中所有管线及阀体均可内部加热，避免样品冷凝残留。
	否
	否

	恶臭异味气体高通量自动浓缩分析仪（多功能在线进样平台）
	1
	1总体目标
1.1采用伺服马达控制运动单元的运动，主轴长≥120cm，精度≤0.1mm；

▲1.2配置三位进样工具切换支架，各功能模块之间可自动切换；（需要提供厂家白皮书或实物装机照片）

	否
	否

	
	
	★1.3在同一个平台上可同时实现固相微萃取、箭形固相微萃取、动态顶空、在线SPE、一带二自动进样等功能；（需要提供厂家白皮书或实物装机照片）


	是
	恶臭污染涉及水、气、土三个介质，需要不同前处理功能且具备切换能

	
	
	2、一带二模块

▲2.1同步信号控制模块，包含2路TTL输入信号，4路闭合信号输出；
	否
	否

	
	
	2.2同步信号控制模块，可挂载到x轴上实现2套色谱系统的预运行、就绪和进样的协同触发；


	否
	否

	
	
	▲2.3提供两套控制软件，可同时独立控制多功能自动进样及前处理平台；
	否
	否

	
	
	★2.4两个色谱工作站使用者可以同时独立编辑各自样品表并上传至各自色谱系统，系统可自行根据两台色谱进样方法进行时间重叠优化运行，样品表编辑可做样品序列插队运行；
	是
	保证各部分稳定运行

	
	
	3箭形固相微萃取模块

3.1同时适配标准的自动固相微萃取、箭形固相微萃取自动进样针座；

3.2萃取头直径≥1.1mm，萃取头长度≥20mm，萃取涂层附着于钢针上； 

3.3萃取时间范围：999min，1s增量；

3.4萃取头穿刺深度可调，可根据需要采用顶空萃取或液体萃取模式；

3.5萃取头活化：配置萃取头老化装置，30℃-350℃，使用惰性气体清洗；
	否
	否

	
	
	4动态顶空模块

4.1吸附针可重复使用，吸附捕集阱可更换，并提供Tenax TA、Carbopack等多种吸附材料供选择；

4.2抽拉次数在1次~999次范围内任意设定，抽拉速度在10μl/sec~1000ul/sec范围内任意设定；

4.3捕集阱脱附，加热模块温度在35ºC~350ºC(±1ºC)范围内任意设定，加热速率≧12ºC/sec，脱附速度在10ul/sec~1000ul/sec范围内任意设定；

4.4可使用10/20mL规格的样品瓶，样品承载容量≥45个；
	否
	否

	
	
	▲4.5可智能识别和追溯记录动态顶空针的使用时间和次数等历史信息，确保准确记录每支进样针的使用信息以便进行耗材的更换和维护安排。
	否
	否

	
	
	5、液质在线SPE系统

▲5.1可在自动液体直接进样和在线SPE进样之间快速切换；

5.2 编辑界面，可对在线SPE的阀切时间、泵流速、泵流量和比例进行编辑；

5.3 SPE驱动系统：

5.3.1驱动系统类型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复并联泵；

5.3.2驱动流速范围：0.0001-3.0000mL/min（1.0-66MPa）或3.001-5.000mL/min（1.0-44MPa）；

5.3.3流速精确度：≤0.062%；

5.3.4流速准确度：不大于1%或±2µL /min，其中最大值（0.01-3ml/min；1.0-40MPa）；不大于±2%或±2µL /min，其中最大值（0.01-3ml/min；40 -60MPa）。

5.3.5流速重现性：不大于0.06%RSD或0.02min SD，其中最大值；

5.3.6梯度方式：高压/低压梯度混合；

5.3.7恒压输送模式：支持；

5.4.8柱塞清洁机构：可装备自动清洗装置；

5.4.9安全机制：漏夜报警，高压/低压设限。

5.4双柱在线SPE进样：

5.4.1配置超高压阀，以适配HPLC或者UPLC系统，保证足够的流路切换；
▲5.4.2可以同时装载两种不同规格的SPE柱，串联进样，也可以并联进样，提高样品的纯化和富集效率；

5.5.3使用可再生使用的SPE柱，SPE柱前端安装过滤装置，前端接有Filter，除去样品大粒径杂质，以适应不同检测项目的需要；

5.5.4硬件阀驱动直接控制阀的切换过程，实现二维在线固相萃取技术；

5.5.5硬件阀驱动直接控制阀切换过程，而不是通过软件反控切换，确保极低的切换时间延迟；

	否


	否



	
	
	★5.5.6标配10mL进样针，上样体积可以1~10mL自由设置，也可以多次进样；
	是
	实现更大进样体积的可能

	
	
	▲5.5.7、配置全自动切换模块，实现OnlineSPE进样和液相自带进样器进样之间的全自动在线切换，无需手动切换管路连接；
	否
	否

	
	
	6软件控制

★6.1系统所配置的所有功能只需一套控制软件，并且可以与色谱仪或色谱质谱仪软件实现同步通讯，实现液体进样批处理和定位步骤的全面控制；
	是
	可提升数据分析与处理效率

	
	
	▲6.2可同时兼容多种国内外主流色谱品牌，通过一带二自动进样功能，可实现两个不同品牌的色谱仪器工作站的同步通信及在线进样；
6.3支持宏命令，具有可扩展的功能模块开发空间，可对控制过程进行自定义；

6.4 控制软件具备操作员、主管、管理员三级权限管理功能；

6.5仪器运行日志文件可自动存档，存档日期1天~1年可设置，并且日志可被其它系统抓取；

6.7软件可以实现接收外部序列，自动开始运行，可以实现远程重启仪器，可实现远程备份。
	否
	否

	恶臭异味气体高通量自动浓缩分析仪（溯源性标准气体发生系统）
	
	1.主要作用：采用微流控精密进样结构，搭配微米级流道控制、热闪蒸配气技术，依托节流孔、层流稳流及压力流阻闭环控制，实现微升级无脉动定量输送；

2.液体进样方式：微米级精密流道精细化流体控制+热闪蒸动态配气技术；

3.进样压力控制范围：0～300 kPa（EPC精密控制）；

4.闪蒸温度范围：室温～200℃（±0.1℃）；

5.载气流量：0～2 L/min；

6.稀释气流量（二级稀释）：0～5 L/min；

7.液体配气浓度范围：一级配气1 ppm~10000 ppm (v/v)；

8.二级稀释：0.1 ppb~100 ppm (v/v)；

9.流量精度：±0.5% F.S.；

10.液体配气不确定度：≤3% (k=2)；
	否
	否

	恶臭异味气体高通量自动浓缩分析仪检测端设备
	
	一、工作条件

1电源:220V，50Hz

2温度:操作环境20˚C -35˚C

3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 

二、气相色谱仪技术参数

▲1气相色谱仪整体性能：保留时间重复性 < 0.008% 或 < 0.0008 分钟；峰面积重现性 < 1% RSD

2柱温箱：

2.1柱箱温度：室温上5˚C-450˚C

2.2降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒；

2.3控温准确性：＜0.01℃/环境温度变化1℃；

3分流/不分流进样口

3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，压力精度0.001psi，最大压力不小于100psi；

3.2最高使用温度400˚C；
	否
	否

	
	
	★3.3分流比设置不低于12000:1（提供软件截图）；
	是
	满足不同浓度目标物检测

	
	
	二、质谱仪技术参数

1基本性能：

▲1.1质量数范围：1-1090 m/z
	否
	否

	
	
	1.2仪器检测限指标：IDL≤10 fg，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得，测试中使用的色谱柱规格为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm；
	否
	否

	
	
	★1.3 EI信噪比：1μL 1pg/μL 八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子，信噪比大于5000:1，测试中使用的色谱柱规格为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm；
	是
	匹配环境中常规

恶臭物质的检出限

	
	
	1.4 扫描速度：≥12500u/sec；

1.5 质量稳定性：±0.1u/48h；

2、离子源：

2.1 非涂层惰性材质EI源，独立控温，最高温度可到350˚C； 

2.2无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-300uA；
	否
	否

	
	
	★2.3最大离子化能量不小于220eV 
	是
	可提高物质分析能力，匹配环境中恶臭物质浓度水平

	
	
	3、质量分析器能独立温控或具备其他抗污染设计，免于人工维护；

4、检测系统：三重离轴检测器，三通道电子倍增器。
5、真空系统：高真空区域真空泵抽速不小于255L/s（提供官方证明材料及其官方网站链接）；

6、扫描功能：具备全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）功能；
	否
	否

	
	
	▲8、质谱泄露测试：可在样品采集过程中执行空气泄漏和水渗漏的检查。
	否
	否

	
	
	9、数据处理系统：

▲9.1定性分析软件标配解卷积功能（提供定性分析软件实际数据解卷积处理界面截图）；
	否
	否

	
	
	▲9.2数据可追溯，包括活动日志、审核跟踪等，新的活动日志跟踪用户登录、登录失败、注销、登录失败、报告生成、仪器故障、分析人员执行的许多其他未记录在审计跟踪中的操作；
	否
	否


②苏玛罐自动清罐仪（含20个惰性化苏玛罐）

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	苏玛罐自动清罐仪
	1
	1.设备用途

自动清罐仪专为恶臭及VOCs采样罐预处理、清洁净化设计，是保障恶臭样品监测数据精准可靠的关键配套设备。设备可对检测所用的苏玛罐、采样罐进行全自动吹扫、清洗、抽真空及惰性置换处理，能够彻底清除罐体内残留的含硫恶臭物质、醛酮类致臭组分、VOCs残留杂质以及水汽、空气等干扰介质，有效消除样品交叉污染、本底干扰问题。

2.工作条件

电源：220V，50Hz；

温度：操作环境-5˚C～50˚C；

湿度：操作环境0～90%。

3.性能指标

3.1整体性能指标

3.1.1整套预处理作业方案符合GB 14678-1993恶臭监测质控规范，严格遵循标准中恶臭样品采集容器预处理、器皿净化、空白质控等质量保证和控制相关要求；同时满足HJ 1078-2018、HJ 1444相关技术标准规定，可针对性完成恶臭监测采样容器的标准化清洗、净化、抽真空预处理作业，有效消除采样容器本底干扰，满足环境空气、污染源含硫恶臭物质及各类致臭组分监测的前期质控要求。

3.2自动清罐仪

3.2.1用于清洗去除采样罐/标气罐内的异味物质，为下次采样/配气做准备。

▲3.2.2配分子涡轮泵，可将真空度抽至0.2mtorr（需提供软件截图证明）

3.2.3可实现加湿清洗和加热清洗，同时对不少于8个不小于6升的采样罐进行清洗，加热温度最高可设定至200℃。
	否
	否

	
	
	3.2.4★清洗气路与充气气路相互独立，确保系统管路及采样罐不被交叉污染。
	是
	清洗、充气气路独立设计，杜绝清洗残留与样品气体交叉污染，保障苏玛罐洁净度、样品真实性，满足痕量 VOCs / 恶臭分析质控要求

	
	
	3.2.5清洗过程自动检漏，具备泄露保护功能。

3.2.6全部操作由计算机软件控制，清洗方法编辑完全集成在仪器控制软件中。

3.3采样罐

3.3.1用于环境或室内空气的快速无动力采样，配合积分限流采样器使用可采集设定流量下的平均样。

3.3.2罐体采用不锈钢材质，罐壁厚≥1mm，承受压力范围0-45pisa。

3.3.3采样罐采用专用的膜阀设计。

3.3.4出厂前均经过严格的惰性测试，每个采样罐均可提供惰性涂覆测试报告。

3.3.5能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.01~100ppb的采样要求。

3.4流量校准器

3.4.1具备定流量采样或者瞬时采样功能，满足相关标准方法要求。

3.4.2具备流量控制、真空压力表和过滤器；

3.4.3管路接头和阀座采用硅烷化处理技术；

3.4.4根据采样要求调整采样流量，可实现0.5小时～7天恒定流量采样快速切换；
	否
	否


③动态稀释仪

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	动态稀释仪
	1
	1.设备用途
稀释仪作为恶臭及VOCs监测配套核心前处理设备，严格契合恶臭监测相关质控标准要求，主要用于高浓度恶臭标气、污染源恶臭样品的精准梯度稀释。设备可对硫化氢、甲硫醇、三甲胺等各类高浓度恶臭特征污染物气体进行精准配比稀释，将样品浓度稀释至仪器最佳检测量程与国标监测分析适用浓度范围，完美适配ppt~ppm全浓度梯度恶臭样品预处理需求。同时可精准配制不同浓度的恶臭标准工作曲线气体，保障恶臭物质定量分析的准确性、溯源性与规范性，有效解决高浓度污染源恶臭样品浓度超标、仪器无法精准检测的问题，为恶臭样品精准分析、数据校准质控、恶臭污染浓度精准判定提供核心技术支撑，全面满足环境空气、厂界无组织、工艺有组织废气中恶臭监测的全流程质控要求。
2.工作条件
电源：220V，50Hz；
温度：操作环境-5˚C～50˚C；
湿度：操作环境0～90%。
3.性能指标
3.1整体性能指标
3.1.1整套作业方案严格符合GB 14678-1993空气质量硫化物检测相关标准要求，完全满足标准中恶臭样品分析前处理、梯度配比稀释、标样梯度配制等全流程质量保证与质量控制要求；同时契合HJ 1078-2018、HJ 1444相关行业技术规范，可精准适配环境空气、厂界无组织及工业污染源中各类含硫恶臭物质的预处理与配套检测需求，保障高浓度恶臭样品稀释配比、标准曲线配制的规范性与准确性，满足恶臭监测全流程质控作业标准
	否
	否

	
	
	3.2稀释仪
3.2.1★可以具备静态稀释/动态稀释的功能，稀释的标气可直接进样分析。
	是
	双模式稀释兼顾高精度静态配气与连续动态进样，适配不同浓度标气校准，稀释后气体直接进样，满足痕量 VOCs / 恶臭分析校准需求

	
	
	▲3.2.2样品和气体流路全部惰性化处理，避免硫化物、甲醛、甲酸、氨气等易吸附组分在管线内吸附，保证清洗效果。（惰性涂覆技术经过严格的惰性测试，可提供惰性涂覆的测试报告）
3.2.4动态范围：0至最大流速，全范围稀释精度优于0.5%
3.2.5流量控制通道具有温度控制功能，温度控制精度优于0.1℃
3.2.6动态平衡时间：以氨气为例，动态平衡时间30min内，回收率＞85%



	否
	否

	
	
	★3.2.7可稀释范围广泛：可单次实现2-10000倍的稀释
	是
	无需多级串联设备、无需人工分步稀释，一次性完成高、中、低不同浓度梯度配气，适配现场监测、实验室分析、标准曲线配制等全流程使用，同时简化操作、降低人工配气误差。

	
	
	3.2.8通道数量：≥6通道
3.2.9混合腔：混合系统表面积≤5cm2
	否
	否


④离子色谱仪

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	离子色谱仪
	1
	1.离子色谱仪用途与功能:

仪器可用于大气、污水、固体粪污样品中各种典型恶臭物质有机胺、有机酸及硫离子等阴阳离子的分析。

2.性能及技术参数要求

2.1泵

2.1.1泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

2.1.2最大耐压：42MPa（peek材质）；

2.1.3压力显示精度：≤0.1MPa；

2.1.4流量设定值允许误差：≤0.3%；

2.1.5流量稳定性：≤0.2%；

2.1.6压力波动：≤0.5%；

2.1.7标配双蠕动泵供液自动后冲洗系统，可以对柱塞杆和密封圈进行自动清洗；

2.1.8流量范围：0.001-9.999mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：≤0.001 mL/min；

2.1.9标配漏液传感器，可进行漏液报警。

2.2电导检测器

2.2.1自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展；

2.2.2全程信号输出范围：0-50000μS/cm；

2.2.3电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度；
	否
	否

	
	
	★2.2.4基线噪声：≤0.0003μS；
	是
	大气、粪污浸出液及低浓度污水中恶臭物质多为痕量水平，粪污污水基质复杂干扰大，基线噪声直接决定仪器性能，是痕量恶臭离子精准检测关键。

	
	
	2.2.5基线漂移：≤0.002μS/30min；

2.2.6最小检测浓度：Cl-≤0.0002μg/mL；

2.2.7定性重复性：≤0.3%，定量重复性：≤0.3%；

2.2.8电导池体积：≤0.6μL；

2.2.9检测器耐受最大压力：≥8Mpa；

2.2.10信号采集频率：信号采集频率可调，最大采集频率可达到80Hz。

2.3抑制器

2.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；

2.3.2抑制器内置智能芯片，可通过软件识别记录用户使用时长等情况。

2.4色谱柱

2.4.1高效高容量阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂，可以使用强酸强碱淋洗液； 

2.4.2配备阴阳离子体系色谱柱，离子浓度差可达10000：1；

2.4.3色谱柱含有智能芯片，可通过软件记录色谱柱使用时间及进样次数等信息。

2.5工作站

2.5.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储，支持Win10及以上/国产麒麟等操作系统。离子色谱仪主机和自动进样器等拓展部件的控制，以及数据采集和处理均使用同一个软件，在同一界面内实现；

2.5.2具备基线扣除功能。

2.6柱温箱

2.6.1柱温箱具有加热功能；

2.6.2柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.1℃；

2.6.3温度稳定性：≤0.1℃/h；

2.6.4温度控制范围：15~65℃。

2.7安全报警装置

2.7.1可对仪器进行多位点、实时监测，仪器发生低压、超压、漏液等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理。具有淋洗液余量不足报警系统。

2.8自动进样器

2.8.1样品位数：120位×2mL；

2.8.2最大进样量：500μL；

2.8.3进样重复性：全定量环进样：RSD≤0.4%；
	否
	否

	
	
	★2.8.4具有部分进样自动稀释功能，可自动完成标准曲线测试。
	是
	检测样品涵盖大气吸收液、污水、固体粪污浸提液三类基质，检测样品浓度差异显著，高低浓度混杂，人工配标稀释误差大、效率低，需配置自动稀释及自动标曲测试功能。

	
	
	2.9内置低压脱气装置

2.9.1脱气效率：1.0mL/min时脱气90%。

2.10淋洗液发生器

3.10.1淋洗液发生器只需通入纯水，通过软件直接输入浓度即可产生所需浓度的淋洗液，从而可以实现等度和梯度淋洗；

3.10.2淋洗液种类：KOH/甲烷磺酸；

3.10.3淋洗液浓度范围：0.1-100mM；

3.10.4浓度增量：0.1mM；

3.10.5流速范围：0.1-5.0ml/min；

3.10.6最大耐压：≥30MPa；

3.10.7淋洗液浓度范围：0.1-100 mM。

3.11安培检测器

3.11.1检测项目：CN-、S2-；

3.11.2工作电极：银电极；

3.11.3信号范围：-13nA~+13nA

3.11.4噪音：≤100pA。

3.11.5电位范围：-10000~+10000mV

3.11.6模拟信号输出电压：10，100，1000mV

3.11.7池体积：＜0.5μL

3.12驻地工程师提供售后服务，实行7*24小时的服务支持，30分钟电话响应，48小时内赶到现场处理问题。
	否
	否


2.包2

（1）技术要求
①恶臭高空探测与采样器

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	无人机
	1
	★1.多旋翼无人机机身应可折叠，便于携带，对称电机轴距≤730mm；
	是
	便于携带，可覆盖更广区域开展工作。

	
	
	★2.最大起飞重量≤7kg，最大载重≥3kg；
	是
	充裕的负载能力使其可搭载相机、气体检测模块，满足工作需求。

	
	
	★3.最大飞行时长≥58min；
	是
	充足的飞行时长可满足单次任务覆盖范围。

	
	
	4.最大抗风级别≥12m/s；

5.最大平飞行速度≥23m/s；

6.最大起飞海拔≥5000m；

7.IP保护等级≥IP45；

8.最大图传距离（通视无干扰）≥15km；

9.定位方式应支持GPS+GLONASS+北斗+Galileo等方式；

10.悬停精度（RTK）：水平≤±0.1m，垂直≤±0.1m；

11.应具备全向避障能力；

12.工作环境温度满足-20℃至55℃。
	否
	否

	
	
	★13、包含无人机机身险三年，提供原厂维修服务，以及不低于100万的第三者责任险三年。（提供承诺函）
	是
	无人机飞行工作时存在一系列不可预知风险，需对应增加质保及保险保障。

	无人机负载相机
	1
	1.总重量≤1150g；

2.尺寸≤170mm*170mm*190mm；

3.角度抖动量≤±0.004°；
	否
	否

	
	
	★4.广角可见光相机传感器尺寸≥1/0.98英寸，有效像素≥5000万，应具备4K AI全彩夜视能力；
	是
	高灵敏广角相机可应对多种复杂环境检测要求。

	
	
	★5.变焦可见光相机传感器尺寸≥1/1.8英寸，有效像素≥800万，光学变焦≥34倍，混合变焦≥544倍；
	是
	高灵敏变焦相机可应对多种复杂环境检测要求。

	
	
	★6.红外热成像相机分辨率≥1280*1024，AI超分≥2k，变焦倍数≥32倍；
	是
	红外热成像针对夜间排查及烟气扩散情况的观察提供有效支持。

	
	
	7.激光测距模块测距距离≥3m-2km；

8.近红外补光灯波长850nm，视场角≥8°；

9.IP保护等级≥IP44；

10.工作环境温度满足-20℃至50℃。
	否
	否

	
	
	11、包含设备机身险三年，提供原厂维修服务。（提供承诺函）
	否
	否

	无人机管理系统
	1
	1.支持大屏数据详情查看，包含无人机、机场等设备数量、飞行统计数据、任务数据等。

▲2.支持查看所有项目及非项目下的数据，包括实时飞行、任务、空域、历史、成果、AI识别展示等数据。

3.支持展示通用地图及地图工具，支持搜索地点、重新定位、2D/3D切换、放大缩小、测距测面等操作。

▲4.支持配置电子围栏，可识别到行人、车辆闯入时告警，在地图上进行标记。

5.支持语音或文字发送指令，系统利用大模型自动识别控制指令并控制无人机执行操作；

6.支持无人机控制权申请，申请无人机控制权后，可执行无人机操作，直接控制无人机飞行。

7.支持创建、编辑、删除，设定即时、定时、周期性的机场任务；

▲8.支持飞行结束后自动生成飞行报告，可在历史列表的操作中预览、下载报告。包括基本信息、飞行参数、飞行轨迹、异常情况、飞行成果、AI识别等。

▲9.支持AI识别开启/关闭，可查看AI识别统计数据，支持输入各类型的识别目标，例如车辆、人员、船只、漂浮物、火情等。

10.支持输入TTS文本或上传音频进行在线喊话，支持上传自定义语音或实时喊话。

▲11.支持创建和管理航点航线、多边形测绘航线、倾斜摄影航线、环形测绘航线；支持在2D/3D地图中编辑航点航线轨迹。（提供具备CNAS标识的检测报告）

12.支持展示飞行历史记录列表，支持对历史记录执行收藏锁定、导出、飞行全程视频管理、批量删除，一键视频清理等。

▲13.支持开启标记映射，将地图中绘制的点、线、面、圆等指挥标记和后台标记映射到直播推流画面中。

▲14.支持展示当前选中的全景照片视角，拖动位置可进行360°查看。当前视角中展示其他全景照片标记，点击图标可切换至对应全景照片视角。

15.支持AI识别开启/关闭，可查看AI识别统计数据，AI识别开启后，直播视频主窗口显示有AI识别标记的视频，左下角显示AI识别原视频。支持查看AI识别记录图片。

16.支持查看飞行媒体文件，支持媒体收藏和下载。媒体文件展示拍摄信息，关联飞机、镜头、任务等信息。

17.支持工单管理，可分配具体执行人，展示“待分配”“待审核”等操作。

▲18.支持地图视频小窗，将4台无人机的直播推流叠加在飞行页面的2D地图中，同时小窗支持实时跟随地图中无人机图标动向。

19.支持设备维保管理，可添加、修改、删除无人机等设备维保记录，支持记录设备维修周期、故障信息。

20.支持气体检测：展示气体检测采集面板，动态显示当前各类气体的浓度值；地图展示气体采集网格，支持2D/3D网格切换，2D 网格以平面方式呈现适用于快速查看整体趋势，3D 网格则以立体视角展示气体在空间中的扩散状态，并支持切换三维坐标系开关。支持切换各气体单位并实时换算。

21.支持气体检测仪管理：支持气体检测仪的接入、编辑、解绑；支持配置气体检测数据采集账号；列表展示接入气体检测设备的基础信息，包括：仪器SN码、仪器名称、品牌、型号、绑定设备、所属组织；支持对“时空大数据平台”的账号配置，用户输入用户名、密码，实现与平台的安全通信与数据同步。

22.支持气体检测数据采集：列表展示数据采集的基础信息，可展示气体检测数据采集详情，支持批量导出检测数据。
	否
	否


②相干多普勒测风激光雷达

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	相干多普勒测风激光雷达
	1
	功能与作用：本激光雷达可采集的数据应全面，包括风速、风向、风切变、温度、湿度及气压等。为风电场运行后提供高质量的数据，为风电场功率预测系统提供高质量的数据，测量数据的内容、频率与算法等应符合NB/T 31079-2016要求。
	否
	否

	
	
	2.工作环境
2.1工作温度：-30℃到55℃。

2.2工作湿度：0到100%
	否
	否

	
	
	3.性能参数
3.1★激光雷达测风仪采用脉冲式激光多普勒频移探测技术，设备性能达到行业优秀水平。产品经过中国气象局，船级社，德国UL公司测试并出具有效的测试、认证、评估报告，国内权威机构测试并提供性能评估测试报告。（需提交证明材料）
	是
	属于核心功能技术与安全合规要求，决定设备性能及数据可靠性，不满足则无法实现采购目的。

	
	
	3.2★风速测量精度：0.1 m/s。（激光雷达应具有IEC 61400 分级报告。）
	是
	属于关键性能指标及行业标准合规要求，直接影响功率预测精度，不满足则不符合技术规范。

	
	
	3.3模块化设计，现场可完成全部保养维护工作

3.4雷达采集部分无旋转部件。

3.5雷达应具有气象装备许可证；

3.6测量高度范围不小于40-200米+

3.7测量高层数量：12层，所有高度均实现一秒数据输出。

3.8测量高层最小间隔：1米。

3.9风速测量范围：0到60m/s。

3.10风向测量范围：0到359°。

3.11风向测量精度：1°。（激光雷达应具有IEC 61400 分级报告。 

3.12激光安全等级：Class 1M IEC/EN 60825-1。

3.14数据格式：ASCII（所有的ASCII软件都能打开，没有局限性）。

3.15数据要求：设备内部存储10min/5min/2min/1min 平均数据，最大值，最小值，偏差值等，所有高度一秒级数据同步测量数据。

3.16数据传输:本地获取数据，数据模块实时传输接口。

3.17数据存储：设备存储至少2年以上数据。

3.18所有测得的数据应能够通过Modbus等协议传输功能。

3.19北斗定位功能。

3.20国内具有全部维修和售后服务能力。

4.软件
4.1 数据存储及软件

测量数据应满足现场数据存储卡应能存储24个月以上的数据量。具有实时数据传输，远程数据传输，现场数据下载，对时功能。

4.2 应提供与一体化信息平台的通信接口并进行数据交互，数据交互内容应包括仪器采集到的原始数据（风速、风向为各高层1s级，温度、湿度、气压为10s级）以及设备各主要部件（电机、供电系统、传感器等）的运行数据、故障报警信号等
4.3 需根据用户要求进行软件定制。满足需提供车载风廓线数据修正，风速、风向风廓线展示。WRF模式数据与雷达数据同化修正：雷达数据校正WRF数据，输出WRF输出的NC的格式。

4.4 应配备相应的清洁设备，包括雨刷、电机、清洗液（具有防冻功能）等，保证此类附属设备在无维护的情况下，正常工作时间不小于3个月，并为用户提供一套后期维护方案，包括备品备件的配备、维护周期等。

5.车载激光雷达走航数据系统

5.1系统应实现车载激光雷达走航数据的采集、处理、存储、分析、可视化及预报融合修正，支持实时与离线模式，具备模块化、可追溯、高性能的特点。

5.2数据采集处理：秒级数据入库，支持实时网络接入和批量文件上传。 自动解析雷达原始数据，提取风速、信噪比、回波强度及车辆运动参数。

5.3运动补偿处理：扣除平台运动速度，输出地理坐标系下的水平风速、风向。结合惯导、安装偏角、姿态变化、北斗延迟，采用自适应滤波。打包为独立微服务，支持在线/离线处理，记录操作日志。同步采集车载温湿压数据，与风廓线绑定存储。

5.4数据清洗与智能质控：四级校验：格式、逻辑、物理合理性、车辆运动状态分析。对急加减速/转弯时段进行滤波或降权，不简单删除。车辆静止≥10秒自动进入“静止校准模式”，赋予最高质量等级。

雷达数据可视化分析：时序图、玫瑰图（支持分层/分段）、风切变指数廓线图。

wrf数据融合的系统
6.1WRF预报场后处理：解析NetCDF，智能垂直插值到指定高度层（10/30/50/80/100/120/150/200m）。 输出四维时空立方体（经度、纬度、高度、时效），支持快速查询。 提取摩擦速度、粗糙度、边界层高度等辅助变量。

6.2数据融合修正；走航观测与WRF预报按时间/空间/高度匹配，形成样本对。 内置至少三种方法（统计回归、卡尔曼滤波、机器学习如LightGBM），输出偏差与不确定性。 逐格点扣除偏差，生成修正后NetCDF文件，过程可追溯。

6.3三维可视化与剖面分析;三维GIS地图：轨迹彩色线条、风场图层（高度可切换，颜色+箭头）。支持原始与修正预报分屏/叠加对比。可任意绘制垂直剖面，显示风速剖面图；支持时间-高度演变图。

6.4数据导出;支持Excel（.xlsx，多工作表）和CSV（.csv，UTF-8）格式。字段包含：时间、经纬度、海拔、观测高度、风速、风向、信噪比、质量标识。

提供wrf数据融合原理及基于Linux系统融合的实操培训，提供wrf数据融合系统源代码
	否
	否


③质子转移反应质谱仪（含PTR-MS主机、动态稀释仪及走航模块）

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	质子转移反应质谱仪
	1
	1、用途

用于环境空气、工业园区废气、无组织排放、突发环境事件现场VOCs及恶臭异味组分实时在线监测；可实现pptv级痕量物质定性定量，支持移动走航搭载，快速锁定污染高值点、建立污染源指纹谱库，满足异味投诉处置、应急监测、大气VOCs溯源、臭氧前体物分析等业务需求。

2、规格参数

2.1工作环境

2.1.1工作温度：0℃～45℃；

2.1.2工作湿度：≤85% R.H；

2.1.3供电：支持 220V 市电或 UPS 电源供电。

2.2整机通用要求

2.2.1离子源

2.2.1.1试剂离子纯度：NO+/H3O+信号比＜0.5%；

2.2.1.2仪器采用质子转移反应离子源，可切换试剂离子不少于3路；标配 H₃O⁺、O₂⁺，可选 NO⁺/NH₄⁺/Ar⁺/Kr⁺；（技术白皮书证明）

2.2.1.3离子源压力可调节，配备精准质量流量计控制试剂离子输出流量

2.2.1.4水源模式下无需额外试剂气体，可拓展卤代烃等物质监测能力；
	否
	否

	
	
	★2.2.1.5质子转移反应区采用多频射频增强技术，实现离子径向聚焦，提升灵敏度；
	是
	可以提高设备灵敏度，有利于监测环境中低阈值恶臭物质

	
	
	2.2.1.6可通过压力控制器恒定进样压力，可调节离子源工作气压；

2.2.2离子传输

2.2.2.1电离源与TOF之间采用差分真空接口+静电透镜/多频四极杆离子导向传输结构；

2.2.3质量分析器

2.2.3.1原理：反射式二阶聚焦飞行质谱

2.2.3.1谱图检测速度：≥10ms /谱，瞬态分子离子峰全谱采集；

2.2.3.2系统响应时间：≤100ms；
	否
	

	
	
	★2.2.3.3质量分辨率：≥6000 FWHM；（提供第三方检测报告或者技术白皮书）
	是
	可以提高设备灵敏度，有利于监测环境中低阈值恶臭物质

	
	
	2.2.3.4质谱质量范围：18～500amu；
	否
	否

	
	
	★2.2.3.5灵敏度：≥2000 counts/ppbv（二甲苯或同类物质）；

★2.2.3.6检测限：≤5 ppt（二甲苯，累积 50 s）；
	是
	可以提高设备灵敏度，有利于监测环境中低阈值恶臭物质

	
	
	2.2.3.7 动态检测范围：≥3个数量级；

2.2.3.8 质量精度：优于 ±0.005u；

2.2.3.9 质量稳定性：优于 ±0.005u；

2.2.3.10 重复性：≤1%；

2.2.3.11 采用多级差分真空系统。

2.2.4 使用功能

2.2.4.1 采用质子转移反应飞行时间质谱原理，可监测 VOCs 物种 100 种以上；（提供技术白皮书证明材料）

2.2.4.2 具备断电保护，来电后仪器可自动重启运行；

2.2.4.3 采用筏式减震平台，多方向弹性隔振，整机一体化无需外置泵。

2.5 软件功能

2.5.1 全中文操作界面，实时展示 VOCs 因子浓度时序变化；

2.5.2 具备自诊断、自保护、温压自补偿、一键全自动运行；

2.5.3 仪器控制与数据分析一体化，内置向导式标准曲线制作，无需第三方软件；

2.5.4 可实时监控离子源温度、传输区真空、进样压强、TOF 电压等参数；

2.5.5 具备数据采集、定性定量、谱库检索、数据存储及报表生成功能。

2.5.6 整机一体化设计，搭载电容式触摸屏集成操作。

3、配置清单

3.1 质子转移反应飞行时间质谱仪主机 1 台；

3.2 离子源维护工具包 1 套；

3.3 1/8 英寸气路接头 5 套；

3.4 1/8 英寸 PFA 连接管线 5 米；

3.5 进样过滤接头 1 个；

3.6 内六角工具 1 套；

3.7 一年备品备件 1 套；

3.8 标准气体 1 瓶；

3.9 标准气体减压阀 2 个；

3.10 高纯氮气（99.999%）1 瓶；

3.11 数据处理系统 1 套（含质谱分析软件、与仪器软件能兼容的正版系统及配套办公软件），内存配置≥16GB，存储配置≥1TB 固态硬盘，液晶显示器≥23 英寸；

3.12 不间断电源（10KVA，延迟 1 小时）1 套；

3.13 输出设备（自动双面打印 / 复印 / 扫描）1 台。
	否
	否


3.包3

（1）技术要求

①傅里叶红外恶臭气体分析仪

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	傅里叶红外恶臭气体分析仪
	1
	1用途

1.1设备用于污染源常规气体监测和恶臭等气体监测与科学研究。
	否
	否

	
	
	★1.2符合《固定污染源废气 气态污染物(SO2、NO、NO2、CO、CO2)的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ1240-2021)、《固定污染源废气氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》(HJ1330-2023)
	是
	满足标准要求

	
	
	2.技术性能指标要求

2.1原理：傅里叶红外分析原理
	否
	否

	
	
	2.2主机

★2.2.1检测器：碲镉汞检测器(提供软件读取硬件属性的截图佐证);
	是
	检测器灵敏度更高，满足恶臭物质监测要求

	
	
	2.2.2分束器：采用防潮窗口材料;

2.2.3波数范围至少包括900 cm-1～4200 cm-1;

2.2.4样气室工作温度：不低于180℃;

2.2.5光程长度不小于4.8米;

2.2.6样气室体积小于1.0升;

2.2.7反射镜内壁有抗腐蚀涂层，防止腐蚀性气体的侵蚀，能用于测量高温、高湿、腐蚀性强的气体;
	否
	否

	
	
	★2.2.8扫描次数不小于8次/秒(提供软件读取硬件属性的截图佐证);
	是
	多次扫描叠加基线越稳、峰形越规整

	
	
	2.3前置便携式全程加热采样系统

2.3.1独立的便携式全程加热采样系统，加热温度不低于180℃，所用材质应耐高温、防腐蚀、不吸附、不与目标化合物发生反应；

2.3.2配备粉尘过滤器滤径≤0.5μm；

2.3.3可测量废气温度。
	否
	否

	
	
	2.4软件分析系统

2.4.1全中文分析软件，出厂标定气体名称显示为中文；

2.4.2根据测量要求可调整气体浓度单位；ppm、µmol/mol、mg/m3、%、g/m3;

2.4.3对测量结果可进行干、湿浓度的转换；
	否
	否

	
	
	★2.4.4分析时间≤1秒，其他分析时间可选；
	是
	具有快速捕捉功能，尽可能识别更多物质

	
	
	2.4.5根据不同测量环境进行压力、温度补偿，可添加干扰组分，并自动修正组分之间的干扰，保证测量精度；

2.4.6可按分钟保存测量数据;具有监测结果平均值计算功能，；进行质控检查时，具有示值误差计算功能(须提供软件界面截图佐证)；
	否
	否

	
	
	★2.4.7在开展恶臭调查或溯源时，具有目标化合物和标准谱图库中的定量标准物质吸收光谱图进行自动匹配功能。(须提供软件操作界面截图佐证)。
	是
	实现对未知化合物快速筛查，提高恶臭调查效率。

	
	
	▲2.4.8软件具有扩展性，用户可根据工作需要添加测量物质，添加的物质需与原有物质同步分析、显示
	否
	否

	
	
	2.5 检测性能指标
★2.5.1需提供出厂标定气体名称、分子式、量程及示值误差不少于25种（须包括水、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨气、氟化氢、氯化氢、氯化氢、甲烷、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、三甲胺、苯乙烯、二硫化碳、羰基硫、2-丁酮、乙酸、乙酸乙酯、二甲基甲酰胺、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、正丁醛）
	是
	有组织中常见恶臭物质

	
	
	2.5.2示值误差要求：H2O、CO2相对误差在±5%以内，其它化合物在校准量程＞60μmol/mol时，相对误差在±5%以内，校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差在±3μmol/mol以内；

2.5.3系统误差要求：H2O、CO2相对误差在±5%以内，其它化合物在校准量程＞60μmol/mol时，相对误差在±5%以内，校准量程≤60μmol/mol时，绝对误差在±3μmol/mol以内；

2.5.4定量测量重复性≤3.0%

2.5.5零点漂移在±3%以内

2.5.6量程漂移在±3%以内

2.5.7氧气要求：量程范围不小于0.1~21 %，定量示值误差≤±3%。

2.5.8响应时间≤120s。
	否
	否

	
	
	★2.5.9不少于300种化合物定性半定量光谱图
	是
	开展恶臭调查时，可对未知化合物进行定性、半定量分析


②便携式紫外差分恶臭检测仪

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	便携式紫外差分恶臭检测仪
	1
	1.用途

用于连续检测环境大气中氨气、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲基二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、一氧化氮、甲醛、氯气等多种恶臭类物质等气态污染物的实时浓度，并计算臭气浓度；可用于突发事故应急检测、工业园区污染状况调查研究、无组织排放源溯源调查等。
2气体检测仪须满足如下标准要求：

DB37/T3786—2019《环境空气 硫化氢等气态污染物的测定 开放光程紫外吸收光谱法》

DB37/T2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》

GB/T37186-2018《气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法》

HJ1393-2024《环境空气气态污染物（氨、硫化氢）自动监测技术规范》

JJF（石化）122-2025恶臭气体检测仪（紫外差分法）校准规范

GB14554—93《恶臭污染物排放标准
3．技术要求

3.1内置续航功能，在无市电的情况下，可独立运行≥4小时；

3.2内置零气发生器，可自动校零；

3.3▲单北斗定位（禁止安装GPS）（需提供仪器显示界面实物照片并加盖公章予以佐证）；

3.4监测数据无线传输，通信支持HJ212协议；

3.5≥10.1吋彩色可触摸式显示屏，动态曲线显示被测气体浓度；

3.6主机箱轮式带拉杆；

3.7内部惰性化处理管路和元器件采用耐酸碱腐蚀材料；

3.8WIN10操作系统，菜单式界面，工控一体机采用10代I7；













	否
	否

	
	
	3.9★光谱解析采用紫外差分吸收光谱法，测试界面可实时显示目标气体的解析均方差（需提供仪器显示界面实物照片并加盖公章予以佐证）；
	是
	采用紫外差分吸收光谱法能利用恶臭气体在紫外区的“指纹特征光谱”实现多组分同时、高精度、抗干扰解析；实时显示解析均方差是光谱拟合质量、数据可信度的直接量化指标，能即时判断测量是否有效、是否存在干扰或漂移，确保恶臭数据准确、合规、可溯源。

	
	
	3.10★仪器内部气体吸收池与光谱仪光源分别恒温设计，硫化氢采用转化法测试，检出限需≤ 10 ppb；
	是
	可规避温度波动造成的光谱偏移、光强衰减，保障光路与气路稳定，提升检测重复性。硫化氢易吸附、响应特性特殊，采用转化法检测可有效降低基质干扰、消除气体吸附损耗，提升测试准确度。

	
	
	3.11▲数据管控平台支持多台设备组网在线监测，实现监测数据实时查看、数据记录、统计分析功能；支持天地图及高德地图，支持影像图、矢量图，可实时绘制网格图展示，实时生成等值线图，支持实时查看车辆走航轨迹及接收检测数据（需提供仪器显示界面实物照片并加盖制造商公章予以佐证）；

3.12具备历史记录管理功能，自动记录账户每次监测的历史数据；

3.13▲产品获得国家计量器具型式批准证书（需提供证书复印件并加盖制造商公章予以佐证，供货时提供原件）；

3.14仪器需支持网络通信（以太网、Wi-Fi、4G等）;

3.15检测仪性能指标需满足如下要求：

量   程：氨气、三甲胺：0-5 mg/m3；硫化氢、甲硫醚、甲硫醇、二甲基二硫醚、二氧化硫、一氧化氮、甲醛：0-10 mg/m3；苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二硫化碳：0-1 mg/m3； 

示值误差：≤±5 %FS；

检 出 限：≤±5 ‰FS；

量程漂移：≤±3 %FS；

零点漂移：≤±2 %FS；
响应时间：≤90 s。
	否
	否


③便携式非甲烷总烃分析仪

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	便携式非甲烷总烃分析仪
	1
	1、设备用途

主要应用于恶臭排放企业有组织和无组织污染源检测，检测项目为总烃、非甲烷总烃。
	否
	否

	
	
	2、技术要求

2.1 样品采集和传输单元、样品分离/预处理单元、分析单元、数据采集和处理单元、内置电池、内置储气装置等内部模块化设计。无外部气瓶附件箱及电池附件箱，不需要外部连接。
	否
	否

	
	
	2.2分析仪器及其配套装置具有数据文件自动记录与存储、历史数据查询、在处理与打印的功能。配备IP67三防电脑，采用Windows操作系统，可以手持使用，软件可实时显示谱图、曲线、检测数据，主机电量等，配置无线打印机，实时打印数据及图谱。

2.3采用氢火焰电离检测器：具有实时自动检测当前火焰状态，或周期性自动检测火焰状态的功能；检测到火焰熄灭故障状态后，自动/手动点火、仪器回复正常运行的功能。

2.4样品传输管线应使用不吸附和不与气态污染物发生反应的材料，过滤器滤料的材质应不吸附和不与气态污染物发生反应，过滤器应至少能过滤（0.5～1）um粒径的颗粒物。

2.5仪器总重量：含内置电池和内置气瓶＜13KG

2.6 校准功能要求：具备手动或自动校准功能，具备外标法校准功能，设备具备反吹功能。
	否
	否

	
	
	★2.7供电要求：仪器内部具备智能供电控制模块，可使用市电供电及锂电池供电；内置电池供电，电池续航时间≥8小时
	是
	要求内置避免需要来回安装，同时要求满足1天检测续航要求≥8小时

	
	
	2.8全程高温伴热功能：样品采样部件及流路具备全程加热和保温功能，加热温度（120-200）℃可调，提供权威省级以上计量单位证明文件

2.9数据采集和处理单元要求：仪器可通过安卓APP控制软件操作设备，应可以显示、存储、输出监测数据和报表；具备显示、 设置系统时间和时间标签功能，数据为设置时段的平均值；具备实时数据、查询历史数据功能，并能以报表或报告形式输出；具备数字信号输出功能及数据有线/无线网络传输功能；具有中文数据采集、记录、处理和控制软件。

2.10仪器量程：0-10000mg/m3（非甲烷总烃）。
	否
	否

	
	
	★2.11仪器检出限：≤0.04mg/m3，以碳计。
	是
	提高标准要求，要求更高检出限。

	
	
	2.12 定性重复性≤1.0%。
	否
	否

	
	
	★2.13定量重复性：≤0.5%。
	是
	要求重复性更高。

	
	
	2.14线性误差：≤±2%FS。

2.15加标回收率：应在80%到120%之间。

2.16仪器分析周期：≤50s（非甲烷总烃）。

2.17环境温度变化的影响：环境温度在（0-40）℃范围内变化，仪器所有测量组分示值的变化：不超过±5%满量程。

2.18进样流量变化的影响：进样流量变化±10%，仪器所有测量组分示值的变化：不超过±0.6%满量程。

2.19供电电压变化的影响：供电电压变化±10%，仪器所有测量组分示值的变化：不超过±2.0%满量程。

2.20震动的影响：按照规定的振动条件和频率进行振动实验后，仪器所有测量组分示值的变化：不超过±1.0%满量程。

2.21氧气的影响：氧对非甲烷总烃测量的影响不超过±1.0%满量程。

▲2.22响应因子：提供丙烷、脂肪烃(异丁烯等脂肪烃)、芳香烃（苯等芳香烃）、二氯甲烷响应因子，且响应因子范围需在0.95-1.05之间。

2.23仪器间平行性：甲烷≤1%，非甲烷总烃≤0.5%。

▲2.24 氢气和载气使用充放式气瓶形式，气瓶内置不可拆卸且可以重复充放。气瓶使用时间：氮气≥9h，氢气≥15h。

2.25 采样流量稳定性≤0.5%。

2.26系统残留：系统残留浓度≤0.1umol/mol

▲2.27 仪器具备无线上传功能，可内置物联网卡进行数据上传。设备可以通过在线运维管理平台，实现远程仪器运维及问题诊断，建立仪器维修日志及档案。提供运维管理平台上传不少于3张运维数据截图作为证明材料。
	否
	否


④红外照相机

	采购项目名称
	数量
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	红外照相机
	1
	1、设备用途

采用高精度制冷型红外探测器，可远程非接触红外成像，主要应用于VOCs气体泄漏检测，能够快速发现、排查泄漏点，具备防爆功能。

2、技术要求

2.1能够同时录制可见视频和音频，或者同时录制红外（IR）成像视频和音频；
	否
	否

	
	
	★2.2防爆等级不低于Ex ic nc op is IIC T6 Gc；防爆证书上满足：无线发射功率值≤2W,光功率值＜15mW；（须提供具备防爆检测资质单位出具的防爆合格证原厂盖章证明材料）
	是
	现场使用要求，必须取得防爆。因有激光指示器，在防爆区使用，要求发射功率及光功率限定要求。

	
	
	★2.3探测器像素：≥640×512像素;（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）
	是
	探测器像素，越高成像效果约好，市面上有320和640或者以上的，所以要求更好的640像素，同时调研满足5家以上。

	
	
	2.4显示模式：不低于16种；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）
	否
	否

	
	
	▲2.5视频存储功能：不低于2TB；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）
	否
	

	
	
	2.6成像模式：可见光模式，标准红外模式，增强红外模式；

2.7工作波段：3.2-3.5μm；

2.8电池：电池：单块电池容量≥69Wh（提供电池图片，型号、规格应和防爆合格证上的电池型号、规格一致），续航时间≥4.5小时；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）
2.9显示器：显示器尺寸5英寸，分辨率不低于1920×1080；
	否
	否

	
	
	▲2.10目镜：内置≥0.6英寸，分辨率不低于1920×1080，目镜旋转角度不低于120°；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）
	否
	否

	
	
	2.10 使用温度范围：-20°C 至 +45°C；

2.12内置WIFI，手机或者电脑可以通过WIFI实时同步查看成像视频；

2.13设备图像显示具备不低于1-32倍的连续数字变倍，对图像进行放大;（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

2.14测温模式数量：点、线、区域分析每种模式数量≥25个;（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

▲2.15接入信息化系统：支持ONVIF/GB28181/RTSP协议与平台对接，可将结果上传；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

2.16与气体定量分析仪器联动功能：可通过WiFi等无线通讯端口与气体定量分析仪器（氢火焰离子法FID/光离子PID/TDLAS等）互联互通，本设备可显示并储存定量分析仪器编号，实现VOCs浓度值，最大浓度值，检测时间等信息，相关数据可储存在本机设备;（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

2.17整机重量：≤2.3Kg；
	否
	否

	
	
	★2.18防护等级：IP66；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

	是
	现场检测环境需要较高的防护等级

	
	
	2.19设备测试：通过冲击、振动、跌落测试（需提供权威机构测试报告，并体现相关项目）；

2.20远程操控：可通过WiFi等手机或电脑，远程观测和操控设备;

▲2.21仪器支持USB TYPE-C进行供电及快充；（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

2.23旋转手柄角度范围：270°;（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

	否
	否

	
	
	★2.24空间分辨率：≤0.5mrad（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）

★2.25最小成像距离：≤0.3m（提供省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告及报告防伪码查询对应报告参数截图原厂盖章证明材料）
	是
	恶臭检测需求

	
	
	2.26 可检测恶臭气体：

1）烷烃 & 烯烃（油气 / 烃类），如丁烷、己烷、庚烷、辛烷、丁烯、异丁烯、戊烯、丁二烯、异戊二烯；

2）苯系物（芳香烃，工业重点检测项，如苯、甲苯、乙苯、二甲苯、二甲基苯、苯乙烯；

3） 醇、醛、酮（含氧有机溶剂），如甲醇、丙醇、异丙醇、丙醛、甲基乙基酮；

4）酸类 & 环氧化合物，如乙酸、环氧乙烷、环氧丙烷等
	否
	否


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心参数（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

商务要求

（2）商务要求

①报价要求

a. 投标报价以人民币填列。

b. 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

c. 验收及相关费用由供应商负责。

②服务要求

a. 提供所投产品3年的免费上门保修，保修期内7×24小时技术响应，48小时内赶到现场处理问题。保修期自验收合格之日起计算。

b. 供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

c. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

d. 设备生产厂家负责提供厂家工程师安装、培训以及售后服务。设备安装前设备生产厂家工程师须对用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知3天内执行免费安装调试直至达到验收指标。

③交货要求

a. 交货期：

货到时间：自签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

b. 交货地点：天津市南开区复康路17号（特殊情况以合同为准）。

c. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

d. 特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

④付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，支付合同总额的40%，验收合格后15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

⑤投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

1. 提供所投产品XX年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起***日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起***日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起**日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起**日内支付合同总额的70%。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。

1.包1

（1）履约验收主体（可复选）

(采购人： 根据采购人内部质控文件要求进行验收。
(采购代理机构：                       

□本项目的其他供应商：                 

□第三方专业机构：                     

□专家：                               

□服务对象：                           

□其他：                               

（2）履约验收时间

收到货物10个工作日内。 

（3）履约验收方式

核实检定资料并开机验证。

（4）履约验收程序

采购人参照内部质控管理文件进行验收。

（5）履约验收内容
①恶臭异味气体高通量自动浓缩分析检测仪
开机检查仪器外观及配置完整性；验证检出限≤0.1ppb，符合GB 14678-1993、HJ 1078-2018、HJ 1444-2026等标准要求；确认预浓缩仪采用三级冷阱（除水、捕集、独立聚焦，提供实物照片）且免液氮；全流路熔融硅惰性涂覆，2ppb硫化物标气回收率≥85%；进样为压力计量及双罐方式（提供照片）；除水阱温度≤-30℃、内径≥1mm，捕集阱内径≥1mm，聚焦阱最高温≥150℃；中文软件可无人值守；自动进样器＞15位，具备真空/加压检漏、气路自动冲洗及管线阀体加热功能。

②苏玛罐自动清罐仪（含20个惰性化苏玛罐）

检查主机及20个惰性化苏玛罐外观无损伤，罐体及阀门材质是否为惰性化处理（如硅烷化或熔融硅涂覆）；验证清罐仪可对苏玛罐进行自动清洗与抽真空，极限真空度≤50mTorr，清洗次数可设定（如3~9次）；具备加热清洗功能，温度范围可调（如80~150℃）；连接检漏功能，保压测试合格；20个苏玛罐容量满足2.7L/3.2L/6L等规格，每个罐需提供惰性化检测报告或厂商标识；仪器运行时的管路、阀体应无残留交叉污染，清洗后罐内本底浓度低于方法检出限；控制软件具备方法编辑、记录和打印功能。

③动态稀释仪
开机检查仪器外观及配置完整性；验证其具备静态/动态稀释功能，稀释标气可直接进样分析；全流路惰性化处理（提供惰性涂覆测试报告及第三方检测报告）；稀释精度优于0.5%，流量控制通道温度控制精度优于0.1℃；以氨气测试动态平衡时间30min内回收率＞85%；可实现单次2～10000倍稀释；通道数≥6；符合GB 14678-1993、HJ 1078-2018、HJ 1444-2026等相关标准要求，满足环境空气、厂界无组织及污染源中恶臭样品的梯度稀释与标准曲线配制需求。

④离子色谱仪
满足HJ 544-2016、HJ 1041-2019、HJ 1040-2019、HJ 1076-2019、HJ 1271-2022、HJ 549-2016、HJ 1004-2018、HJ 84-2016和GB 5085.3-2007中离子色谱仪检定规程要求、监测标准以及各离子检出限的要求。
（6）履约验收标准

①恶臭异味气体高通量自动浓缩分析检测仪
A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求。

②苏玛罐自动清罐仪（含20个惰性化苏玛罐）

A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求。

③动态稀释仪
A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求。

④离子色谱仪
A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求；

D.通过权威计量部门检定。
（7）其他履约验收事项

无。  
2.包2

（1）履约验收主体（可复选）

(采购人： 根据采购人内部质控文件要求进行验收。
(采购代理机构：                       

□本项目的其他供应商：                 

□第三方专业机构：                     

□专家：                               

□服务对象：                           

□其他：                               

（2）履约验收时间

收到货物10个工作日内。 

（3）履约验收方式

核实检定资料并开机验证。

（4）履约验收程序

采购人参照内部质控管理文件进行验收。

（5）履约验收内容

①恶臭高空探测与采样器
检查无人机外观及配置齐全；验证机身折叠、轴距、起飞重量及载重、飞行时长、抗风、飞行速度、IP防护、图传距离、RTK悬停精度、全向避障等核心指标满足要求；负载相机重量、可见光（广角/变焦）、红外热成像等性能达标；管理系统支持大屏数据、实时飞行、电子围栏、AI识别、航线编辑、气体检测采集等功能正常；确认三年机身险及原厂维修承诺。

②相干多普勒测风激光雷达
设备启动运行正常，无故障报警；测量软件运行正常，数据采集、显示、存储及读取无异常；数据连续性满足使用要求，无明显跳变或长时间缺失；运动校正软件运行无报错或中断；系统可输出经校正的修正数据（输出格式双方协商）；定制开发软件实现约定功能；支持数据正常导入导出，格式通用。验收中一般性问题由供货方在合理期限内整改，视情况组织复验。

③质子转移反应质谱仪（含PTR-MS主机、动态稀释仪及走航模块）
开机检查仪器外观及配置清单是否齐全；验证整机在规定环境下运行正常，供电兼容220V市电及UPS；试剂离子切换功能正常，离子源压力可调；质量分辨率、灵敏度、检出限、质量精度、重复性等核心指标是否符合招标文件要求；系统响应时间及谱图采集速度是否满足要求；质谱质量范围、动态检测范围是否达标；软件全中文操作，实时显示浓度时序，具备自诊断、一键运行、标准曲线制作及数据报表功能；检查断电保护自动重启功能；走航模块确认筏式减震平台及移动搭载功能正常，无需外置泵，配套动态稀释仪。
（6）履约验收标准

①恶臭高空探测与采样器
A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求。
②相干多普勒测风激光雷达
A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求。

③质子转移反应质谱仪（含PTR-MS主机、动态稀释仪及走航模块）

A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求。

（7）其他履约验收事项

无。
3.包3

（1）履约验收主体（可复选）

 eq \o\ac(□,√)采购人： 根据采购人内部质控文件要求进行验收。
□采购代理机构：                       

□本项目的其他供应商：                 

□第三方专业机构：                     

□专家：                               

□服务对象：                           

□其他：                               

（2）履约验收时间

收到货物10个工作日内。 

（3）履约验收方式

核实检定资料并开机验证。

（4）履约验收程序

采购人参照内部质控管理文件进行验收。

（5）履约验收内容

①傅里叶红外恶臭气体分析仪
检查仪器外观及配置齐全；主机核心指标（检测器、样气室温度、光程、扫描次数等）符合招标要求；中文软件功能完整（浓度单位切换、干湿转换、干扰修正、均值计算、光谱匹配及扩展）；前置全程加热采样系统、粉尘过滤器、废气温度及氧气同步显示正常；出厂标定气体种类、量程及示值误差、重复性、漂移、响应时间等性能满足要求；配备≥300种化合物光谱库；符合HJ 1240-2021、HJ 1330-2023等标准。

②便携式紫外差分恶臭检测仪

检查外观及配置齐全；验证内置电池续航、零气自动校零、单北斗定位、紫外差分吸收光谱法、触摸屏动态曲线、无线传输等核心功能满足要求；测试界面可显示解析均方差，支持走航及地图；示值误差、漂移、响应时间等性能达标；涵盖氨、硫化氢、硫醇、硫醚、苯系物、二氧化硫、氯气及臭气浓度自动计算；提供计量器具型式批准证书。整机运行正常。

③便携式非甲烷总烃分析仪

开机检查仪器外观及配置清单齐全；确认样品采集、分离、分析、电池、气瓶均为内部模块化一体化设计；FID检测器火焰自动检测及点火功能正常；样品流路全程高温伴热（120-200℃可调）；内置电池续航≥8小时，内置充放式氢气/氮气瓶使用时间满足要求；检出限、重复性、线性误差、加标回收率、分析周期、响应因子、系统残留等核心指标及性能满足招标要求；具备自动/手动校准及反吹功能；软件实时显示谱图及数据，支持无线打印、数据存储及远程运维诊断。

④红外照相机
开机检查外观及配置齐全；防爆等级、探测器像素、显示模式、视频存储、电池续航、目镜、防护等级、空间分辨率等核心指标及性能满足招标要求（以CMA检测报告为据）；支持可见光/红外成像、WIFI远程操控、USB快充等功能；整机运行正常。
（6）履约验收标准

①傅里叶红外恶臭气体分析仪
A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求；

D.通过权威计量部门检定。

②便携式紫外差分恶臭检测仪

A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求；

D.通过权威计量部门检定。

③便携式非甲烷总烃分析仪
A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求；

D.通过权威计量部门检定。
④红外照相机

A.仪器配制及测试范围符合招标要求；

B.仪器测量范围、精度满足相应标准要求；

C.仪器短期精度和长期稳定性满足相应标准要求；

D.通过权威计量部门检定。
七、其他要求
