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包1：
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	总体要求
	采购人提供承诺函，承诺
1、所投仪器设备具有详实的技术资料（如技术指标等，须加盖公章）；
2、免费提供所投仪器设备的中文使用说明书（含软件说明书）、配套软件和维修手册；
3、★按照采购人要求提供所投仪器设备的通讯协议，仪器状态参数上下限，设备实时数据采集指令、历史监测数据回补指令、仪器运行状态参数查询指令、质控操作相关指令等信息；所有仪器设备的监测数据和仪器状态参数，配合采购方连入指定的数据采集平台。承诺中标后在天津地区设立维修、质控站，确保设备运行质量。
	-
	-
	-
	-

	2
	▲PM2.5自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气颗粒物（PM2.5）连续自动监测系统适用性检测合格名录》（符合HJ653-2021）中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中一致）
1. 配置要求：含PM2.5切割器、PM10采样头、采样纸带、采样管等保障设备运行的必需配件；
2. 分析方法：β射线吸收法，带动态加热系统能够根据采样气流相对湿度值自动调节采样管加热功率（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～1000μg/m3或0～10000μg/m3可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤1.5μg/m3（24小时）（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 参比方法比对测试：斜率k[1±0.1]，截距b[当k≥1时，-5μg/m3≤b≤(55-50×k)μg/m3，当k≤1时，(45-50×k)μg/m3≤b≤5μg/m³，相关系数r≥0.95（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 流量测试（提供中国环境监测总站出具的检测报告）：
平均流量偏差±0.5%
流量相对标准偏差≤0.5%
平均流量示值误差≤0.5%；
7. 温度测量示值误差：≤±2℃；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 湿度测量示值误差：≤±5%RH；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 最小显示单位：0.1μg/m3；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
10. 24h采样流量：16.7L/min±5%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
11. 校准膜重现性或示值误差：±1%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 平行性：≤10%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
13. 数据有效率：≥99.9%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
14. 数据输出频率：≤5min；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
15. 时钟误差：≤±2s；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
16. 数字输出信号：RS232/485数字接口；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
17. ★安全性：对于β射线方法的仪器，须符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求（提供设备整机或所用辐射源在生态环境部豁免备案证明，提供网页截图）
18. 数据存储：具备十二个月以上的数据存储能力，可扩展更大存储（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
19. 其他要求：要求仪器稳定可靠、精密度高，仪器掉电后，能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。（提供承诺函）
	台
	10
	否
	否

	3
	PM10自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气颗粒物（PM10）连续自动监测系统适用性检测合格名录》（符合HJ653-2021）中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中一致）
1. 配置要求：含PM10采样头、采样纸带、采样管等保障设备运行的必需配件；
2. 分析方法：β射线吸收法，带动态加热系统能够根据采样气流相对湿度值自动调节采样管加热功率（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～1000μg/m3或0～10000μg/m3可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤1.5 µg/m3（24小时）（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 参比方法比对测试：斜率k[1±0.1]，截距b[当k≥1时，-10μg/m3≤b≤(110-100×k)μg/m3，当k≤1时，(90-100×k)μg/m3≤b≤10μg/m3，相关系数r≥0.95（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 流量测试（提供中国环境监测总站出具的检测报告）：
平均流量偏差±0.5%
流量相对标准偏差≤0.5%
平均流量示值误差≤0.5%；
7. 温度测量示值误差：≤±2℃；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 湿度测量示值误差：≤±5%RH；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 最小显示单位：0.1μg/m3；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
10. 24h采样流量：16.7L/min±5%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
11. 校准膜重现性：±1%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数据输出频率：≤5min；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 时钟误差：≤±2s；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
14. 平行性：≤10%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
15. 数据有效率：≥99.9%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
16. 数字输出信号：RS232/485数字接口；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
17. ★安全性：对于β射线方法的仪器，须符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求（提供设备整机或所用辐射源在生态环境部豁免备案证明，提供网页截图）
18. 数据存储：具备十二个月以上的数据存储能力，可扩展更大存储（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
19.其他要求：要求仪器稳定可靠、精密度高，仪器掉电后，能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。（提供承诺函）
	台
	10
	否
	否

	4
	SO2自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：紫外荧光法（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±1.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±3ppb；达量程80%时，±6ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 响应时间：≤200秒到90%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 零点噪声：≤±0.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 量程噪声：≤±2.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 精密度：20%量程时，≤1ppb；80%量程时，≤1ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	10
	否
	否

	5
	NO2自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：化学发光法；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±2ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±2.0ppb；达量程80%时，±6.0ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 转换效率：>98%（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 响应时间：≤150秒，到90%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 零点噪声：≤±0.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 量程噪声：≤±2.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 精密度：20%量程时，≤1ppb；80%量程时，≤2.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
13. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
15. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	10
	否
	否

	6
	CO自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：气体滤波相关红外吸收法（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～50ppm。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.2ppm（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±0.2ppm（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±0.5ppm；达量程80%时，±0.5ppm；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 响应时间：≤120秒，到90%（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 零点噪声：≤0.1ppm；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 量程噪声：≤0.1ppm；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 精密度：20%量程时，≤0.1ppm；80%量程时，≤0.2ppm（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	10
	否
	否

	7
	O3自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：紫外吸收法；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±3ppb；达量程80%时，±4ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 响应时间：≤150秒，到90%（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 零点噪声：≤±1.0ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 量程噪声：≤±1.0ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 精密度：20%量程时，≤2ppb；80%量程时，≤2ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	10
	否
	否

	8
	数采设备
	本项提供制造商承诺书。
1. 能够对接污染物监测、校准仪、气象监测等监测设备，满足直接获取监测数据并进行展示的功能要求。
2. 机架式设计，具有断电自动重启功能，确保停电后设置不丢失，来电后自动进入正常运转状态。
	台
	10
	否
	否

	9
	多元气体校准仪
	本项提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页。
1. 能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。
2. 对标准物质进行浓度和流量控制，对空气监测仪进行校准；
3. 校准仪应可被数据采集器的遥控指令激活，用于智慧化站房的应用；
4. 校准仪应可把它在校准时的信息反馈给数据采集器，用于智慧化站房的应用；
5. 所有管线采用聚四氟乙烯管，
6. 具有远程遥控或序列编辑功能；具有多点自动序列配气功能，具有单点或多点自动校准功能；
7. 稀释比率：1/100～1/1000；
8. 流量测量精度：±1%满刻度；
9. 流量控制重复性：±1%满量程；
10. 流量控制线性度：±0.5%满量程；
11. 具有压力检测和报警保护功能；
12. 仪器采用全中文软件设计，可通过LAN通讯方式与外部仪表同步通讯；
13. 零气流量计量程：0-10L/分钟
14. 臭氧发生器/臭氧光度计准确度：±2%；
15. 预热时间: 不超过30 分钟
16. 接口：零气接口1个、标气接口3个、标气出口1个
17. 输出: RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、智能维护以及质控等接口）
18. 标气流量计量程：0-100 mL/分钟
	台
	10
	否
	否

	10
	零气源
	本项提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页。
1. 设备用途：产生不含NO、NO2、SO2、O3、CO以及碳氢化合物等污染物的高纯度零气，作为稀释校准仪器的零气源
2. 配套标气瓶及减压阀：3瓶8L标准气，其中CO标准气浓度为5000ppm、NO标准气浓度为50ppm、SO2标准气浓度为50ppm，并配备钢瓶架；
3. 减压阀：每种标气瓶均需配套智慧化监测站点的数显式减压阀。
4. 零气纯度： 
NO、NO2、SO2：< 0.2 ppb；
O3< 0.4ppb；
CO：< 20ppb；
碳氢化合物：不含。
5. 流量：1-20 L/min【2.07 bars（30 psig）】
6. 露点：<-10 ℃
7. 工作温度：10℃-40℃
	台
	10
	否
	否

	11
	气象六参
	本项提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页。
1. 用于测定风向、风速、温度、湿度、大气压力、雨量
2. 数字输出：RS485或RS232
3. 工作温度：-40℃～+60℃
4. 工作湿度：0～100%RH
5. IP等级：IP66
6. 风速传感器	
测量范围：0～60m/s
精度：±0.3m/s
分辨率：0.1m/s
7. 风向传感器
测量范围：0～360°
精度：±3%
分辨率：0.1°
8. 温度传感器
测量范围：-40℃～60℃
精度：±0.2℃
分辨率：0.1℃
9. 湿度传感器	
测量范围：0～100%
精度：±3%
分辨率：0.1%RH
10. 大气压力传感器	
测量范围：600-1100hpa
精度：±3hpa
分辨率：0.1hpa
11. 雨量传感器
测量范围：0mm/min～3mm/min
精度：±15%
分辨率：0.2mm
12.配置专用气象塔或气象杆，具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性。
	台
	10
	否
	否

	12
	智慧化站房
	标准型智慧化站房包含主体结构、围护系统、屋面平台、外挂楼梯（需单独密闭）、室内安装基础、采样与排气接口、供配电、环境控制、数智化基础设备、消防安防、标识和内部布线等组成的部分。智慧化站房建设技术要求除明确要求提供的材料外，其他要求均需提供承诺函。
一、站房主体要求
（1）站房基本要求
1.站房主体结构：
包括主体骨架、围护系统、屋面与屋面平台、地板、出入门、楼梯（需单独密闭）、屋面护栏、室外安全围栏、机架和必要安装附件。站房外立面采用低起伏压型金属板或平板，采用哑光或低光泽表面处理，不应出现明显眩光或镜面反射。
2.站房尺寸：
标准型站房定型尺寸应符合下列规定：①外部尺寸：站房设备间长度为5000 mm，楼梯间长度为1000 mm～1300 mm；站房总长为6000 mm～6300 mm，宽2900 mm，高2800 mm；②内部尺寸：净长不小于4800 mm，净宽不应小于2700 mm，设计净高不应小于2600 mm；③出入门门洞净尺寸：不应小于950 mm × 2100 mm。
3.机柜要求：
1）总体要求：应采用19英寸全开放式工业机架，无前后门，机架主体立柱与横梁宜采用高强度工业铝挤压型材，机架采用天地双向刚性固定，不得仅固定底部。固定节点应与站房主体结构或专用承载构件可靠连接，应满足运输、吊装、长期运行和仪器抽拉维护工况下的稳定性要求。（提供拟投标产品的实拍照片证明）
2）机柜物理尺寸与承载应符合下列规定：①外形尺寸：宽550mm×深750mm，高度应与站房室内净高和顶部固定相协调；②单柜承重：不应小于600kg；③内部可用高度：不小于42U。
3）站房内部包含工作机架和扩展机架两组：①工作机架设置3个19英寸机架位；②拓展机架设置1个19英寸机架位与1台可以稳定承载200kg以上监测设备的工作台或工作桌。
4）机架内应根据仪器安装和维护需要设置抽拉式托盘或等效安装装置，其承载能力和稳定性应满足设备使用要求。托盘滑轨应具有锁止功能，托盘在完全拉出及收回状态下均应保持稳定。
5）站房内通道与设备布局满足下列间距：①机架正面操作通道净宽1200 mm；②机架背面检修通道净宽800 mm；③电源配电柜与分析机架的物理间距不应小于600 mm。
6）拓展机架2个颗粒物采样孔正常开启并预埋法兰。
4.其他要求：
1）站房主出入口及设备搬运路径不应设置固定障碍物，应保障机柜、仪器和标气钢瓶搬运的无障碍通行。
2）屋面外挂楼梯及检修步道的设计，应保障运维人员携带便携式比对仪器安全登顶作业的通行需求。
3）外挂楼梯应布置于站房非主立面一侧，踏步应采用不积水、不积雪的热浸镀锌钢格栅板，同时外挂楼梯应单独密闭并设置出入门。（提供拟投标产品的实拍照片证明）
（2）站房建筑与结构要求
1.一般要求：
1）站房采用独立承重骨架与围护系统分层装配式构造。承重骨架承担吊装、运输、抗风、抗震、屋面检修和设备荷载功能，围护系统承担耐候、防水、防尘、保温和隔热功能；主体结构荷载应由承重骨架承担，不得由围护板传递。
2）站房建筑与结构应满足长期户外连续运行条件下的结构安全、防水防尘、保温隔热、防火耐久、防腐耐候和易维护要求。
3）标准站房设计使用年限不应低于15年。
4）结构安全设计应覆盖正常使用、整体吊装、公路运输、安装就位、屋面检修等工况，并考虑强风、积雪、地震等荷载作用。提供结构计算书明确结构安全等级、设计使用年限、荷载取值、抗震设防类别和地震作用取值；抗震设防类别不应低于标准设防类（丙类），永久荷载、活荷载、风荷载和雪荷载应按 GB 50009 取值，抗震设计符合 GB 55002 的规定。站房结构设计应明确设计基准基本风压及适用范围，基本风压不低于0.50 kN/m²。屋面护栏、气象桅杆、采样设施及其他外露附属构件的风荷载应纳入整体结构验算。（提供第三方检测报告或结构计算书复印件）
5）站房采用独立承重钢骨架。底部主梁、四角立柱、屋面主梁、底部支撑角件和吊装件等主受力构件采用Q355B或性能更优的低合金高强度结构钢，其化学成分、力学性能、交货状态和质量证明应符合 GB/T 1591 中相应牌号的规定；墙板支撑次梁、屋面支撑次梁、门洞加强框和附属连接件，采用牌号不低于Q235B的碳素结构钢，其化学成分、力学性能和交货状态符合 GB/T 700 中相应牌号的规定。如采用其他牌号或材料时，其屈服强度、抗拉强度、伸长率、低温冲击韧性、焊接性和耐久性应不低于上述要求。
6）钢骨架采用热浸镀锌防腐，镀锌层的外观、厚度、附着性应符合 GB/T 13912的规定。公称厚度不小于6 mm的构件，镀锌层平均厚度不应小于85 μm，局部厚度不应小于70 μm；公称厚度小于6 mm的构件，按 GB/T 13912 相应厚度等级确定最小镀层厚度。
2.标准型站房整机空载重量不应大于3.5t。制造单位应在出厂资料中提供整机称重记录，并列明主体骨架、围护系统、机柜基础、附属构件和预装设备的重量构成。
3.围护系统
1）采用金属夹芯板结构，由外护面板、保温芯材、内衬板及配套连接、密封构造组成，并应满足耐候、耐腐蚀、防水、防尘、防火、保温隔热、气密及长期运行维护要求。
2）外护面板的基板采用铝镁锰合金板，力学性能、尺寸允许偏差和表面质量应符合GB/T3880.1～GB/T3880.3的规定，基板公称厚度不小于0.6 mm；基板正面采用聚偏二氟乙烯（PVDF）氟碳涂层，涂层性能应符合YS/T431的规定，正面涂层干膜厚度不应小于25μm。如采用其他外护面板材料时，整体性能不低于上述要求。
3）围护系统保温芯材采用聚异氰脲酸酯（PIR）保温芯材，芯材厚度宜为100 mm；围护板成品燃烧性能不应低于 GB 8624 规定的B1级。（提供围护板检测报告）
4）内衬板采用耐腐蚀、易清洁、不易积尘的金属面板，厚度不小于0.5 mm。
4.防水、保温与密封要求
站房屋面、墙体、门洞、采样孔、排气孔、穿墙模块、楼梯连接点和底部收口应采取可靠的防水、保温、密封措施。
5. 站房屋面采用单坡屋顶，排水坡度应为3% ~ 5%，并向站房背面排水；屋面板与外护面板采用相同材质，屋面上面板板型采用防滑构造，基板公称厚度不小于3 mm，满足承载、防水、保温、排水、耐腐蚀、防滑、可清洁和长期户外使用要求。屋面采样孔、排气孔、穿线孔和设备固定接口应采取防水密封、防腐和热桥控制措施。
6. 屋面板沿站房四周外挑形成屋檐，承担墙面和门洞的防雨防雪功能，并符合下列规定：
1）屋檐出挑宽度不小于70 mm；
2）屋檐与墙面外护面的色号、板型和表面工艺应协调一致；
3）屋檐板下沿设置滴水构造；
4）屋檐内侧封板，芯材不外露。
7.屋面平台设置防护栏杆，栏杆高度不小于1200mm，立柱间距不大于1000mm。栏杆的结构安全和防护性能应符合 GB 4053 的规定，栏杆材料、表面处理及色彩应与站房整体外观协调。屋面预留室外配电箱安装位置和穿线接口，用于临时监测仪器和屋面运维作业的供电及通信接入。
8.站房地板要求
1）地板与站房底盘形成整体结构，不能采用架空活动地板。地板自上而下由面层、钢基层、保温层和防潮层组成。
2）地板面层采用塑胶弹性地板，厚度不应小于2 mm，面层应满铺；燃烧性能不应低于 GB 8624 规定的B1级。
3）地板整体区域活荷载标准值不小于5.0 kN/m²；机架安装位置的局部活荷载标准值不小于10.0 kN/m²，荷载取值与结构验算应符合 GB 50009 的规定。
9.布局要求
站房内部应按照下图要求进行整体布局，安装时需根据现场实际情况及需方要求进行调整。
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（3）采样总管与穿墙孔要求
1.气态采样总管应采用“PTFE/PFA+高硼硅玻璃”组合方式，穿越屋面及室外暴露部分应采用高耐候的PTFE、PFA管，进入站房室内部分应采用高硼硅玻璃（提供拟投标产品的实拍照片证明）
2.屋面采样孔、穿墙排气孔及其密封节点应在工厂预制完成，并应满足密封、防水、防尘、防虫、防腐和气密要求。
（4）气态污染物采样系统要求
1.气态污染物采样系统由采样总管、采样支管、连接接头及伴热、抽气等附属装置组成。
2.气态污染物在采样系统内的总滞留时间不应大于20s。
3.采样总管应符合下列规定：①采样总管的内径、长度应与系统流量匹配，以同时满足滞留时间和层流条件；②采样总管应配置电伴热（30℃-50℃可选），伴热温度应高于环境露点，并使样品空气温度略高于环境温度以防止冷凝，且不应过度加热改变样品性质。
4.采样支管应符合下列规定：①材质应为PTFE/PFA材质或经验证的等效惰性材质；②支管长度应尽量短，并应避免死体积、急弯、积水和材料释放污染；③支管接头应采用PTFE/PFA或同等惰性材质的卡套接头；严禁采用普通金属接头直接接触样品气体。
5.连接至分析仪器背板的电源线、信号线和采样气管，应在机柜后部预留U型检修弯，余量长度应确保仪器在重载滑轨上能被完全拉出。
（5）开孔、管路与排气等要求
1.颗粒物采样管（站房内部、外部）位置周边半径1.0 m范围内，不得布置排气口、出风口或其他可能引发气流扰动的设施。
2.排气与辅助管路
1）分析仪废气、颗粒物采样泵排气和零气发生器排气应通过专用管路有组织排至室外，严禁排入设备间内。
2）所有预留未启用的采样、排气和管路接口，出厂前应进行可靠封堵和清晰编号标识。
3.站房屋面采样孔的数量、功能、相对位置按下列要求安装：
1）气态污染物采样口，孔数1个，位于设备区上方，配套总管接口。
2）工作机架PM10与PM2.5颗粒物采样孔，孔数2个，2个采样孔中心位置间距≥1 m，且与气态采样口间距≥1 m，配套颗粒物安装接口。
[bookmark: OLE_LINK32]3）拓展机架PM10与PM2.5颗粒物采样孔，孔数2个，位于扩展机架区上方，与其他采样口中心位置间距≥1 m，配套颗粒物安装接口。
4.法兰
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]1)法兰套管：304不锈钢。气态污染物采样总管法兰套管外径≥100 mm，内径≥80 mm；颗粒物采样管法兰套管建议采用外径≥270 mm，内径≥250 mm 。可根据实际情况进行适当调整。（提供拟投标产品的实拍照片证明）
2）法兰高度：高出屋面完成面不应小于150 mm。
[bookmark: OLE_LINK57]3）可换接管套：与拟安装颗粒物监测仪采样管外径相匹配。
（6）供配电、照明与防雷接地要求
1.一般要求
1）站房供配电、照明与防雷接地系统应满足监测仪器、自动质控设备、温湿度控制设备、动环感知、网络通信、视频门禁、消防安防和后续自动化运维设备的长期稳定运行要求。
2）站房电气系统应按强电、弱电、通信、控制和接地分区设计。强电线路、弱电线路、通信线路、采样管路、排气管路和标气管路不得混乱交叉敷设。
3）电气设备安装位置不得占用采样路径、主要操作通道、设备搬运通道和应急逃生路径。强电设备与监测分析机柜邻近布置时，应采取隔离、屏蔽或独立箱体措施。
2.供配电系统
1）标准型站房应分别设置强电配电箱和弱电控制箱各1套。强电配电箱应采用工业级成套配电箱，箱内元器件采用标准导轨安装，应具备总进线保护、分路保护、剩余电流保护、浪涌保护、接地端子、回路编号和状态标识。
2）弱电控制箱应独立设置，用于网络通信、动环感知、视频监控、门禁、气体报警、消防信号和预留控制接口的集中安装，不得与强电配电箱混装。
3）站房电力接入满足外部电源接入三相五线制要求，额定电压380 V/220 V，频率50 Hz。站房应设置独立计量电表，进线容量不应小于24 kVA。
4）主配电系统应将三相电源分配为相对独立的单相220 V 供电回路。各回路按下列要求分配：①温湿度控制设备应分别设置独立供电回路，共2路；②监测分析仪器、自动质控设备、零气源、动态校准仪等分析仪器和质控设备设置一路独立供电回路；③安防、消防、门禁、视频、视频交互设备、交换机、一体化智能控制终端、网络通信、数智化设备等动环和智慧化装置应设置一路独立供电回路；④照明、维修插座、屋面平台用电和扩展机架位应分别设置专用供电回路，至少4路。
5）监测分析仪器及自动质控设备供电回路应配置过电压、欠电压、过载、短路保护和来电延时启动装置。
6）各回路编号、容量、保护配置、临时供电设施保护类别应在箱门内侧张贴回路图，并应与竣工资料一致。
7）三相负载分配应均衡。配电箱内应预留不少于2个备用回路，并为后续自动化运维设备、扩展监测项目和质控设备预留端子、断路器安装位和线缆通道。
3.稳压电源
站房应配置稳压电源。稳压电源容量应满足监测分析仪器、动环感知、网络通信、视频门禁、消防安防和屋面采样平台相关设备的稳定供电要求，并应与主配电容量、分路回路和扩展预留负荷相匹配。
4.临时供电设施
1）应集中、固定安装，不得散落地面布置。
2）应具备远程状态监测功能，输出电压、容量、负载率、运行模式应可远程实时读取。
3）分为2组回路，一组可保证断电后安防、消防、门禁、视频、视频交互设施、交换机、一体化智能控制终端、网络通信、数智化设备等设备在市电中断情况下的运行4h以上；一组可保证气态污染物监测仪器、PM10颗粒物监测仪器、PM2.5颗粒物监测仪器、自动质控设备、零气源、动态校准仪以及温湿度控制设备等设备在市电中断情况下的连续运行1h以上。
5.户外采样平台用电
站房屋面平台应设置专用用电回路，用于环境污染物手工比对采样等工作预留，应符合下列规定：
1）配置不少于2 个IP65室外防水五孔插座；
2）室外配电箱和接线盒防护等级不应低于IP65；
3）配电箱外壳应可靠接地；
4）屋面平台用电回路应满足同时支撑3台颗粒物采样器和3台便携式仪器用电的扩展需求。
6.照明系统
设备间一般照明，工作面平均照度不应低于300 lx，照度均匀度不应小于0.7。灯具应便于检修更换，具备远程开关功能。
7.防雷接地系统
1）站房应采用共用接地系统（联合接地），保护性接地、功能性接地、防雷接地共用一组接地装置，综合接地电阻不应大于 4 Ω。
2）应在电源控制区设置铜质等电位联结端子排（排）。机柜外壳、桥架、楼梯、门框、各类金属管道和线缆屏蔽层应可靠接入等电位联结端子排。
3）站房应设置避雷针。当站房处于既有建筑物或独立接闪装置的保护范围内时，可不另设避雷针，但应做好等电位联结。
4）电涌保护符合下列规定①电源进线总配电箱处配置I级试验电涌保护器（SPD），冲击电流Iimp不应小于12.5 kA（10/350 μs），电压保护水平Up不应大于2.5 kV；②各分配电回路处配置 II 级试验电涌保护器，标称放电电流In不应小于20 kA（8/20 μs），电压保护水平Up不应大于1.8 kV；③通信线路、视频线路和信号线路配置相应的信号电涌保护器，站房内部通信线路、视频线路和信号线路具备屏蔽层，屏蔽层接入联合接地。

（7）消防、安防与标识要求
1.消防
1）站房内应同时配备自动灭火装置和手持式灭火器，并配备明显标识。
2）自动灭火装置应配备2具不少于6 kg的七氟丙烷或同等功效的悬挂式灭火器；手持式灭火器应配备2具不少于2 kg 的七氟丙烷或同等功效的灭火器。
3）灭火装置应安装牢固，应确保仪器设备在灭火装置的保护范围内。喷口与保护对象之间、喷口喷射角范围内不应有遮挡物。
4）灭火装置应在有效期范围内使用，喷头和压力指示器应便于人员观察。
5）站房应安装烟感报警装置，并在火情时自动触发报警。
2.标识
1）站房应配置符合规定的站点标识牌，并在站房及采样区域明显位置设置警示牌，禁止非运维人员进入。
2）站房线缆、机柜、配电回路、采样管路应设清晰的工业级标识，编号应与竣工图、运维台账一致。
（8）线缆及桥架等要求
1.整体要求
1）站房线缆、桥架、线槽和管路敷设应遵循强弱电分离、采样排气独立、路径清晰、标识完整、便于检修和后续扩展的原则。
2）线缆和管线采用明装、可视、可检查的工业化敷设方式。除穿墙、穿板、设备内部接线和必要的局部保护管外，不应采用暗埋敷设方式。
3）站房线缆、机架、配电回路和管路应设置清晰、耐久的编号标识。
2.桥架要求
1）桥架采用开放式金属桥架，并采用有效隔离措施实现强电、弱电分离。桥架强电区和弱电区确需交叉时，采用90°垂直交叉方式，并在交叉部位采取金属隔板、独立保护管或等效屏蔽隔离措施。
2）金属桥架接入等电位联结要求，分段连接、转弯连接和跨接连接处保证电气连续性，接地电阻不大于4Ω。
3. 墙面开放式线槽
墙面开放式线槽用于将顶部桥架中的线缆有序引下至墙面壁挂设备、机柜内设备或其他末端设备，应采用金属线槽，满足可视、可检、可清洁、可拆改和可扩展要求。强电和弱电线槽分槽设置。
4.线缆要求
1）线缆在桥架、线槽和机架内排列整齐、受力均匀，不得拉紧、悬垂、缠绕、交叉压迫或遮挡设备散热孔。线缆穿越墙体、屋面、地板、机架底部或封闭板件时，应采用保护套管、护口或等效保护构造。固定件不得过紧压迫线缆。
2）线缆端接牢固可靠，端子规格与线芯截面匹配。
3）线缆两端、桥架分支、配电回路、网络端口、传感器端口、摄像机端口、门禁端口、扩展接口和穿墙接口设置标识。标识内容至少包括线缆编号、起点、终点和用途，标识清晰、牢固、易识别。

二、智能感知单元配置及功能要求
1.温湿度传感器
1）实施方式与范围
提供并安装全新的工业级数字温湿度传感器。
2）功能要求
（a）具备对站房内的环境温度和相对湿度进行连续、自动的实时监测；
（b）监测数值应传输至控制系统。
3）技术参数（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（a）温度测量范围：（-30~60）℃，精度：≤±0.5℃；
（b）湿度测量范围：（0~100）%RH，精度：≤±3%RH。
2.温湿度控制设备
1）站房应配备2套温湿度控制设备，一主一备，确保满足站房围护结构、设备散热、人员短时进入和当地室外设计气象条件；
2）具备来电自启、远程控制功能，运行状态应传输至控制系统。同时配备单独的电流检测传感器和控制开关，工作电流异常时断电保护；
3.电压电流检测传感器及电源自动控制装置
1）实施方式与范围
对站房供电系统进行全面的标准化与智能化建设。
工作范围包括但不限于：线路的标准化敷设、电流电压检测传感器及电源自动控制装置的安装、接线和系统联调。所有潜在的设计及安装实施费用，均已包含在投标人的总报价之中。
2）功能要求
（a）标准化三相供电架构：
站房主供电须为三相五线制380V电源。在主配电箱内，该电源须被清晰地分配为三个独立的单相220V供电回路，三路电源的分配应遵循：
①大功率用电装置应独立成路，不与分析仪表或控制系统共用；
②分析仪表需使用独立、专用供电；
③整体配电方案应尽可能使三相负载保持平衡。
（b）智能化监测与控制功能
①电流电压监测：须对上述独立回路的电压、电流等关键用电参数进行实时、独立的监测，监控信号应接入控制系统，且能实现区分站房内、外部断电；
②电源自动控制装置：须支持远程通断控制，并与电流电压检测传感器联动；
③电气保护：须具备过载、短路、过压、欠压、失压等标准电气保护功能，并能在监测到电压、电流异常时自动报警；
④安全联动：须支持与水浸、烟感等传感器的安全联动，在发生险情时，可根据预设策略，自动切断电源。
3）技术参数
（a）所有配电箱、断路器须选用通过3C认证产品，容量需与负载匹配并留有适当余量；
（b）所有敷设的电缆及附件均须符合国家现行技术标准，并采用线槽进行标准化、规范美观的布设；
（c）配电箱内所有回路必须有清晰、耐久的标识，并提供最终的电路走线图；
（d）施工人员资质：所有在本项目中从事电气安装、接线及调试工作的人员，均持有合法、有效、且在有效期内的《特种作业操作证（电工）》；
（e）施工安全：投标人必须严格遵守国家及地方关于施工安全、用电安全的一切法律法规和操作规程。在安装实施前，必须制定详细的施工安全方案，并采取可靠安全措施。在整个施工过程中，因投标人原因造成的一切安全事故、设备损坏或财产损失，其全部责任及相关费用均由投标人承担。
4.标气钢瓶压力传感器及配套减压阀
1）实施方式与范围
提供并安装3套全新的钢瓶压力传感器和不锈钢减压阀，分别用于SO2、NO、CO标准气体钢瓶。
2）功能要求
（a）应实时监测SO2、NO和CO标准气体钢瓶气总压力；（提供拟投标产品的实拍照片）
（b）余量预警：当钢瓶气压力到达预设阈值时，应能触发预警、报警，并提示更换标气；
（c）泄漏预警：可设置预警值，如若下降幅度过快到达预警值，则进行预警提示存在泄漏风险。
3）技术参数
（a）压力传感器测量范围：≥10Mpa，精度：≤0.5%FS；（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（b）减压阀：材质为316L不锈钢，确保长期使用气密性。
5.门禁一体机
1）整体要求
提供并安装一套全新的智能门禁系统，包括门禁一体机和自动闭门器的供货、安装与调试。门应为甲级防火门，耐火极限不应低于1.50 h，配置工业级承重合页、自动闭门器、智能门禁系统和门内侧应急开启装置；智能门禁一体机应支持开关门记录存储、远程开锁、人脸识别、密码开锁和刷卡（钥匙）开锁，防护等级不应低于IP65。
2）功能要求
（a）支持物理钥匙、人脸识别、密码以及远程授权开门等多种方式；
（b）所有开门事件（含时间、地点、人员、方式）必须自动记录，不可修改、删除，并支持远程查询；
（c）门内侧应保证在断电、门禁故障或电子锁闭状态下仍可直接开启出入门并完成撤离。
（d）须安装自动闭门器。
3）技术参数（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（a）人脸识别准确率：≥99%；
（b）摄像头分辨率：≥200万像素，支持红外补光；
（c）工作温度范围：-30℃～60℃；
（d）存储容量：正常使用情况下不低于1年的存储时间。
6.视频监控
1）基本要求
视频监控系统接入站房网络通信系统，并具备视频查看、录像存储、录像回放、异常记录和接入后续平台开展视频智能分析的接口条件。具体要求如下：
（a）室外摄像机
提供并安装2台室外高清智能球机（具备云台或视角调整功能）、1台室外高清智能枪机，覆盖采样区域。支持标准的网络协议，确保能够接入站房的控制系统。不低于200万像素，支持夜视，防护等级不低于IP66，支持PoE或等效供电方式。（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（b）室内摄像机
提供并安装至少4台室内高清智能枪机、1台室内高清智能球机（具备云台或视角调整功能），至少1台宜具备拾音或语音对讲功能，覆盖机架区、配电区、操作通道、电源开关、标准物质存放、数据采集传输装置和出入门区域；不低于200万像素。支持标准的网络协议，确保能够接入站房的控制系统。（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（c）视频存储
安装于标准机架内，并可接入交换机、一体化智能控制终端；支持不少于16路网络视频接入，具备千兆网络接口、远程查看、录像回放和断电恢复功能。录像存储 ≥90 d、帧率 ≥25 fps、防篡改（禁止删除/修改、最小权限）、遮挡检测与视频丢失检测、时钟同步 ≤1 s、在线率与录像完整率 ≥95%、联网符合 GB/T 28181。（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
2）功能要求
（a）室外视频监控系统须能够实现对采样平台和站房周边360°范围的无死角、全天候视频监控。
（b）能对视频监控画面中的以下行为进行自动识别和报警：
①采样口禁区入侵：自动识别任何人员或移动物体进入预设区域，并对其滞留时间进行计时，当超过允许时间时应触发报警；
②采样口干扰行为：应能识别雾炮喷淋等典型干扰行为。
7.采样总管智能监控
1）实施方式与范围
本项目要求安装全新的智能采样总管，包括传感器、加热模块、风机模块等，并对从总管至各分析仪的全部采样支管进行全面保温处理。
2）功能要求
（a）状态感知：应具备实时监测并显示采样总管的关键运行参数，包括但不限于：采样总管内样气流速、采样总管内样气温度、滞留时间、支管样气温度等；（提供拟投标产品参数监控软件截图）
（b）智能加热：加热模块须能根据设定的目标温度，实现对采样总管的闭环自动控制。
3）技术参数
（a）控温范围：（30～50）℃之间可设置，控温精度±2 ℃；
（b）流速测量范围：0-10 m/s；
（c）样气滞留时间：＜10秒。
8.烟感传感器
1）实施方式与范围
安装全新烟感传感器，传感器具有智能信号采集模块，以实现报警信号的智能识别。
2）功能要求
（a）实时监测站房内烟雾浓度，在火灾初期做出快速响应；
（b）监测状态应传输至控制系统，当烟雾浓度达到报警阈值时，应能触发报警。
9.水浸传感器
1）实施方式与范围
提供并安装1套全新的水浸检测系统，覆盖机柜顶部三个采样管处和机柜底部区域。
2）功能要求
（a）应沿设备机柜顶部三个采样管处和底部进行布设，实现对机柜整体的区域性、无死角漏水监测；
（b）感应点接触到液体时，系统应立即触发报警。
3）技术参数
（a）检测类型：电极式；
（b）响应时间：≤ 2秒。
10.排风扇
1）实施方式与范围
安装智能排风扇。
2）功能要求
（a）具备自动换气功能以及设置自动换气次数功能，支持远程启动与停止操作；
（b）能够将排风扇工作状态传输至控制系统；
（c）排风扇宜采用工业级风机，防护等级不应低于IP54，排风口加装防回流百叶和防虫网；具备与“标气泄漏预警”联动机制，当收到报警信号时，应立即启动。

11.照明控制装置
1）实施方式与范围
对站房内照明加装全新的智能开关模块，以实现远程控制。
2）功能要求
（a）支持远程进行开灯与关灯操作；
（b）照明开关状态应传输至控制系统。

三、自动质控单元要求
1.通过控制多气体动态校准仪、气路采样/质控状态自动切换模块、气态监测仪完成自动质控，且对自动质控结果、仪器状态参数等进行采集、传输、统计分析，依据自动质控结果实现监测数据校准，从校准前后监测数据等角度对自动质控结果及监测数据进行评估，自动形成报告。（提供拟投标产品监控软件截图）
2.可依据《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018），支持对气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）执行自动零点检查、零点校准、跨度检查、跨度校准、精度检查、多点检查、钼转换炉效率等，并能自动校准。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
3.支持现场质控、预质控、定时质控、远程质控任务。
4.支持质控任务定义优先级、执行时间等，根据相关配置进行计划编排；可对质控任务执行提前执行、取消与终止操作。
5.可自动生成质控报告，报告支持在线查看、打印与电子存档。（提供拟投标产品参数监控软件截图）

四、自动维护单元要求
1.气态过滤膜自动更换装置具备为SO2、NO2、O3、CO四路气态污染物监测仪提供滤膜自动更换功能，单次装载的滤膜量应满足连续运行≥30天；（提供拟投标产品彩页或说明书）
2.自动滤膜更换装置应为4路独立输入/输出通道设计，避免交叉干扰；
3.应支持远程单次更换，以及按预设时间间隔进行周期性自动更换；
4.应自动记录每次滤膜更换的时间、更换方式（自动/单次）等信息；
5.应具有自动报警功能，当发生滤膜用尽、更换失败、机械卡阻等任何故障时，立即触发报警；
6.所有与样气直接接触的部件（含内管路、运动装置、阀组、滤膜盒等）应为惰性材料，避免样气吸附。
7.稳定性：无故障运行时间 ≥ 800h。
8.投标人需在投标时提供该装置的气密性、稳定性及集成干扰风险的评估测试报告，该报告可由投标人自行测试并出具，测试指标应至少包括：气密性、滤膜自动更换装置可靠性、集成干扰。

五、控制单元要求
（1）一体化智能控制终端
1.对站房内所有智能感知单元和受控设备进行统一的数据采集、监控、控制、显示、存储、分析、报警和传输，现场存储时长不低于1年；
2.支持19英寸机柜安装，触摸显示屏可安装在机柜（机架）正面，触摸屏尺寸≥17英寸，分辨率不低于1920*1080；（提供拟投标产品的实拍照片）。
（2）数据采集传输控制功能
1.自动感知功能：可自动感知并采集①污染物监测浓度（CO、NO/NO2/NOx、O3、SO2、PM10、PM2.5及风速、风向、温度、湿度、气压等）；②仪器运行参数（反应室温度/压力、光源强度/电压、光电倍增管电压等，支持采集不同品牌设备）；③仪器工作状态（待机、测量、校准、故障等）；④动环数据（温湿度、电压电流、标气泄漏报警、标气压力、烟感探测、水浸状态、温湿度控制状态、排风扇、临时供电设施、门禁、照明、视频、报警等全要素信号）；⑤质控数据（零点、跨度、多点校准，精确度审核，准确度审核等）；⑥运维操作日志（质控记录、耗材更换记录、备件更换记录等）及耗材台账（标气、纸带、过滤膜等消耗、更换情况）。
2.支持健康诊断，对上述所有感知数据进行智能分析，实现对动力环境、标准物质、采样系统、监测设备、安全防护的异常报警与风险预警。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
3.支持对站房设备的远程控制功能，具有温湿度控制、照明、排风扇等站房设备智能控制模块，支持一键开关、调温、调速，并可接收监控软件下发指令实现远程集中控制与管理。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
4.支持气态污染物监测设备的自动质控①可依据《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018），支持对气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）执行自动零点、跨度、多点、精密度审核、准确度审核及钼炉转换效率核查，并能自动校准；②质控命令可顺序执行或定时执行，实现周期性、定时或网络化远程质控；③可自动生成质控报告。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
5.具有7×24小时智能报警功能，对仪器参数异常、动力环境异常、标准物质不足、采样系统故障等实时智能诊断与报警推送。
6.支持按HJ212标准化协议“一点多发”，将现场全量数据上传至指定平台。
7.支持断点续传，自动顺序回补历史数据，可通过平台远程指令回补所有历史数据。
8.具有日志管理功能，可自动记录用户登录、系统操作、设备控制等全部关键行为，按仪器设置、参数设置、换膜设置、权限管理、耗材管理、报警设置、采样总管、质控、动环等类别结构化存储，并能按时间和类别查询。

六、监控软件
监控软件应支持对本次招标的所有数智化站点的运行状态进行集中可视化展示和远程管理；支持相关数据的采集、存储及分析，监测数据存储时长不低于3年，支持与采购人指定数据平台的标准协议对接，实现所有数据的稳定上传。投标人应提供监控软件业务端，满足展示及数据存储工作。
1.整体驾驶舱：①展示站点运行状态分布，支持按时间回溯；②累计展示报警总量、处置率，按等级和类型分类统计；③展示区域内所有站点自动巡检、自动质控的次数及合格率；④可按时间范围筛选、按区域或点位筛选及汇总统计巡检、质控次数及合格率。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
2.站房可视化：各站点站房进行可视化展示，直观显示站房内外设备状态（实时数据、报警状态、开关状态等）。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
3.数据接入：可以存储并查询本次招标所有数智化监测站点全要素数据，包括但不限于设备监测与状态数据、动环数据、质控数据记录、视频、耗材台账、报警记录、操作日志等。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
	套
	8
	否
	否

	13
	其他要求
	1.网络传输要求
提供承诺函，保证各站点监测数据上传至指定平台，承诺根据甲方要求将所有监测数据以及部分质控数据、智能站房监控数据上传至指定平台。
2.质保要求
提供承诺函，承诺自验收合格之日起3年开展所有建设站点的维保工作，期间提供至少1名专业技术人员（需具有中国环境监测总站发放的空气质量自动监测运维培训证书）驻场服务。维保内容包括站点运行所需的电力保障、网络保障、设备运行、日常运维、核查校验、耗材更换、监测站房及附属设施维修、监测设备维修等保障站点运行的所有工作，并承担所有费用。
3.升级服务要求
提供承诺函，承诺维保期内提供必要的技术支持，配合需方对照生态环境部或中国环境监测总站印发的智慧化站点软硬件相关建设要求，开展站房及配套设施、配套软件、设备对接等改造工作。
	
	
	
	


注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。



包2：
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	总体要求
	采购人提供承诺函，承诺
1、所投仪器设备具有详实的技术资料（如技术指标等，须加盖公章）；
2、免费提供所投仪器设备的中文使用说明书（含软件说明书）、配套软件和维修手册；
3、★按照采购人要求提供所投仪器设备的通讯协议，仪器状态参数上下限，设备实时数据采集指令、历史监测数据回补指令、仪器运行状态参数查询指令、质控操作相关指令等信息；所有仪器设备的监测数据和仪器状态参数，配合采购方连入指定的数据采集平台。承诺中标后在天津地区设立维修、质控站，确保设备运行质量。
	-
	-
	-
	-

	2
	▲PM2.5自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气颗粒物（PM2.5）连续自动监测系统适用性检测合格名录》（符合HJ653-2021）中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中一致）
1.配置要求：含PM2.5切割器、PM10采样头、采样纸带、采样管等保障设备运行的必需配件；
2.分析方法：β射线吸收法，带动态加热系统能够根据采样气流相对湿度值自动调节采样管加热功率（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3.监测量程：0～1000μg/m3或0～10000μg/m3可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）4.最低检测限：≤1.5μg/m3（24小时）（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5.参比方法比对测试：斜率k[1±0.1]，截距b[当k≥1时，-5μg/m3≤b≤(55-50×k)μg/m3，当k≤1时，(45-50×k)μg/m3≤b≤5μg/m³，相关系数r≥0.95（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6.流量测试（提供中国环境监测总站出具的检测报告）：
平均流量偏差±0.5%
流量相对标准偏差≤0.5%
平均流量示值误差≤0.5%；
7. 温度测量示值误差：≤±2℃；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 湿度测量示值误差：≤±5%RH；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 最小显示单位：0.1μg/m3；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
10. 24h采样流量：16.7L/min±5%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
11. 校准膜重现性或示值误差：±1%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 平行性：≤10%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
13. 数据有效率：≥99.9%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
14. 数据输出频率：≤5min；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
15. 时钟误差：≤±2s；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
16. 数字输出信号：RS232/485数字接口；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
17. ★安全性：对于β射线方法的仪器，须符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求（提供设备整机或所用辐射源在生态环境部豁免备案证明，提供网页截图）
18. 数据存储：具备十二个月以上的数据存储能力，可扩展更大存储（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
19. 其他要求：要求仪器稳定可靠、精密度高，仪器掉电后，能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。（提供承诺函）
	台
	9
	否
	否

	3
	PM10自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气颗粒物（PM10）连续自动监测系统适用性检测合格名录》（符合HJ653-2021）中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中一致）
1. 配置要求：含PM10采样头、采样纸带、采样管等保障设备运行的必需配件；
2. 分析方法：β射线吸收法，带动态加热系统能够根据采样气流相对湿度值自动调节采样管加热功率（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～1000μg/m3或0～10000μg/m3可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤1.5 µg/m3（24小时）（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 参比方法比对测试：斜率k[1±0.1]，截距b[当k≥1时，-10μg/m3≤b≤(110-100×k)μg/m3，当k≤1时，(90-100×k)μg/m3≤b≤10μg/m3，相关系数r≥0.95（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 流量测试（提供中国环境监测总站出具的检测报告）：
平均流量偏差±0.5%
流量相对标准偏差≤0.5%
平均流量示值误差≤0.5%；
7. 温度测量示值误差：≤±2℃；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 湿度测量示值误差：≤±5%RH；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 最小显示单位：0.1μg/m3；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
10. 24h采样流量：16.7L/min±5%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
11. 校准膜重现性：±1%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数据输出频率：≤5min；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 时钟误差：≤±2s；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
14. 平行性：≤10%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
15. 数据有效率：≥99.9%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
16. 数字输出信号：RS232/485数字接口；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
17. ★安全性：对于β射线方法的仪器，须符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求（提供设备整机或所用辐射源在生态环境部豁免备案证明，提供网页截图）
18. 数据存储：具备十二个月以上的数据存储能力，可扩展更大存储（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
19.其他要求：要求仪器稳定可靠、精密度高，仪器掉电后，能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。（提供承诺函）
	台
	9
	否
	否

	4
	SO2自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：紫外荧光法（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±1.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±3ppb；达量程80%时，±6ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 响应时间：≤200秒到90%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 零点噪声：≤±0.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 量程噪声：≤±2.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 精密度：20%量程时，≤1ppb；80%量程时，≤1ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	9
	否
	否

	5
	NO2自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：化学发光法；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±2ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±2.0ppb；达量程80%时，±6.0ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 转换效率：>98%（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 响应时间：≤150秒，到90%；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 零点噪声：≤±0.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 量程噪声：≤±2.5ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 精密度：20%量程时，≤1ppb；80%量程时，≤2.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
13. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
15. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	9
	否
	否

	6
	CO自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：气体滤波相关红外吸收法（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～50ppm。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.2ppm（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±0.2ppm（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±0.5ppm；达量程80%时，±0.5ppm；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 响应时间：≤120秒，到90%（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 零点噪声：≤0.1ppm；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 量程噪声：≤0.1ppm；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 精密度：20%量程时，≤0.1ppm；80%量程时，≤0.2ppm（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	9
	否
	否

	7
	O3自动监测仪
	★中国环境监测总站《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统适用性检测合格名录》中所列产品（以最新名录为准，提供中国环境监测总站网页截图，所投产品品牌、型号需与截图中报告编号的检测报告内容一致）
1. 分析方法：紫外吸收法；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
2. 浓度单位：mg/m3、μg/m3、ppm、ppb可选；（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
3. 监测量程：0～500ppb。可多选量程，具有量程自动切换功能（提供中国环境监测总站出具的检测报告或制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
4. 最低检测限：≤0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
5. 示值误差：±0.5%F.S.（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
6. 零点漂移（24h）：±0.5ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
7. 24h量程漂移：达量程20%时，±3ppb；达量程80%时，±4ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
8. 响应时间：≤150秒，到90%（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
9. 零点噪声：≤±1.0ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
10. 量程噪声：≤±1.0ppb；（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
11. 精密度：20%量程时，≤2ppb；80%量程时，≤2ppb（提供中国环境监测总站出具的检测报告）
12. 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
13. 存储功能：内置动态数据存储功能，可存储分钟均值100天以上。可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息；（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
14. 校准、控制方式：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和断电等信息（提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页）
	台
	9
	否
	否

	8
	数采设备
	本项提供制造商承诺书。
1. 能够对接污染物监测、校准仪、气象监测等监测设备，满足直接获取监测数据并进行展示的功能要求。
2. 机架式设计，具有断电自动重启功能，确保停电后设置不丢失，来电后自动进入正常运转状态。
	台
	9
	否
	否

	9
	多元气体校准仪
	本项提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页。
1. 能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。
2. 对标准物质进行浓度和流量控制，对空气监测仪进行校准；
3. 校准仪应可被数据采集器的遥控指令激活，用于智慧化站房的应用；
4. 校准仪应可把它在校准时的信息反馈给数据采集器，用于智慧化站房的应用；
5. 所有管线采用聚四氟乙烯管，
6. 具有远程遥控或序列编辑功能；具有多点自动序列配气功能，具有单点或多点自动校准功能；
7. 稀释比率：1/100～1/1000；
8. 流量测量精度：±1%满刻度；
9. 流量控制重复性：±1%满量程；
10. 流量控制线性度：±0.5%满量程；
11. 具有压力检测和报警保护功能；
12. 仪器采用全中文软件设计，可通过LAN通讯方式与外部仪表同步通讯；
13. 零气流量计量程：0-10L/分钟
14. 臭氧发生器/臭氧光度计准确度：±2%；
15. 预热时间: 不超过30 分钟
16. 接口：零气接口1个、标气接口3个、标气出口1个
17. 输出: RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、智能维护以及质控等接口）
18. 标气流量计量程：0-100 mL/分钟
	台
	9
	否
	否

	10
	零气源
	本项提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页。
1. 设备用途：产生不含NO、NO2、SO2、O3、CO以及碳氢化合物等污染物的高纯度零气，作为稀释校准仪器的零气源
2. 配套标气瓶及减压阀：3瓶8L标准气，其中CO标准气浓度为5000ppm、NO标准气浓度为50ppm、SO2标准气浓度为50ppm，并配备钢瓶架；
3. 减压阀：每种标气瓶均需配套智慧化监测站点的数显式减压阀。
4. 零气纯度： 
NO、NO2、SO2：< 0.2 ppb；
O3< 0.4ppb；
CO：< 20ppb；
碳氢化合物：不含。
5. 流量：1-20 L/min【2.07 bars（30 psig）】
6. 露点：<-10 ℃
7. 工作温度：10℃-40℃
	台
	9
	否
	否

	11
	气象六参
	本项提供制造商公开发布的产品说明书或产品彩页。
1. 用于测定风向、风速、温度、湿度、大气压力、雨量
2. 数字输出：RS485或RS232
3. 工作温度：-40℃～+60℃
4. 工作湿度：0～100%RH
5. IP等级：IP66
6. 风速传感器	
测量范围：0～60m/s
精度：±0.3m/s
分辨率：0.1m/s
7. 风向传感器
测量范围：0～360°
精度：±3%
分辨率：0.1°
8. 温度传感器
测量范围：-40℃～60℃
精度：±0.2℃
分辨率：0.1℃
9. 湿度传感器	
测量范围：0～100%
精度：±3%
分辨率：0.1%RH
10. 大气压力传感器	
测量范围：600-1100hpa
精度：±3hpa
分辨率：0.1hpa
11. 雨量传感器
测量范围：0mm/min～3mm/min
精度：±15%
分辨率：0.2mm
12.配置专用气象塔或气象杆，具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性。
	台
	9
	否
	否

	12
	智慧化站房
	标准型智慧化站房包含主体结构、围护系统、屋面平台、外挂楼梯（需单独密闭）、室内安装基础、采样与排气接口、供配电、环境控制、数智化基础设备、消防安防、标识和内部布线等组成的部分。智慧化站房建设技术要求除明确要求提供的材料外，其他要求均需提供承诺函。
一、站房主体要求
（1）站房基本要求
1.站房主体结构：
包括主体骨架、围护系统、屋面与屋面平台、地板、出入门、楼梯（需单独密闭）、屋面护栏、室外安全围栏、机架和必要安装附件。站房外立面采用低起伏压型金属板或平板，采用哑光或低光泽表面处理，不应出现明显眩光或镜面反射。
2.站房尺寸：
标准型站房定型尺寸应符合下列规定：①外部尺寸：站房设备间长度为5000 mm，楼梯间长度为1000 mm～1300 mm；站房总长为6000 mm～6300 mm，宽2900 mm，高2800 mm；②内部尺寸：净长不小于4800 mm，净宽不应小于2700 mm，设计净高不应小于2600 mm；③出入门门洞净尺寸：不应小于950 mm × 2100 mm。
3.机柜要求：
1）总体要求：应采用19英寸全开放式工业机架，无前后门，机架主体立柱与横梁宜采用高强度工业铝挤压型材，机架采用天地双向刚性固定，不得仅固定底部。固定节点应与站房主体结构或专用承载构件可靠连接，应满足运输、吊装、长期运行和仪器抽拉维护工况下的稳定性要求。（提供拟投标产品的实拍照片证明）
2）机柜物理尺寸与承载应符合下列规定：①外形尺寸：宽550mm×深750mm，高度应与站房室内净高和顶部固定相协调；②单柜承重：不应小于600kg；③内部可用高度：不小于42U。
3）站房内部包含工作机架和扩展机架两组：①工作机架设置3个19英寸机架位；②拓展机架设置1个19英寸机架位与1台可以稳定承载200kg以上监测设备的工作台或工作桌。
4）机架内应根据仪器安装和维护需要设置抽拉式托盘或等效安装装置，其承载能力和稳定性应满足设备使用要求。托盘滑轨应具有锁止功能，托盘在完全拉出及收回状态下均应保持稳定。
5）站房内通道与设备布局满足下列间距：①机架正面操作通道净宽1200 mm；②机架背面检修通道净宽800 mm；③电源配电柜与分析机架的物理间距不应小于600 mm。
6）拓展机架2个颗粒物采样孔正常开启并预埋法兰。
4.其他要求：
1）站房主出入口及设备搬运路径不应设置固定障碍物，应保障机柜、仪器和标气钢瓶搬运的无障碍通行。
2）屋面外挂楼梯及检修步道的设计，应保障运维人员携带便携式比对仪器安全登顶作业的通行需求。
3）外挂楼梯应布置于站房非主立面一侧，踏步应采用不积水、不积雪的热浸镀锌钢格栅板，同时外挂楼梯应单独密闭并设置出入门。（提供拟投标产品的实拍照片证明）
（2）站房建筑与结构要求
1.一般要求：
1）站房采用独立承重骨架与围护系统分层装配式构造。承重骨架承担吊装、运输、抗风、抗震、屋面检修和设备荷载功能，围护系统承担耐候、防水、防尘、保温和隔热功能；主体结构荷载应由承重骨架承担，不得由围护板传递。
2）站房建筑与结构应满足长期户外连续运行条件下的结构安全、防水防尘、保温隔热、防火耐久、防腐耐候和易维护要求。
3）标准站房设计使用年限不应低于15年。
4）结构安全设计应覆盖正常使用、整体吊装、公路运输、安装就位、屋面检修等工况，并考虑强风、积雪、地震等荷载作用。提供结构计算书明确结构安全等级、设计使用年限、荷载取值、抗震设防类别和地震作用取值；抗震设防类别不应低于标准设防类（丙类），永久荷载、活荷载、风荷载和雪荷载应按 GB 50009 取值，抗震设计符合 GB 55002 的规定。站房结构设计应明确设计基准基本风压及适用范围，基本风压不低于0.50 kN/m²。屋面护栏、气象桅杆、采样设施及其他外露附属构件的风荷载应纳入整体结构验算。（提供第三方检测报告或结构计算书复印件）
5）站房采用独立承重钢骨架。底部主梁、四角立柱、屋面主梁、底部支撑角件和吊装件等主受力构件采用Q355B或性能更优的低合金高强度结构钢，其化学成分、力学性能、交货状态和质量证明应符合 GB/T 1591 中相应牌号的规定；墙板支撑次梁、屋面支撑次梁、门洞加强框和附属连接件，采用牌号不低于Q235B的碳素结构钢，其化学成分、力学性能和交货状态符合 GB/T 700 中相应牌号的规定。如采用其他牌号或材料时，其屈服强度、抗拉强度、伸长率、低温冲击韧性、焊接性和耐久性应不低于上述要求。
6）钢骨架采用热浸镀锌防腐，镀锌层的外观、厚度、附着性应符合 GB/T 13912的规定。公称厚度不小于6 mm的构件，镀锌层平均厚度不应小于85 μm，局部厚度不应小于70 μm；公称厚度小于6 mm的构件，按 GB/T 13912 相应厚度等级确定最小镀层厚度。
2.标准型站房整机空载重量不应大于3.5t。制造单位应在出厂资料中提供整机称重记录，并列明主体骨架、围护系统、机柜基础、附属构件和预装设备的重量构成。
3.围护系统
1）采用金属夹芯板结构，由外护面板、保温芯材、内衬板及配套连接、密封构造组成，并应满足耐候、耐腐蚀、防水、防尘、防火、保温隔热、气密及长期运行维护要求。
2）外护面板的基板采用铝镁锰合金板，力学性能、尺寸允许偏差和表面质量应符合GB/T3880.1～GB/T3880.3的规定，基板公称厚度不小于0.6 mm；基板正面采用聚偏二氟乙烯（PVDF）氟碳涂层，涂层性能应符合YS/T431的规定，正面涂层干膜厚度不应小于25μm。如采用其他外护面板材料时，整体性能不低于上述要求。
3）围护系统保温芯材采用聚异氰脲酸酯（PIR）保温芯材，芯材厚度宜为100 mm；围护板成品燃烧性能不应低于 GB 8624 规定的B1级。（提供围护板检测报告）
4）内衬板采用耐腐蚀、易清洁、不易积尘的金属面板，厚度不小于0.5 mm。
4.防水、保温与密封要求
站房屋面、墙体、门洞、采样孔、排气孔、穿墙模块、楼梯连接点和底部收口应采取可靠的防水、保温、密封措施。
5. 站房屋面采用单坡屋顶，排水坡度应为3% ~ 5%，并向站房背面排水；屋面板与外护面板采用相同材质，屋面上面板板型采用防滑构造，基板公称厚度不小于3 mm，满足承载、防水、保温、排水、耐腐蚀、防滑、可清洁和长期户外使用要求。屋面采样孔、排气孔、穿线孔和设备固定接口应采取防水密封、防腐和热桥控制措施。
6. 屋面板沿站房四周外挑形成屋檐，承担墙面和门洞的防雨防雪功能，并符合下列规定：
1）屋檐出挑宽度不小于70 mm；
2）屋檐与墙面外护面的色号、板型和表面工艺应协调一致；
3）屋檐板下沿设置滴水构造；
4）屋檐内侧封板，芯材不外露。
7.屋面平台设置防护栏杆，栏杆高度不小于1200mm，立柱间距不大于1000mm。栏杆的结构安全和防护性能应符合 GB 4053 的规定，栏杆材料、表面处理及色彩应与站房整体外观协调。屋面预留室外配电箱安装位置和穿线接口，用于临时监测仪器和屋面运维作业的供电及通信接入。
8.站房地板要求
1）地板与站房底盘形成整体结构，不能采用架空活动地板。地板自上而下由面层、钢基层、保温层和防潮层组成。
2）地板面层采用塑胶弹性地板，厚度不应小于2 mm，面层应满铺；燃烧性能不应低于 GB 8624 规定的B1级。
3）地板整体区域活荷载标准值不小于5.0 kN/m²；机架安装位置的局部活荷载标准值不小于10.0 kN/m²，荷载取值与结构验算应符合 GB 50009 的规定。
9.布局要求
站房内部应按照下图要求进行整体布局，安装时需根据现场实际情况及需方要求进行调整。
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（3）采样总管与穿墙孔要求
1.气态采样总管应采用“PTFE/PFA+高硼硅玻璃”组合方式，穿越屋面及室外暴露部分应采用高耐候的PTFE、PFA管，进入站房室内部分应采用高硼硅玻璃（提供拟投标产品的实拍照片证明）
2.屋面采样孔、穿墙排气孔及其密封节点应在工厂预制完成，并应满足密封、防水、防尘、防虫、防腐和气密要求。
（4）气态污染物采样系统要求
1.气态污染物采样系统由采样总管、采样支管、连接接头及伴热、抽气等附属装置组成。
2.气态污染物在采样系统内的总滞留时间不应大于20s。
3.采样总管应符合下列规定：①采样总管的内径、长度应与系统流量匹配，以同时满足滞留时间和层流条件；②采样总管应配置电伴热（30℃-50℃可选），伴热温度应高于环境露点，并使样品空气温度略高于环境温度以防止冷凝，且不应过度加热改变样品性质。
4.采样支管应符合下列规定：①材质应为PTFE/PFA材质或经验证的等效惰性材质；②支管长度应尽量短，并应避免死体积、急弯、积水和材料释放污染；③支管接头应采用PTFE/PFA或同等惰性材质的卡套接头；严禁采用普通金属接头直接接触样品气体。
5.连接至分析仪器背板的电源线、信号线和采样气管，应在机柜后部预留U型检修弯，余量长度应确保仪器在重载滑轨上能被完全拉出。
（5）开孔、管路与排气等要求
1.颗粒物采样管（站房内部、外部）位置周边半径1.0 m范围内，不得布置排气口、出风口或其他可能引发气流扰动的设施。
2.排气与辅助管路
1）分析仪废气、颗粒物采样泵排气和零气发生器排气应通过专用管路有组织排至室外，严禁排入设备间内。
2）所有预留未启用的采样、排气和管路接口，出厂前应进行可靠封堵和清晰编号标识。
3.站房屋面采样孔的数量、功能、相对位置按下列要求安装：
1）气态污染物采样口，孔数1个，位于设备区上方，配套总管接口。
2）工作机架PM10与PM2.5颗粒物采样孔，孔数2个，2个采样孔中心位置间距≥1 m，且与气态采样口间距≥1 m，配套颗粒物安装接口。
3）拓展机架PM10与PM2.5颗粒物采样孔，孔数2个，位于扩展机架区上方，与其他采样口中心位置间距≥1 m，配套颗粒物安装接口。
4.法兰
1)法兰套管：304不锈钢。气态污染物采样总管法兰套管外径≥100 mm，内径≥80 mm；颗粒物采样管法兰套管建议采用外径≥270 mm，内径≥250 mm 。可根据实际情况进行适当调整。（提供拟投标产品的实拍照片证明）
2）法兰高度：高出屋面完成面不应小于150 mm。
3）可换接管套：与拟安装颗粒物监测仪采样管外径相匹配。
（6）供配电、照明与防雷接地要求
1.一般要求
1）站房供配电、照明与防雷接地系统应满足监测仪器、自动质控设备、温湿度控制设备、动环感知、网络通信、视频门禁、消防安防和后续自动化运维设备的长期稳定运行要求。
2）站房电气系统应按强电、弱电、通信、控制和接地分区设计。强电线路、弱电线路、通信线路、采样管路、排气管路和标气管路不得混乱交叉敷设。
3）电气设备安装位置不得占用采样路径、主要操作通道、设备搬运通道和应急逃生路径。强电设备与监测分析机柜邻近布置时，应采取隔离、屏蔽或独立箱体措施。
2.供配电系统
1）标准型站房应分别设置强电配电箱和弱电控制箱各1套。强电配电箱应采用工业级成套配电箱，箱内元器件采用标准导轨安装，应具备总进线保护、分路保护、剩余电流保护、浪涌保护、接地端子、回路编号和状态标识。
2）弱电控制箱应独立设置，用于网络通信、动环感知、视频监控、门禁、气体报警、消防信号和预留控制接口的集中安装，不得与强电配电箱混装。
3）站房电力接入满足外部电源接入三相五线制要求，额定电压380 V/220 V，频率50 Hz。站房应设置独立计量电表，进线容量不应小于24 kVA。
4）主配电系统应将三相电源分配为相对独立的单相220 V 供电回路。各回路按下列要求分配：①温湿度控制设备应分别设置独立供电回路，共2路；②监测分析仪器、自动质控设备、零气源、动态校准仪等分析仪器和质控设备设置一路独立供电回路；③安防、消防、门禁、视频、视频交互设备、交换机、一体化智能控制终端、网络通信、数智化设备等动环和智慧化装置应设置一路独立供电回路；④照明、维修插座、屋面平台用电和扩展机架位应分别设置专用供电回路，至少4路。
5）监测分析仪器及自动质控设备供电回路应配置过电压、欠电压、过载、短路保护和来电延时启动装置。
6）各回路编号、容量、保护配置、临时供电设施保护类别应在箱门内侧张贴回路图，并应与竣工资料一致。
7）三相负载分配应均衡。配电箱内应预留不少于2个备用回路，并为后续自动化运维设备、扩展监测项目和质控设备预留端子、断路器安装位和线缆通道。
3.稳压电源
站房应配置稳压电源。稳压电源容量应满足监测分析仪器、动环感知、网络通信、视频门禁、消防安防和屋面采样平台相关设备的稳定供电要求，并应与主配电容量、分路回路和扩展预留负荷相匹配。
4.临时供电设施
1）应集中、固定安装，不得散落地面布置。
2）应具备远程状态监测功能，输出电压、容量、负载率、运行模式应可远程实时读取。
3）分为2组回路，一组可保证断电后安防、消防、门禁、视频、视频交互设施、交换机、一体化智能控制终端、网络通信、数智化设备等设备在市电中断情况下的运行4h以上；一组可保证气态污染物监测仪器、PM10颗粒物监测仪器、PM2.5颗粒物监测仪器、自动质控设备、零气源、动态校准仪以及温湿度控制设备等设备在市电中断情况下的连续运行1h以上。
5.户外采样平台用电
站房屋面平台应设置专用用电回路，用于环境污染物手工比对采样等工作预留，应符合下列规定：
1）配置不少于2 个IP65室外防水五孔插座；
2）室外配电箱和接线盒防护等级不应低于IP65；
3）配电箱外壳应可靠接地；
4）屋面平台用电回路应满足同时支撑3台颗粒物采样器和3台便携式仪器用电的扩展需求。
6.照明系统
设备间一般照明，工作面平均照度不应低于300 lx，照度均匀度不应小于0.7。灯具应便于检修更换，具备远程开关功能。
7.防雷接地系统
1）站房应采用共用接地系统（联合接地），保护性接地、功能性接地、防雷接地共用一组接地装置，综合接地电阻不应大于 4 Ω。
2）应在电源控制区设置铜质等电位联结端子排（排）。机柜外壳、桥架、楼梯、门框、各类金属管道和线缆屏蔽层应可靠接入等电位联结端子排。
3）站房应设置避雷针。当站房处于既有建筑物或独立接闪装置的保护范围内时，可不另设避雷针，但应做好等电位联结。
4）电涌保护符合下列规定①电源进线总配电箱处配置I级试验电涌保护器（SPD），冲击电流Iimp不应小于12.5 kA（10/350 μs），电压保护水平Up不应大于2.5 kV；②各分配电回路处配置 II 级试验电涌保护器，标称放电电流In不应小于20 kA（8/20 μs），电压保护水平Up不应大于1.8 kV；③通信线路、视频线路和信号线路配置相应的信号电涌保护器，站房内部通信线路、视频线路和信号线路具备屏蔽层，屏蔽层接入联合接地。

（7）消防、安防与标识要求
1.消防
1）站房内应同时配备自动灭火装置和手持式灭火器，并配备明显标识。
2）自动灭火装置应配备2具不少于6 kg的七氟丙烷或同等功效的悬挂式灭火器；手持式灭火器应配备2具不少于2 kg 的七氟丙烷或同等功效的灭火器。
3）灭火装置应安装牢固，应确保仪器设备在灭火装置的保护范围内。喷口与保护对象之间、喷口喷射角范围内不应有遮挡物。
4）灭火装置应在有效期范围内使用，喷头和压力指示器应便于人员观察。
5）站房应安装烟感报警装置，并在火情时自动触发报警。
2.标识
1）站房应配置符合规定的站点标识牌，并在站房及采样区域明显位置设置警示牌，禁止非运维人员进入。
2）站房线缆、机柜、配电回路、采样管路应设清晰的工业级标识，编号应与竣工图、运维台账一致。
（8）线缆及桥架等要求
1.整体要求
1）站房线缆、桥架、线槽和管路敷设应遵循强弱电分离、采样排气独立、路径清晰、标识完整、便于检修和后续扩展的原则。
2）线缆和管线采用明装、可视、可检查的工业化敷设方式。除穿墙、穿板、设备内部接线和必要的局部保护管外，不应采用暗埋敷设方式。
3）站房线缆、机架、配电回路和管路应设置清晰、耐久的编号标识。
2.桥架要求
1）桥架采用开放式金属桥架，并采用有效隔离措施实现强电、弱电分离。桥架强电区和弱电区确需交叉时，采用90°垂直交叉方式，并在交叉部位采取金属隔板、独立保护管或等效屏蔽隔离措施。
2）金属桥架接入等电位联结要求，分段连接、转弯连接和跨接连接处保证电气连续性，接地电阻不大于4Ω。
3. 墙面开放式线槽
墙面开放式线槽用于将顶部桥架中的线缆有序引下至墙面壁挂设备、机柜内设备或其他末端设备，应采用金属线槽，满足可视、可检、可清洁、可拆改和可扩展要求。强电和弱电线槽分槽设置。
4.线缆要求
1）线缆在桥架、线槽和机架内排列整齐、受力均匀，不得拉紧、悬垂、缠绕、交叉压迫或遮挡设备散热孔。线缆穿越墙体、屋面、地板、机架底部或封闭板件时，应采用保护套管、护口或等效保护构造。固定件不得过紧压迫线缆。
2）线缆端接牢固可靠，端子规格与线芯截面匹配。
3）线缆两端、桥架分支、配电回路、网络端口、传感器端口、摄像机端口、门禁端口、扩展接口和穿墙接口设置标识。标识内容至少包括线缆编号、起点、终点和用途，标识清晰、牢固、易识别。

二、智能感知单元配置及功能要求
1.温湿度传感器
1）实施方式与范围
提供并安装全新的工业级数字温湿度传感器。
2）功能要求
（a）具备对站房内的环境温度和相对湿度进行连续、自动的实时监测；
（b）监测数值应传输至控制系统。
3）技术参数（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（a）温度测量范围：（-30~60）℃，精度：≤±0.5℃；
（b）湿度测量范围：（0~100）%RH，精度：≤±3%RH。
2.温湿度控制设备
1）站房应配备2套温湿度控制设备，一主一备，确保满足站房围护结构、设备散热、人员短时进入和当地室外设计气象条件；
2）具备来电自启、远程控制功能，运行状态应传输至控制系统。同时配备单独的电流检测传感器和控制开关，工作电流异常时断电保护；
3.电压电流检测传感器及电源自动控制装置
1）实施方式与范围
对站房供电系统进行全面的标准化与智能化建设。
工作范围包括但不限于：线路的标准化敷设、电流电压检测传感器及电源自动控制装置的安装、接线和系统联调。所有潜在的设计及安装实施费用，均已包含在投标人的总报价之中。
2）功能要求
（a）标准化三相供电架构：
站房主供电须为三相五线制380V电源。在主配电箱内，该电源须被清晰地分配为三个独立的单相220V供电回路，三路电源的分配应遵循：
①大功率用电装置应独立成路，不与分析仪表或控制系统共用；
②分析仪表需使用独立、专用供电；
③整体配电方案应尽可能使三相负载保持平衡。
（b）智能化监测与控制功能
①电流电压监测：须对上述独立回路的电压、电流等关键用电参数进行实时、独立的监测，监控信号应接入控制系统，且能实现区分站房内、外部断电；
②电源自动控制装置：须支持远程通断控制，并与电流电压检测传感器联动；
③电气保护：须具备过载、短路、过压、欠压、失压等标准电气保护功能，并能在监测到电压、电流异常时自动报警；
④安全联动：须支持与水浸、烟感等传感器的安全联动，在发生险情时，可根据预设策略，自动切断电源。
3）技术参数
（a）所有配电箱、断路器须选用通过3C认证产品，容量需与负载匹配并留有适当余量；
（b）所有敷设的电缆及附件均须符合国家现行技术标准，并采用线槽进行标准化、规范美观的布设；
（c）配电箱内所有回路必须有清晰、耐久的标识，并提供最终的电路走线图；
（d）施工人员资质：所有在本项目中从事电气安装、接线及调试工作的人员，均持有合法、有效、且在有效期内的《特种作业操作证（电工）》；
（e）施工安全：投标人必须严格遵守国家及地方关于施工安全、用电安全的一切法律法规和操作规程。在安装实施前，必须制定详细的施工安全方案，并采取可靠安全措施。在整个施工过程中，因投标人原因造成的一切安全事故、设备损坏或财产损失，其全部责任及相关费用均由投标人承担。
4.标气钢瓶压力传感器及配套减压阀
1）实施方式与范围
提供并安装3套全新的钢瓶压力传感器和不锈钢减压阀，分别用于SO2、NO、CO标准气体钢瓶。
2）功能要求
（a）应实时监测SO2、NO和CO标准气体钢瓶气总压力；（提供拟投标产品的实拍照片）
（b）余量预警：当钢瓶气压力到达预设阈值时，应能触发预警、报警，并提示更换标气；
（c）泄漏预警：可设置预警值，如若下降幅度过快到达预警值，则进行预警提示存在泄漏风险。
3）技术参数
（a）压力传感器测量范围：≥10Mpa，精度：≤0.5%FS；（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（b）减压阀：材质为316L不锈钢，确保长期使用气密性。
5.门禁一体机
1）整体要求
提供并安装一套全新的智能门禁系统，包括门禁一体机和自动闭门器的供货、安装与调试。门应为甲级防火门，耐火极限不应低于1.50 h，配置工业级承重合页、自动闭门器、智能门禁系统和门内侧应急开启装置；智能门禁一体机应支持开关门记录存储、远程开锁、人脸识别、密码开锁和刷卡（钥匙）开锁，防护等级不应低于IP65。
2）功能要求
（a）支持物理钥匙、人脸识别、密码以及远程授权开门等多种方式；
（b）所有开门事件（含时间、地点、人员、方式）必须自动记录，不可修改、删除，并支持远程查询；
（c）门内侧应保证在断电、门禁故障或电子锁闭状态下仍可直接开启出入门并完成撤离。
（d）须安装自动闭门器。
3）技术参数（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（a）人脸识别准确率：≥99%；
（b）摄像头分辨率：≥200万像素，支持红外补光；
（c）工作温度范围：-30℃～60℃；
（d）存储容量：正常使用情况下不低于1年的存储时间。
6.视频监控
1）基本要求
视频监控系统接入站房网络通信系统，并具备视频查看、录像存储、录像回放、异常记录和接入后续平台开展视频智能分析的接口条件。具体要求如下：
（a）室外摄像机
提供并安装2台室外高清智能球机（具备云台或视角调整功能）、1台室外高清智能枪机，覆盖采样区域。支持标准的网络协议，确保能够接入站房的控制系统。不低于200万像素，支持夜视，防护等级不低于IP66，支持PoE或等效供电方式。（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（b）室内摄像机
提供并安装至少4台室内高清智能枪机、1台室内高清智能球机（具备云台或视角调整功能），至少1台宜具备拾音或语音对讲功能，覆盖机架区、配电区、操作通道、电源开关、标准物质存放、数据采集传输装置和出入门区域；不低于200万像素。支持标准的网络协议，确保能够接入站房的控制系统。（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
（c）视频存储
安装于标准机架内，并可接入交换机、一体化智能控制终端；支持不少于16路网络视频接入，具备千兆网络接口、远程查看、录像回放和断电恢复功能。录像存储 ≥90 d、帧率 ≥25 fps、防篡改（禁止删除/修改、最小权限）、遮挡检测与视频丢失检测、时钟同步 ≤1 s、在线率与录像完整率 ≥95%、联网符合 GB/T 28181。（提供拟投标产品说明书或产品彩页）
2）功能要求
（a）室外视频监控系统须能够实现对采样平台和站房周边360°范围的无死角、全天候视频监控。
（b）能对视频监控画面中的以下行为进行自动识别和报警：
①采样口禁区入侵：自动识别任何人员或移动物体进入预设区域，并对其滞留时间进行计时，当超过允许时间时应触发报警；
②采样口干扰行为：应能识别雾炮喷淋等典型干扰行为。
7.采样总管智能监控
1）实施方式与范围
本项目要求安装全新的智能采样总管，包括传感器、加热模块、风机模块等，并对从总管至各分析仪的全部采样支管进行全面保温处理。
2）功能要求
（a）状态感知：应具备实时监测并显示采样总管的关键运行参数，包括但不限于：采样总管内样气流速、采样总管内样气温度、滞留时间、支管样气温度等；（提供拟投标产品参数监控软件截图）
（b）智能加热：加热模块须能根据设定的目标温度，实现对采样总管的闭环自动控制。
3）技术参数
（a）控温范围：（30～50）℃之间可设置，控温精度±2 ℃；
（b）流速测量范围：0-10 m/s；
（c）样气滞留时间：＜10秒。
8.烟感传感器
1）实施方式与范围
安装全新烟感传感器，传感器具有智能信号采集模块，以实现报警信号的智能识别。
2）功能要求
（a）实时监测站房内烟雾浓度，在火灾初期做出快速响应；
（b）监测状态应传输至控制系统，当烟雾浓度达到报警阈值时，应能触发报警。
9.水浸传感器
1）实施方式与范围
提供并安装1套全新的水浸检测系统，覆盖机柜顶部三个采样管处和机柜底部区域。
2）功能要求
（a）应沿设备机柜顶部三个采样管处和底部进行布设，实现对机柜整体的区域性、无死角漏水监测；
（b）感应点接触到液体时，系统应立即触发报警。
3）技术参数
（a）检测类型：电极式；
（b）响应时间：≤ 2秒。
10.排风扇
1）实施方式与范围
安装智能排风扇。
2）功能要求
（a）具备自动换气功能以及设置自动换气次数功能，支持远程启动与停止操作；
（b）能够将排风扇工作状态传输至控制系统；
（c）排风扇宜采用工业级风机，防护等级不应低于IP54，排风口加装防回流百叶和防虫网；具备与“标气泄漏预警”联动机制，当收到报警信号时，应立即启动。

11.照明控制装置
1）实施方式与范围
对站房内照明加装全新的智能开关模块，以实现远程控制。
2）功能要求
（a）支持远程进行开灯与关灯操作；
（b）照明开关状态应传输至控制系统。

三、自动质控单元要求
1.通过控制多气体动态校准仪、气路采样/质控状态自动切换模块、气态监测仪完成自动质控，且对自动质控结果、仪器状态参数等进行采集、传输、统计分析，依据自动质控结果实现监测数据校准，从校准前后监测数据等角度对自动质控结果及监测数据进行评估，自动形成报告。（提供拟投标产品监控软件截图）
2.可依据《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018），支持对气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）执行自动零点检查、零点校准、跨度检查、跨度校准、精度检查、多点检查、钼转换炉效率等，并能自动校准。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
3.支持现场质控、预质控、定时质控、远程质控任务。
4.支持质控任务定义优先级、执行时间等，根据相关配置进行计划编排；可对质控任务执行提前执行、取消与终止操作。
5.可自动生成质控报告，报告支持在线查看、打印与电子存档。（提供拟投标产品参数监控软件截图）

四、自动维护单元要求
1.气态过滤膜自动更换装置具备为SO2、NO2、O3、CO四路气态污染物监测仪提供滤膜自动更换功能，单次装载的滤膜量应满足连续运行≥30天；（提供拟投标产品彩页或说明书）
2.自动滤膜更换装置应为4路独立输入/输出通道设计，避免交叉干扰；
3.应支持远程单次更换，以及按预设时间间隔进行周期性自动更换；
4.应自动记录每次滤膜更换的时间、更换方式（自动/单次）等信息；
5.应具有自动报警功能，当发生滤膜用尽、更换失败、机械卡阻等任何故障时，立即触发报警；
6.所有与样气直接接触的部件（含内管路、运动装置、阀组、滤膜盒等）应为惰性材料，避免样气吸附。
7.稳定性：无故障运行时间 ≥ 800h。
8.投标人需在投标时提供该装置的气密性、稳定性及集成干扰风险的评估测试报告，该报告可由投标人自行测试并出具，测试指标应至少包括：气密性、滤膜自动更换装置可靠性、集成干扰。

五、控制单元要求
（1）一体化智能控制终端
1.对站房内所有智能感知单元和受控设备进行统一的数据采集、监控、控制、显示、存储、分析、报警和传输，现场存储时长不低于1年；
2.支持19英寸机柜安装，触摸显示屏可安装在机柜（机架）正面，触摸屏尺寸≥17英寸，分辨率不低于1920*1080；（提供拟投标产品的实拍照片）。
（2）数据采集传输控制功能
1.自动感知功能：可自动感知并采集①污染物监测浓度（CO、NO/NO2/NOx、O3、SO2、PM10、PM2.5及风速、风向、温度、湿度、气压等）；②仪器运行参数（反应室温度/压力、光源强度/电压、光电倍增管电压等，支持采集不同品牌设备）；③仪器工作状态（待机、测量、校准、故障等）；④动环数据（温湿度、电压电流、标气泄漏报警、标气压力、烟感探测、水浸状态、温湿度控制状态、排风扇、临时供电设施、门禁、照明、视频、报警等全要素信号）；⑤质控数据（零点、跨度、多点校准，精确度审核，准确度审核等）；⑥运维操作日志（质控记录、耗材更换记录、备件更换记录等）及耗材台账（标气、纸带、过滤膜等消耗、更换情况）。
2.支持健康诊断，对上述所有感知数据进行智能分析，实现对动力环境、标准物质、采样系统、监测设备、安全防护的异常报警与风险预警。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
3.支持对站房设备的远程控制功能，具有温湿度控制、照明、排风扇等站房设备智能控制模块，支持一键开关、调温、调速，并可接收监控软件下发指令实现远程集中控制与管理。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
4.支持气态污染物监测设备的自动质控①可依据《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018），支持对气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）执行自动零点、跨度、多点、精密度审核、准确度审核及钼炉转换效率核查，并能自动校准；②质控命令可顺序执行或定时执行，实现周期性、定时或网络化远程质控；③可自动生成质控报告。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
5.具有7×24小时智能报警功能，对仪器参数异常、动力环境异常、标准物质不足、采样系统故障等实时智能诊断与报警推送。
6.支持按HJ212标准化协议“一点多发”，将现场全量数据上传至指定平台。
7.支持断点续传，自动顺序回补历史数据，可通过平台远程指令回补所有历史数据。
8.具有日志管理功能，可自动记录用户登录、系统操作、设备控制等全部关键行为，按仪器设置、参数设置、换膜设置、权限管理、耗材管理、报警设置、采样总管、质控、动环等类别结构化存储，并能按时间和类别查询。

六、监控软件
监控软件应支持对本次招标的所有数智化站点的运行状态进行集中可视化展示和远程管理；支持相关数据的采集、存储及分析，监测数据存储时长不低于3年，支持与采购人指定数据平台的标准协议对接，实现所有数据的稳定上传。投标人应提供监控软件业务端，满足展示及数据存储工作。
1.整体驾驶舱：①展示站点运行状态分布，支持按时间回溯；②累计展示报警总量、处置率，按等级和类型分类统计；③展示区域内所有站点自动巡检、自动质控的次数及合格率；④可按时间范围筛选、按区域或点位筛选及汇总统计巡检、质控次数及合格率。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
2.站房可视化：各站点站房进行可视化展示，直观显示站房内外设备状态（实时数据、报警状态、开关状态等）。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
3.数据接入：可以存储并查询本次招标所有数智化监测站点全要素数据，包括但不限于设备监测与状态数据、动环数据、质控数据记录、视频、耗材台账、报警记录、操作日志等。（提供拟投标产品参数监控软件截图）
	套
	7
	否
	否

	13
	其他要求
	1.网络传输要求
提供承诺函，保证各站点监测数据上传至指定平台，承诺根据甲方要求将所有监测数据以及部分质控数据、智能站房监控数据上传至指定平台。
2.质保要求
提供承诺函，承诺自验收合格之日起3年开展所有建设站点的维保工作，期间提供至少1名专业技术人员（需具有中国环境监测总站发放的空气质量自动监测运维培训证书）驻场服务。维保内容包括站点运行所需的电力保障、网络保障、设备运行、日常运维、核查校验、耗材更换、监测站房及附属设施维修、监测设备维修等保障站点运行的所有工作，并承担所有费用。
3.升级服务要求
提供承诺函，承诺维保期内提供必要的技术支持，配合需方对照生态环境部或中国环境监测总站印发的智慧化站点软硬件相关建设要求，开展站房及配套设施、配套软件、设备对接等改造工作。
	
	
	
	




注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。


五、商务要求
包1、包2：产业集群监测能力建设项目
	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	报价要求
	1、投标报价以人民币填列。
	否
	/

	
	
	2、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、集成费、维保期内产生的运行维护费用、质保期内设备维修费用以及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成及满足采购人针对本项目提出服务要求的最终优惠价格。
	否
	/

	
	
	3、验收相关费用由投标人负责。
	否
	/

	2
	服务要求
	1.投标人须提交承诺函，承诺提供仪器的现场安装调试并达到投标文件中承诺的技术性能，如果由于仪器本身的原因未能在15天内调试通过，投标人必须更换新的同型号仪器。 
	否
	/

	
	
	2、投标人须提交所投产品制造商针对本项目的售后服务及质保承诺函，确保所提供所有产品均为原厂生产，不得为副厂或组装件。所投产品必须为2026年1月1日后生产的全新产品，提供非积压产品、非二次销售货物承诺。
	是
	保证所投产品非积压、非二次销售

	
	
	3、本项目全部采购货物在调试验收通过后，投标人免费提供所投产品三年的质保服务和运行维护服务。质保期以内，所投产品各类服务及故障零配件应全部免费供应与更换；三年内标的物运行产生的一切费用均由投标人承担，包括但不限于维修维护费、耗材费、人员费用、网络费用和电费等。如投标人在投标文件中承诺延长质保服务的，延长期限内仍应提供免费的站房、设备质保维修服务。
	是
	环境监测专业仪器，对设备稳定性、售后保障要求高。设定质保期与维保期是为了更好保障监测业务连续稳定开展

	
	
	4、提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址，联系方式、技术人员数量等。提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率。
	否
	

	
	
	5、所供仪器设备和系统应符合相应的国家/行业标准及规范。
	否
	

	
	
	6、交货日期：合同签订后30天内供货并完成现场安装。（特殊情况以合同为准）
	否
	

	
	
	7、交货地点：买方指定地点。（特殊情况以合同为准）
	否
	

	
	
	8、售后服务：免费提供包括热线电话支持、现场维护维修、备品备件支持等多种方式在内的技术支持与服务，具体包括：
（1）7×24小时电话技术支持与故障维修；
（2）在4小时内对用户所反映的故障现象作出故障判断，如电话技术支持无效，需在24小时内到达现场进行故障排除；
（3）在接到维修要求后，在1天内完成维修工作，重大故障维修不超过3天。
	否
	

	3
	付款方式
	签订合同之日起，且财政资金到账后15个工作日内支付合同金额的40%预付款；完成现场安装调试并通过初步验收，且财政资金到账后15个工作日内支付合同金额的50%；完成初步验收后，且财政资金到账后15个工作日内，中标方提供合同金额10%的履约保函（保函到期日不早于验收日期后一年），需求方支付合同金额的10%。（特殊情况以合同为准）
	否
	/

	4
	验收标准
	1.颗粒物设备验收
（1）投标人应根据《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）中规定完成PM2.5和PM10颗粒物监测仪手工比对测试，保证现场安装的颗粒物设备均为满足比对结果的监测设备。比对期间接受采购人质量监督及检查，比对期间至比对结束期间产生的一切比对费用（包括但不限于设备运输、耗材、人工等）由投标人负责。
（2）现场安装后，以《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）为依据，对颗粒物（PM10和PM2.5）监测仪进行逐台验收，需满足规范中相关要求。
以上规范在项目验收前如有更新，以最新标准为准。（特殊情况以合同为准）
	否
	

	
	
	2.气态设备验收：
以《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）为依据，对气态污染物气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）监测仪进行逐台验收。
以上规范在项目验收前如有更新，以最新标准为准。（特殊情况以合同为准）
	否
	

	
	
	3.其他验收
智慧化站房以及气象六参、零气源、多元气体校准仪、数采设备等设备的验收按照招标文件要求逐条进行验收。（特殊情况以合同为准）
	否
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