项目需求

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 本项目属于工业。

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

第一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描仪 | - 产品用途： 可用于全身CT检查，完成CT平扫，心脏冠脉成像，胸痛三联检查，双能量检查等功能。 - 技术参数： 1.机架系统 1.1 机架孔径≥70 cm 1.2 机架内部冷却方式：风冷 1.3 球管焦点到扫描视野等中心点距离≤55cm 1.4 球管焦点到探测器距离≤100cm 2.X线球管及高压发生系统 2.1 高压发生器 ★2.1.1高压发生器总功率：单源宽体CT≥105kW或双源CT总功率≥150kW 2.1.2球管电压档位≥6档 2.1.3最大输出管电压≥140kV 2.1.4最小输出管电压≤70kV 2.2 球管 2.2.1有效球管阳极热容量≥30MHU ★2.2.2最大管电流：单源≥1000 mA或双源≥1600mA 2.2.3球管70kV最大管电流≥1000mA 2.2.4球管80kV最大管电流≥1000mA 2.2.5球管阳极最大散热率≥1700 KHU/min 2.2.6球管小焦点≤0.8×0.8mm 2.2.7球管大焦点≤1.0×1.2mm 3.探测器 ★3.1探测器排数：单源CT≥256排或双源CT≥2×64排或双层探测器CT≥128排 3.2 具有血流动态扫描技术 3.3 每排探测器物理宽度≤0.6mm 3.4 Z轴数据采集系统（DAS）通道总数≥2×128 3.5 数据最大采样率≥1536次/360° 3.6 探测器单元总数≥92000 3.7 CT核心部件球管探测器高压发生器都是CT原厂生产 4.扫描床 4.1 最大无金属可扫描范围≥200cm 4.2 扫描床最大水平移动速度≥370mm/s 4.3 最大垂直移床速度≥35mm/s 4.4 床面垂直升降最高点≥95cm 4.5 床面垂直升降可低至≤57cm 4.6 床面最大承重≥300kg 5.主控台 5.1 主计算机 5.2 计算机内存≥64GB 5.3 计算机主频≥3.5GHz 5.4 硬盘空间≥1920GB 5.5 硬盘数据容量≥1360GB 5.6 图像存储量≥2,500,000幅（512×512不压缩） 5.7 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥24寸 5.8 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率≥1920×1080 6.扫描与重建参数 6.1 最快机架旋转速度≤0.27s 6.2 物理单扇区时间分辨率（非等效）≤86ms 6.3 机架旋转速度选项≥3种 6.4 定位像最大扫描长度≥208cm 6.5 体部扫描最大螺距≥2.1 6.6 单次连续螺旋扫描范围≥200cm 6.7 单次连续螺旋扫描时间≥160s 6.8最薄图像扫描层厚≤0.6mm 6.9 图像重建速度≥70幅/秒 6.10最大图像重建视野FOV≥70cm 6.11最薄图像重建层厚≤0.6mm 7.图像质量 7.1 密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3%≤10.6 mGy, CTDI vol 7.2 最小CT值（非扩展CT值） ≤-8000HU 7.3 最大CT值（非扩展CT值）≥+57000 HU 7.4 空间分辨率@ 2% MTF≥15.1 lp/cm 7.5 空间分辨率@ 10% MTF≥14.6 lp/cm 8.智能CT影像系统 8.1 具有金属物探测功能 8.2 具有对比剂跟踪功能 8.3 机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统 具备，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等 8.4 机架内置触控屏显示系统数量≥2个 8.5具有快速定位相技术 8.6具有快速扫描框确定技术 8.7 具有快速自动校准技术 8.8 具有快速结果技术 8.9 具有机架激光定位系统 8.10具有一键式摆位按钮 8.11具有双向交流系统 8.13具有线束硬化伪影校正算法 8.14具有三维容积渲染成像技术 8.15具有自动三维重建功能 9.高端临床应用技术 9.1 心脏扫描物理单扇区时间分辨率≤86ms 9.2 心脏扫描物理双扇区时间分辨率≤43ms 9.3 具有多扇区重建功能 9.4 心脏扫描最大螺距≥2.1 9.5 具有内置一体化心电门控装置 9.6 具有钙化积分扫描kV档数≥6 9.7 具有前瞻性心电门控触发序列扫描技术 9.8 具有回顾性心电门控触发螺旋扫描技术 9.9 具有单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术 9.10具有四维动态成像技术 9.11四维动态成像范围 ≥42cm 9.12具有双能量成像功能，采集主台或采集工作站具备双能量扫描专用序列库 9.13双能量成像高kV≥140kV 9.14双能量成像低kV≤80kV 9.15具有能谱纯化双能量成像技术 9.16双能量成像电压组合数目≥2组 10.低剂量技术 10.1具有管电流自动实时调节技术 10.2具有智能管电压技术 10.3球管电压可调档数 ≥6档 10.4具有儿童剂量保护技术 11 高级图像后处理工作站 11.1原厂工作站数量≥1套 11.2内存≥96 GB 11.3主频≥10X2.4 GHz 11.4硬盘容量≥1.8T 11.5医学专用液晶超薄平面显示器尺寸≥23寸 12.高级临床后处理应用软件 12.1具有图像显示功能 12.2具有照相功能 12.3具有打印功能 12.4具有视频捕捉和编辑工具 12.5具有图像存档和网络系统 12.6具有实时多平面重建MPR 12.7具有三维重建软件包 12.8具有容积渲染成像软件 12.9具有最大及最小密度投影软件 12.10具有透明显示软件 12.11具有电影功能软件 12.12具有三维容积测量评估软件 12.13具有血管分析软件 12.14具有心脏分析软件 12.15具有冠状动脉钙化分析 12.16具有Agatston当量评分软件 12.17具有冠状动脉钙化程度自动评估 12.18具有冠脉年龄自动评估 12.19具有单支血管标准评分软件 12.20具有冠脉狭窄程度自动评估 12.21具有冠脉轮廓线显示及编辑功能 12.22具有冠脉直径轮廓曲线自动显示 12.23具有冠脉斑块定性显示功能 12.24具有冠脉斑块分析软件 12.25具有斑块透镜显示功能 12.26具有心功能分析软件 12.27具有自动探查各期相心肌 12.28具有血池模式心肌精确定量评估 12.29具有心肌质量评估软件 12.30具有舒张末期和收缩末期容积评估软件 12.31具有每博输出量评估软件 12.32具有射血分数评估软件 12.33具有个性化心功能参数评估软件 12.34具有去除检查床软件 12.35具有去除骨软件 12.36具有编辑骨去除蒙片软件 12.37具有突出骨显示软件 12.38具有高密度结构分离软件 12.39具有半自动跟踪血管软件 12.40具有手动跟踪血管软件 12.41具有血管中心线编辑软件 12.42具有钙化去除软件 12.43具有血管导航软件 12.44具有CPR病变定位软件 12.45具有狭窄定量测量软件 12.46具有血管长度定量分析软件 12.47具有血管直径定量分析软件 12.48具有管腔轮廓编辑软件 12.49具有像素透镜灰阶值测量软件 12.50具有自动报告软件 12.51具有体部灌注软件 12.52具有神经灌注软件 12.53具有神经血管减影软件 12.54具有自动减影骨去除软件 12.55具有头颈最佳平面显示功能 12.56具有手动剪辑功能 12.57具有动脉瘤自动分割功能 12.58具有动态血管软件 12.59具有ASPECT自动评分软件 12.60具有高级肿瘤评估软件 12.61具有肿瘤自动分割软件 12.62具有淋巴结自动提取软件 12.63具有肿瘤定量测量软件 12.64具有结肠分析软件 12.65具有双能量最佳对比度成像软件12.66具有双能量单能谱软件 12.67具有双能量能谱曲线软件 12.68具有双能量结石成分分析软件 12.69具有双能量痛风分析软件 12.70具有双能量增强血管去骨软件 12.71具有双能量肺血管分析软件 12.72具有双能量肺灌注分析软件 12.73具有双能量钙化分析软件 12.74具有双能量骨髓分析软件 12.75具有双能量电子云密度软件 - 单台配置要求： 1.机架 2.高压发生器 3.球管 4.探测器 5.扫描床 6.后处理系统 7.心脏冠脉扫描 8.灌注成像 9.双能量/能谱成像 10.相关AI应用软件 11.设备输出系统 12.报告系统 | 台 | 1 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

3. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。