
（五）技术商务要求
技术要求

	序号
	名称
	数量
	技术参数

	1
	椅旁麻醉治疗系统（A）
	4套
	（1）口腔综合治疗台3台

一、技术需求：

1、设备注册使用期限≥10年；牙科椅采用电机驱动，地箱可适配不同诊室管路预埋位置安装。

2、牙椅采用变频电机与微处理数字控制，头枕伸缩≥200mm，支撑钢板宽≥75mm，角度可调≥350°；靠背有≥5档调节，纵向伸缩≥100mm；靠背最宽≤580mm，坐垫最宽≥560mm；右侧双扶手可水平旋转≥90°并可取下，配装饰盖。

3、具备故障显示器和≥20种代码；具备≥2组程序椅位，配切换按键；配备≥2个紧急停止装置。

4、医生侧触摸屏可控制一键管路清洗消毒（含日志）、杯水/冲盂时长、口腔灯及椅位等。

5、主操作台为三关节阻尼臂，手机动力气/喷水量可调（专用钥匙防误调），有水量调节旋钮、拨动式水气总开关和动力气压表；操作按键≥8个；多功能脚控可控制手机、椅位、灯、杯水及冲盂；医生器械位≥5组。

6、护士台按键控制椅位升降俯仰、预设位、冲盂、漱口、LED观片灯；吸唾器和强力吸引器手柄可拆卸并承受常规134°高温消毒，真空度分别≥27KPa/≥20KPa，抽水速率≥700mL/min，流量≥160L/min，均配备管路清洗消毒；助手架可水平旋转≥80°，器械盒下翻≥40°；三用枪及漱口水自动恒温防干烧。

7、水系统自动恒温供水，配独立储水瓶并可切换水源；一键全自动管路清洗消毒，具有隐藏消毒瓶供强弱吸管路清洗；一体式陶瓷漱口盂可免工具拆卸。

8、LED灯连体随椅升降，手柄可高温消毒，照度3000~35000Lux，灯头转轴≥3个。
单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、电动牙科椅1套

2、高速仰角手机（含快插头）1套

3、三用喷枪（直、弯）各1套

4、吸引器1套

5、负压吸引器1套

6、吸唾器1套

7、3孔气控脚开关1套

8、可调光口腔冷光灯1套

9、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套

10、净水瓶系统1套

11、多功能助手架1套
12、医生座椅1套

13、护士椅1套
（2）麻醉机1台

一、技术需求：

1、采用气动电控或电动电控呼吸机，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏。

2、配置氧气、空气、笑气三种气源，具备氧笑联动系统。

3、具有全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量；全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式。

4、具有回路整体加温功能；二氧化碳吸收器≤1500ml。

5、通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式、 AutoFlow（PCV-VG）、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PS（带后备窒息通气）。

6、容控模式下，最小潮气量需≤10ml；呼吸频率：2-100次/分钟。

7、具备肺复张功能，支持预设和自定义。

8、具备高流量给氧功能，流量和氧浓度支持设置调节。

二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、麻醉机主机1台

2、BIS模块2个

3、旁流CO₂模块1个

4、七氟醚挥发罐（蒸发器）1个

5、电源线1根
（3）监护仪3台
技术需求：

1、≥12英寸彩色触控屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏。

2、USB接口支持连接包括但不限于鼠标、条码扫描枪和遥控器设备。

3、心电支持多导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
4、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、监护仪主机1台

2、打印模块1个

3、台车或支架1个

4、电源线1根

5、附件包1套（至少包含心电导联线+电缆、血压导气管+袖带、血氧探头+电缆）
（4）体外除颤监护仪1台

一、技术需求：

1、具备手动除颤、心电监测功能、呼吸监测功能及自动体外除颤功能；自动体外除颤功能应适用于新生儿以上人群，包含出生29天～1岁婴幼儿除颤能量衰减及电极适配。

2、除颤采用双相波技术，最大能量≥280J，具备自动阻抗补偿功能。

3、可升级≥3种规格体内除颤电极板。

4、除颤放电后，机器充电至200J≤5s。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）；

1、除颤监护仪主机1台

2、附件包1套（至少包含体外除颤电极板、心电导联线+电缆）

3、电源线1根

（5）输液泵3台

一、技术需求：

1、输液泵≥3.5英寸彩色控制屏，电容触摸屏技术。

2、支持输血功能。

3、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。

4、输注泵可升级接入中央站。

5、整机使用期限≥10年。

二、单台配置要求：（每台/套至少包含）


1、输液泵主机1台

2、泵车1个

3、电源线1根

（6）手术无影灯（吊顶式单头无影灯）1台
一、技术需求：

1、灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头采用一体化一体化弧面设计，避免无效眩光。

2、手术灯采用LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≤24个；灯头直径≤54cm，单灯头重量≤8.6Kg。

3、手术灯使用PWM调光技术，具备抗频闪功能。

4、照明深度要求：20%光柱深度（大光斑）≥1400mm，60%光柱深度（大光斑）≥900mm。

二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、无影灯单灯灯头1个

2、单灯悬吊系统1套

3、天花吊顶装饰组件1套

4、灭菌手柄5个
（7）医用患者转运床2台

一、技术需求：，

1、转运床规格：≥1900*600mm，高低可调，最低≦500mm最高≧900mm
2、平车主要框架采用优质冷轧型钢，外形美观坚固，静载荷≥250KG，安全工作载荷≥135KG。
3、平车面及护栏采用ABS材料一次冲压成型，坚实美观，平车面分体设计，上体折起自如，液压助力弹簧作支撑力源，操作方便

4、平车手摇柄（螺杆配有离合装置），轻松调整车面高度，高度调节范围0-≥70°
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、医用患者转运床1台

2、附件1套（至少包含输液架1根；防水床垫1张）

（8）医用患者液压转运床1台

一、技术需求：

1、长度±20mm；背部膝部±5；倾斜调节±2，高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 90°，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。

2、床板：采用厚度≥4mm的抗倍特材质，可透X射线，强度更高，不变形，确保紧急情况下，抢救患者安全性。

3、护栏： PP树脂成型两侧护栏板，护栏高度300mm±10mm，护栏最薄处的厚度≥15mm，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。护栏可承受≥27kg水平推力。

4、护栏状态：竖立、平置、下降三种功能。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、医用患者液压转运床1台

2、附件1套（至少包含输液架1根；防水床垫1张）
（9）高频电刀1台

一、技术需求：

1、适用范围：用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、骨科、心胸外科、泌尿外科、妇科、五官科、手外、肛肠、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于宫腔镜、腹腔镜、膀胱镜等内窥镜手术。

2、输出特性：输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。

3、采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值

4、输出功率：单极≥350W，双极≥80W。输出频率≥500KHz

5、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换

6、每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出

7、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测，一旦发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出。

8、输出模式：不少于五种单极模式，一种双极模式，共六种模式
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机 1套

2、电缆1根

3、单联脚踏开关1只

4、双联脚踏开关1只

5、手控刀2把

6、双极电凝镊1套

7、绝缘容器1只

（10）双通道注射泵5台

一、技术需求：

1、一体化双通道注射泵，支持镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注。

2、注射模式：≥8种，支持级联模式。

3、具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式。

4、速率范围：0.1-2000ml/h

5、阻塞级别：150mmHg~975mmHg，1-12级可选择。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机 1 台

2、配套泵车（含托盘） 1套

3、交流电源线 1根

	2
	椅旁麻醉治疗系统（B）
	5套
	（1）口腔综合治疗台3台

一、技术需求：

1、牙椅注册使用期限≥15年；牙椅功率≤350W；

2、牙椅同品牌LED口腔灯，投射灯珠≥6颗，照度：5000~50000Lux，色温可进行白光/黄光/混光至少三种模式切换；

3、治疗椅整体采用金属材质一体铸造成型；座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高≥820mm，最低≤420mm；
4、治疗椅头靠可旋转可伸缩，长度不小于150mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

5、配置座椅左右金属扶手，右扶手可上下翻转不小于135°；
6、带一键全自动智能消毒系统；具有断电续消、紧急退出、水源检测、防器械遗漏等智能管控功能；可保存消毒记录供查询；储存条数≥300条。
7、具备电动手机管冲洗功能；可单独设置冲洗时间；

8、下挂式医生治疗台；主控全彩触控屏，可实时显示牙椅消毒实时进度、牙椅故障情况、用水水温、用户习惯记忆参数等；具有开机自检功能，显示屏可准确显示≥30种牙椅故障信息描述；

9、内置电动马达模块：牙椅主控屏幕须能显示马达运行模式、电动马达正反转和精准转速大小，并自动记忆医生使用习惯，随时调用；

10、通过主控按键可实现一键急救位、一键切换诊疗水源、一键呼铃、一键清洁位和屏锁功能。

11、 助手位单元：配置≥3关节的助手杆，副控面板和每个器械挂架可旋转；

12、配置多功能脚踏开关，可进行椅位调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制功能。

13、 配置医生椅至少有八个方位可调节。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、口腔灯 1套

2、治疗椅 1套

3、医生工作台 1套

4、侧箱 1套

5、助手工作台 1套

6、地箱 1 套

7、多功能脚踏 1套

8、医师椅1套

9、内置洁牙机1套
10、快接高速手机 2把

11、光纤手机管线 1条
12、内置低速马达 1套

13、气动直弯机 1套
14、儿童坐垫 1套

15、麻醉推车1台

（2）麻醉机1台

一、技术需求：

1、采用气动电控或电动电控呼吸机，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏。

2、配置氧气、空气、笑气三种气源，具备氧笑联动系统。

3、具有全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量；全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式。

4、具有回路整体加温功能；二氧化碳吸收器≤1500ml。

5、通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式、 AutoFlow（PCV-VG）、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PS（带后备窒息通气）。

5、容控模式下，最小潮气量需≤10ml；呼吸频率：2-100次/分钟。

7、具备肺复张功能，支持预设和自定义。

8、具备高流量给氧功能，流量和氧浓度支持设置调节。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、麻醉机主机1台

2、BIS模块1个

3、旁流CO₂模块1个

4、七氟醚挥发罐（蒸发器）1个

5、电源线1根
（3）监护仪3台

一、技术需求：

1、≥12英寸彩色触控屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏。

2、USB接口支持连接包括但不限于鼠标、条码扫描枪和遥控器设备。

3、心电支持多导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
4、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、监护仪主机1台

2、打印模块1个

3、台车或支架1个

4、电源线1根

5、附件包1个（至少包含心电导联线+电缆、血压导气管+袖带、血氧探头+电缆）
（4）体外除颤监护仪1台

一、技术需求：

1、具备手动除颤、心电监测功能、呼吸监测功能及自动体外除颤功能；自动体外除颤功能应适用于新生儿以上人群，包含出生29天～1岁婴幼儿除颤能量衰减及电极适配。

2、除颤采用双相波技术，最大能量≥280J，具备自动阻抗补偿功能。

3、可升级≥3种规格体内除颤电极板。

4、除颤放电后，机器充电至200J≤5s。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）；

1、除颤监护仪主机1台

2、附件包1套（至少包含体外除颤电极板、心电导联线+电缆）
3、电源线1根
（5）双通道注射泵3台

一、技术需求：

1、一体化双通道注射泵，支持镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注。
2、注射模式：≥8种，支持级联模式。

3、具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式。

4、速率范围：0.1-2000ml/h

5、阻塞级别：150mmHg~975mmHg，1-12级可选择。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机 1 台

2、配套泵车（含托盘） 1套

3、交流电源线 1根

	3
	椅旁麻醉治疗系统（C）
	2套
	（1）口腔综合治疗台2台

一、技术需求：

1、牙椅注册使用期限≥15年；
2、治疗椅整体采用金属材质；座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高≥820mm，最低≤420mm；

3、治疗椅头靠可旋转可伸缩，长度不小于150mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

4、配置座椅左右金属扶手，右扶手可上下翻转不小于135°；

5、带一键全自动智能消毒系统，一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程；
6、推车式医生治疗台，台面高度可电动无极调节，配置可伸缩不锈钢器械盘；配置≥2个220V电源插口；配置拨杆式一键水气电开关；

7、下出式转臂，配置面积＞1800cm²第二托盘，不锈钢材质，可进行大范围旋转；

8、侧箱配置可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；

9、内置≥3套吸唾系统，可同时适用于专业种植治疗和口腔综合治疗；

10、集成化抽吸系统：配置一次性或可反复使用的集污装置，可拆卸的金属手柄；
11、助手位配置可伸缩助手杆，副控面板和每个器械挂架可旋转；

12、配置医生脚踏和助手多功能脚踏，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂和手术吸唾；

13、配置医生椅至少有八个方位可调节。

14、配置护士椅，带可旋转扶手。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、治疗椅 1套

2、推车式医生工作台 1套

3、侧箱 1套

4、助手工作台 1套

5、地箱 1 套

6、手术抽吸系统  1套

7、医生脚踏 1套

8、助手脚踏 1套

9、医师椅1套

10、护士椅 1套

11、内置洁牙机1套
12、快接高速手机 2把
13、光纤手机管线 1条
14、内置低速马达 1套
15、气动直弯机 1套

16、负压吸引器1套

（2）手术无影灯（吊顶式双头无影灯）2台

一、技术需求：

1、灯头应可避免无效眩光。

2、手术灯采用LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≤24个；灯头直径≤54cm，单灯头重量≤8.6Kg。

3、手术灯使用PWM调光技术，具备抗频闪功能。

4、照明深度要求：20%光柱深度（大光斑）≥1400mm，60%光柱深度（大光斑）≥900mm。

二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、无影灯双灯灯头1个

2、双灯悬吊系统1套

3、天花吊顶装饰组件1套

4、灭菌手柄10个

（3）麻醉机1台

一、技术需求：

1、采用气动电控或电动电控呼吸机，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏。

2、配置氧气、空气、笑气三种气源，具备氧笑联动系统。

3、具有全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量；全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式。

4、具有回路整体加温功能；二氧化碳吸收器≤1500ml。

5、通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式、PCV-VG、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PS（带后备窒息通气）。

6、容控模式下，最小潮气量需≤10ml；呼吸频率：2-100次/分钟。

7、具备肺复张功能，支持预设和自定义。

8、具备高流量给氧功能，流量和氧浓度支持设置调节。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、麻醉机主机1台

2、BIS模块1个

3、旁流CO₂模块1个

4、脑氧模块1个

5、七氟醚挥发罐（蒸发器）1个

6、电源线1根
（4）监护仪2台

技术需求：

1、≥12英寸彩色触控屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏。

2、USB接口支持连接包括但不限于鼠标、条码扫描枪和遥控器设备。

3、心电支持多导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
4、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、监护仪主机1台

2、打印模块1个

3、台车或支架1个

4、电源线1根

5、附件包1个（至少包含心电导联线+电缆、血压导气管+袖带、血氧探头+电缆）
（5）自动体外除颤仪1台

一、技术需求：

1、设备主机具有把手，支持开盖开机，操作面板上按键数量≤3个；

2、采用双相波技术，双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
3、支持成人及儿童模式；可与手动除颤器通用；
4、设备主机具有不小于7英寸的彩色屏幕，支持动画或简明画面指导用户执行急救操作；
5、主机设备需具备内置移动通讯（4G/5G）无线数据传输功能，具有AED智能管理系统，可直接将设备状态信息、电极片有效期、电池电量相关信息传送到远程管理平台。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）；
1、AED主机1个

2、壁挂箱1个

3、电源线1根
（6）双通道注射泵2台

一、技术需求：

1、一体化双通道注射泵，支持镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注。
2、注射模式：≥8种，支持级联模式。

3、具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式。

4、速率范围：0.1-2000ml/h

5、阻塞级别：150mmHg~975mmHg，1-12级可选择。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机 1 台

2、配套泵车（含托盘） 1套


3、交流电源线 1根

	4
	中央监护系统
	1套
	（1）监护仪63台

一、技术需求：

1、≥12英寸彩色触控屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示。

2、USB接口支持连接包括但不限于鼠标、条码扫描枪和遥控器设备。

3、心电支持多导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

4、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、监护仪主机1台

2、打印模块1个

3、台车或支架1个

4、电源线1根

5、附件包1个（至少包含心电导联线+电缆、血压导气管+袖带、血氧探头+电缆）
（2）监护仪6台

一、技术需求：

1、主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），且模块支持插入主机任意插槽。
2、≥15英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥1920×1080，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节。
3、配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、条码扫描枪和遥控器等USB设备。
4、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、监护仪主机1台

2、附件包1个（至少包含心电导联线+电缆、血压导气管+袖带、血氧探头+电缆）
3、电源线1根

（3）中央站6台

一、技术需求：

1、中央站支持有线、无线自由组网方式，可同时全面监护≥64床的重症监护病人。
2、中央站支持≥24寸显示系统，≥1280×1024高分辨率彩色显示系统，内存≥4GB，硬盘≥2个，单个硬盘内存≥1T。
3、数据处理功能：≥240小时趋势回顾、≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果结果回顾、≥720条报警事件回顾、72小时全息波形回顾。
4、中央站支持PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，并同时向EMR发送通知消息。
单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、中央站主机1个

2、显示系统1个

3、电源线1根

（4）4通道注射泵组6套

技术需求：

1、输液信息采集系统需通过三类注册证，整机使用年限≥10年。
2、具备≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
3、支持注射器规格（至少支持）：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml。
4、可直接接入监护仪中央站，实现输注泵、监护仪等信息同屏查看。

二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、4通道插件箱1个

2、注射泵4个

3、电源线1根

	5
	麻醉工作系统
	2套
	（1）麻醉工作系统1套

一、技术需求：

1、采用气动电控或电动电控呼吸机，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏。

2、配置氧气、空气、笑气三种气源，具备氧笑联动系统。

3、具有全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量；全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式。

4、具有回路整体加温功能；二氧化碳吸收器≤1500ml。

5、通气模式：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式、PCV-VG、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PS（带后备窒息通气）。

6、容控模式下，最小潮气量需≤10ml；呼吸频率：2-100次/分钟。

7、具备肺复张功能，支持预设和自定义。

8、具备高流量给氧功能，流量和氧浓度支持设置调节。
9、配备电子喷射式挥发罐，可通过设备实现压力、流速和温度补偿调节。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）
1、麻醉机主机1台

2、AG模块1个

3、呼末二氧化碳模块3个

4、七氟醚挥发罐（蒸发器）1套

5、电源线1根
监护仪1台

一、技术需求：

1、模块化插件式监护仪，主机和模块插件箱分体化设计，主机、模块插件箱可分体安装，支持模块插件箱拓展，每个插件箱槽位数≥8个。
2、主机屏幕≥19英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥13通道显示，显示屏亮度自动调节。
3、配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。
4、配置转运模块，可插入监护仪主机任意插槽，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）
1、监护仪主机1个

2、监护仪支臂1个

3、转运模块3个

4、电源线1根

5、附件包1个（至少包含心电导联线+电缆、血压导气管+袖带、血氧探头+电缆）
注射泵泵组1套

技术需求：

1、输液信息采集系统需通过三类注册证，整机设计使用年限≥10年。
2、具备≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。
3、注射器支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作。
4、支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
单台配置要求：（每台/套至少包含）
1、4通道插件箱1个

2、注射泵4个

3、电源线1根

（7）气动电控型心肺复苏机2套

一、技术需求：

1、气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；

2、采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；

3、模式：至少包含15:2、30:2、连续按压等；

4、按压深度：0~60mm连续可调，按压深度具有LED显示，清晰可见；

5、按压频率≥110bpm

二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机1台

2、过氧桥1个

3、氧气减压阀1个

4、呼吸阀1个

5、成人重复性硅胶面罩1个

6、呼吸管路1条

7、氧气瓶1个

	6
	吸入笑气镇痛装置
	1套
	（1）吸入笑气镇痛装置19套

一、技术需求：

1、主机和机架可分拆，有中心供气接口，主机可直接连接中心供气，满足便携要求。并配备专用的一次性成人、儿童鼻罩型的输氧管。

2、设备须具有一键快捷操作输出纯氧方式，保障安全快捷。快速紧急供氧流量：25L／min ～ 75 L／min。混合气体流量调节范围：0~20L/min。

3、氧气浓度调节范围：30%~100%。氧气浓度调节精度：1%-5%。笑气浓度调节范围：0%~70%。笑气浓度调节精度：1%-5%。
4、易观测呼吸气囊：气囊须置于明显突出位置，便于医生随时观察呼吸状态。

5、安全要求:在氧气压力过低时,可自动停止笑气供应,患者吸入纯氧气，氧气耗尽后，紧急空气获取阀和安全阀打开,严格防止病人的窒息,并且有声音、图像、文字三重报警装置。

6、操作界面：≥7寸彩色显示系统，显示输出混合气体总流量、笑气和氧气浓度、气源压力、时间、电池电量、报警开（关）状态、混合气体开关状态等各项参数图形、数字显示。

7、为满足使用的快捷，减小出错，流量调节和浓度调节必须是各自独立的物理旋钮。

8、当治疗结束时按压快捷键直接按原流量对肺泡纯氧冲洗。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机
1台

2、呼吸袋
1只

3、输氧管
3套

4、氧气减压器
1套

5、笑气减压器
1套

6、出气四通
1只

7、10mm废气延长波纹管
1根

8、电源线
1根

9、笑气过滤器
1只

10、机架
1台
（2）体外除颤监护仪2台

一、技术需求：

1、具备手动除颤、心电监测功能、呼吸监测功能、及自动体外除颤功能；自动体外除颤功能应适用于新生儿以上人群，包含出生29天～1岁婴幼儿除颤能量衰减及电极适配。

2、除颤采用双相波技术，最大能量≥280J，具备自动阻抗补偿功能。

3、可升级≥3种规格体内除颤电极板。

4、除颤放电后，机器充电至200J≤5s。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）；

1、主机1台

2、附件包1套（至少包含体外除颤电极板、心电导联线+电缆）
3、电源线1根
（3）心电图机2台

一、技术需求：

1、标准 12 导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有 9 导联、12导联同步自动分析功能 
2、输入阻抗：≥90MΩ 
3、采样率：≥60k Hz 
4、独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz 
5、频率响应：至少包含 0.05Hz-500Hz 
6、耐极化电压：≥±955mV
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机1台

2、心电导联线1根

3、胸电极吸球6只

4、肢电极夹4只

5、电源线1根

（4）输液泵19台

一、技术需求：

1、输液泵≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

2、支持输血功能。

3、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。

4、输注泵可升级接入中央站。

5、整机使用期限≥10年，输液泵需通过三类注册证。
二、单台配置要求：（每台/套至少包含）

1、主机1台

2、泵车1个

3、电源线1根
（5）自动体外除颤仪 4台

一、技术需求：

1、设备主机具有把手，支持开盖开机，操作面板上按键数量≤3个；

2、采用双相波技术，双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
3、支持成人及儿童模式；可与手动除颤器通用；
4、设备主机具有不小于7英寸的彩色屏幕，支持动画或简明画面指导用户执行急救操作；
5、主机设备需具备内置移动通讯（4G/5G）无线数据传输功能，具有AED智能管理系统，可直接将设备状态信息、电极片有效期、电池电量相关信息传送到远程管理平台
单台配置要求：（每台/套至少包含）
1、主机1个

2、壁挂箱1个
3、电源线1根


★产品实质性要求:按照《医疗器械注册与备案管理办法》的规定，若所投产品属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。若所投产品属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。
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