项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

第一包： 运动处方门诊相关设备

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动心肺功能测评系统 | 一、功能要求： 氧代谢测定、营养代谢和能量消耗测定、流量容积环、慢肺活量、最大自主通气量、激发试验、舒张试验、肺内气体分布测定、运动训练管理、功率滴定、心电图监测、血压和血氧监测，以满足临床诊断和科研需求。 | 台 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 二、检查功能参数 1、通气功能：慢通气、流量容积环和用力时间肺活量、每分最大通气量 |  |  |  |  |
|  |  | 2、气道反应性测试模块（支气管舒张试验CHG%，支气管激发试验管理PD20）。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、运动能力： 运动程度：呼吸交换律RER、疲劳Borg指数、最大功率Load@Peak 峰值摄氧量：最大摄氧量VO2max、最大公斤摄氧量VO2max/kg、最大摄氧占预计比VO2max%Pred 运动储备：心率储备HRR、呼吸储备BR 无氧阈：无氧阈摄氧量VO2@AT、无氧阈公斤摄氧量VO2max/kg@AT、无氧阈摄氧占预计比VO2@AT%Pred |  |  |  |  |
|  |  | 4、循环功能： 氧代谢：摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、通气量VE、氧脉搏O2Plus 心率：静息心率HR@Rest、无氧阈心率HR@AT、最大心率HRmax、1分钟心率恢复HRrec(1min) 血压：静息收缩压BPsys@Rest、静息舒张压BPdia@Rest、无氧阈收缩压BPsys@AT、无氧阈舒张压BPdia@AT、最大收缩压BPsys@Peak、最大舒张压BPdia@Peak 摄氧量和功率变化：每瓦摄氧量dVO2/dWR |  |  |  |  |
|  |  | 5、通气血流灌注： 呼吸：呼吸频率BF、潮气量VT、通气量VE 通气当量：EQO2、二氧化当量EQCO2 呼气末分压：呼末二氧化碳分压PETCO2、呼末氧分压PETO2 肺内气体分布：解剖死腔VD-T、生理死腔VD-T、肺泡死腔VM2550、死腔潮气比VD/VT 摄氧效率：摄氧效率斜率OUES、峰值摄氧效率OUEP 氧饱和度：SPO2@Rest、SPO2@AT、SPO2@Peak |  |  |  |  |
|  |  | 6、 营养代谢和能量测定 |  |  |  |  |
|  |  | 7、摄氧量的动态正常值范围带：必须提供摄氧量的在动态正常值范围带，以便临床上大量不能运动到力竭的病人的运动评估 |  |  |  |  |
|  |  | 8、无氧阈评估：提供自动和手动AT评估，为方便AT准确定位，必须具备在任何一张图上拖动AT线，其他图上的AT线也应自动变化 |  |  |  |  |
|  |  | 9、心肺功能测试结果辅助评估功能：能自动出检查意见，内容包括心肺功能障碍、心肺功能的分级、无氧阈数据、康复训练运动高、中、低处方。（需提供软件界面证明） |  |  |  |  |
|  |  | 三、康复训练管理功能 1、 病人管理：病人的基本信息（包括身高、体重、年龄、电话等相关信息），主要功能包括新建、修改、查询、删除人员信息以及人员相关的评估量表管理。支持病人信息从心肺功能测试仪上自动推送，免除繁琐的手动输入； |  |  |  |  |
|  |  | 2、体适能数据，需支持按时间序列存储的动态数据如身高、体重、BMI指数、体脂率（自动计算的），颈围、腰围、臀围、腰臀比（反应是否存在向心性肥胖）、一秒量FEV1、用力肺活量FVC、弥散量DLCO、气道阻力Rocc、最大吸气压MIP、最大呼气压MEP、六分钟距离Distance@6WMT、六分钟速度Speed@6WMT、六分钟平均心率HR@6WMT、无氧阈功率Load@AT、无氧阈心率HR@AT、无氧阈氧脉搏O2Plus@AT，静息收缩压BPsys、静息舒张压BPdia、静息血氧SPO2、空腹血糖FPG等等。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、心肺功能数据自动获取功能：自动从心肺功能测试仪获取病人的心肺功能评估数据，包含无氧阈功率Load@AT、无氧阈心率HR@AT、无氧阈氧脉搏O2Plus@AT、FEV1数据、FVC数据、弥散量DLCO、气道阻力Rocc、最大吸气压MIP、最大呼气压MEP数据等。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、运动规程：提供多种运动训练规程，包括：恒定功率训练规程、间歇负荷训练规程、心率控制训练规程、血氧控制训练规程、心率血氧控制训练规程、 线性递增负载训练、定义训练规程 |  |  |  |  |
|  |  | 5、训练计划：软件自动给患者提供精细化运动处方,协助编排合理的训练日程计划，包括穿插使用不同的运动规程和不同的运动训练器械，从而达到最佳训练效果 |  |  |  |  |
|  |  | 6、实时显示并记录训练过程中的心率、血氧、血压、功率、转速、速度、坡度数据和趋势图，可实时根据病人情况调整运动功率、速度和坡度，能实时追加血压测试、标记事件。应实时显示训练中的心电图波形、心电图可标记，可回顾，可打印。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、软件具备功率滴定功能：能同步控制心肺功能测试，将病人资料自动上传给心肺功能测试仪，在训练管理软件里同步操控心肺功能测试，训练的数据和运动气体代谢的数据同步实时。给医生来微调确认运动处方软件的最合适剂量，达到最佳的训练效果。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、趋势和对比功能：可对多次训练数据进行对比和趋势分析，呈现训练效果。 |  |  |  |  |
|  |  | 9、测试数据传入运动处方医教研系统，与其他设备共享基础数据库，并根据心肺功能能力提供个体化的运动处方，改善和提高心肺功能及体适能水平。（厂家提供免费数据对接承诺函。） |  |  |  |  |
|  |  | 10、上肢功率车： 训练与评估一体，不仅有多种的运动训练模式，还可以与运动心肺评估系统相连，进行运动心肺试验，测试模式多达19种 |  |  |  |  |
|  |  | 11、恒功率负载型功率自行车：0-1000W，功率误差控制不超过3%，内置可自由编程的功率规程 |  |  |  |  |
| 2 | 多关节等速训练与测试系统 | 1.具备NMPA认证 | 台 | 1 | 否 | 否 |
|  |  | 2.具备不低于14种运动模式 |  |  |  |  |
|  |  | 3.配置0重力功能及重力校正功能 |  |  |  |  |
|  |  | 4.动力头向心力矩监测范围：0Nm~630Nm；离心力矩及等张力矩设置范围：0Nm~630Nm |  |  |  |  |
|  |  | 5.动力头向心速度≥500°/s；离心速度≥360°/s；持续被动速度≥360°/s；最低速度≤0.05°/s |  |  |  |  |
|  |  | 6.动力头可水平360°任意旋转；可110°进行倾斜调节；高度可电动调节，调节范围为0~30cm. |  |  |  |  |
|  |  | 7.座椅可360°旋转调节；椅面可进行0~6.8°倾斜调节；座椅靠背可进行90°倾斜角度调节 |  |  |  |  |
|  |  | 8.具备不少于22种关节运动模式 |  |  |  |  |
|  |  | 9.具备不少于5种安全保护装置：≥2个急停按钮、智能痉挛监测功、痉挛保护功能、软件限位、硬件限位 |  |  |  |  |
|  |  | 10.软件内置不少于11种不同的报告模板，不少于6款情景互动3D游戏，具有数据导出功能，有智能报告功能和智能训练方案生成功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 11.软件提供专业的曲线图像分析功能及专业的肌力图像分析功能 |  |  |  |  |
|  |  | 12.配备腰背屈伸配件及上肢神经评估训练手套。 |  |  |  |  |
|  |  | 13、厂家开放数据接口。 |  |  |  |  |
| 3 | 动静态平衡功能评估及训练系统 | 产品用途：大多数脊柱、盆骨以及和人体姿态控制异常的脊柱相关疾病的精准评估，具有快速评测、无辐射、精度高等优点，对临床实时观测及控制恢复进程有很大帮助 。 | 台 | 1 | 台 | 台 |
|  |  | 1.支持站立位的静态测试模式，无放射性，纯光学测试，采用无接触性测试，提供站立位三维脊柱形态学数据和足底压力平衡数据 |  |  |  |  |
|  |  | 2.可直接显示骨盆前倾角度和驼背角等临床数据，同时提供胸曲、腰曲曲率数值及计算节点的标识点自动识别，包括：颈椎胸椎拐点位置、脊柱后凸最高点、胸椎腰椎拐点、腰椎前凸最高点腰椎骶骨拐点等，体表识别模式，无需marker标记点 |  |  |  |  |
|  |  | 3.提供全脊柱形态指标≥30项，测试指标包括：躯干长、髂后上棘间距、髂后上棘间距和躯干长关系、躯干倾角、躯干倾斜高度、躯干扭转角度、躯干扭转距离、前凸角、脊柱旋转角等 |  |  |  |  |
|  |  | 4.提供可供观察盆骨运动的相应指标，包括：骨盆侧倾角度、骨盆前倾角度、骨盆水平面旋转角度，双侧盆骨相对扭转角度，同时提供三维解剖结构的运动影像。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.提供脊柱相关运动学参数的正常参考范围，并可通过不同颜色区间反映不同测试者风险程度；测试迅速快捷， 6秒内出测试结果 |  |  |  |  |
|  |  | 6.背部姿态测试提供背部标记点的三维展示，提供报告模块，可支持打印输出；通过背部标记点的定位识别提供站立位左/右肩峰、左/右肩胛下角、左/右髂后上棘、第七颈椎、骶骨点共八个点的背部和足底压力平衡数据。提供标记点的编辑、矢状面、冠状面、水平面的三维数据关系。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.支持脊柱标记的测试，通过脊柱线上棘突、左/右髂后上棘标记点的定位识别提供脊柱数据，提供标记点的编辑、矢状面、冠状面、水平面的三维数据关系。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.脊柱动态测试提供脊柱锥体实时偏移和旋转的数据的逐帧分析，并计算运动中相应的最大值、最小值、平均值等信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 9.可进行单足和双足站立状态下睁眼及闭眼时的平衡能力测试，并可进行不同类型测试之间的数据对比 |  |  |  |  |
|  |  | 10.可进行不少于8种测试方向的极限平衡能力测试。所有采集数据均支持回放，系统可进行不小于4种类型的平衡能力训练训练结束后会生成训练报告 |  |  |  |  |
|  |  | 11.可提供双足站立平衡压力分布的详细指标，主要分析数据参数包括：压力分析、重心偏离、重心偏向、椭球分析、重心距离、X轴距离、Y轴距离、包络面积、角度分析 |  |  |  |  |
|  |  | 12.系统提供临床报告模板，可支持打印输出。 |  |  |  |  |
|  |  | 13.系统自带测试服务器：Intel 酷睿i5以上CPU，内存≥8G ，硬盘≥500G，独立显卡 |  |  |  |  |
|  |  | 14.影像捕捉系统：系统采集频率≥10hz，分辨率≥1080*1920；设备重量≤15kg；采用USB2.0以上通讯接口，数据接口≥2个；垂直视角≥43°，水平视角≥33°，镜头畸变率≤0.5%；单目支持相机校正，双目支持立体校正，每个设备固化，向下兼容。 |  |  |  |  |
|  |  | 15.升降柱：系统提供软件主动控制模块，通过软件操作控制升降柱高度，0.4m≤升降测试范围≤2.2m |  |  |  |  |
|  |  | 16.厂家开放数据接口 |  |  |  |  |

注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品8年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

七、其他要求