四、技术要求

示例：

第一包：移动式C形臂X射线机

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C形臂X射线机 | 1总体要求 ▲1.1整机采用一体化整体设计。 1.2机型获得中国NMPA三类国产证书。 1.3设备内置不间断备用电源系统，提供断电数据保护。 2高压发生器 ▲2.1最大输出功率≤3.5kW ★2.2发生器频率≥40kHz 2.3透视最大KV值≥110Kv 2.4连续透视最大mA值≥12mA 2.5数字点片最大mA值≥20Ma 2.6低剂量透视模式 2.7增强透视模式 3球管系统 ★3.1双焦点设计 ▲3.2焦点尺寸 小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.0mm ▲3.3管套散热率≥12.5kHU/min ★3.4管套热容量≥900kHU 3.5阳极热容量≥74 kHU ▲3.6阳极散热率≥35 kHU/min 4平板探测器 4.1平板探测器材质aSi非晶硅 4.2探测器尺寸≥21cm×21cm 4.3图像采集最大像素矩阵≥1500×1500 4.4最大灰阶≥16bit 4.5可变三视野 4.6最大空间分辨率≥3.4lp/mm ▲4.7像素尺寸≤140um 5显示器 5.1平板显示器尺寸≥25英寸 5.2显示器最高分辨率≥3800×1900 5.3显示器灰阶≥10bit 5.4显示器支架多轴关节臂设计≥五轴 6系统控制 6.1手闸，脚闸曝光控制 6.2不插电待机功能，待机时间≥5分钟 6.3 C形臂触控屏控制面板 6.4 C形臂触控屏控制面板尺寸≥10英寸 6.5 C形臂触控屏控制面板分辨率≥1200×800 6.6 Linux工业用软件操作系统 7 C形臂 ▲7.1 SID≤100cm ▲7.2开口≤79cm ▲7.3弧深≤66cm 7.4水平移动≥20cm ▲7.5垂直升降≥43cm ▲7.6左右摆角≤±12.5° ▲7.7C臂旋转角度≥±200° ▲7.8C臂轨道内运动角度≥145° ▲7.9C臂轨道内过伸角度≥45° 8图像处理功能 8.1图像存储数量≥150000幅 8.2末帧图像优化功能 8.3目标位置追踪功能 8.4自动亮度对比度调整功能 8.5动态图像降噪与伪影抑制功能 8.6金属抑制功能 8.7图像动态范围优化功能 8.8图像放大功能 8.9实时图像边缘增强功能 8.10图像左右翻转、上下翻转、旋转、负片模式 | 台 | 1 |  | 否 |

# 注：

# 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

# 3.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

（采购人可根据项目情况填写）

# 七、其他要求