[bookmark: _GoBack]四、技术要求
示例：
第一包：移动式C形臂X射线机
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	移动式C形臂X射线机
	1总体要求
▲1.1整机采用一体化整体设计。
1.2机型获得中国NMPA三类国产证书。
1.3设备内置不间断备用电源系统，提供断电数据保护。
2高压发生器
▲2.1最大输出功率≤3.5kW
★2.2发生器频率≥40kHz
2.3透视最大KV值≥110Kv
2.4连续透视最大mA值≥12mA
2.5数字点片最大mA值≥20Ma
2.6低剂量透视模式
2.7增强透视模式
3球管系统
★3.1双焦点设计
▲3.2焦点尺寸
小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.0mm
▲3.3管套散热率≥12.5kHU/min
★3.4管套热容量≥900kHU
3.5阳极热容量≥74 kHU
▲3.6阳极散热率≥35 kHU/min
4平板探测器
4.1平板探测器材质aSi非晶硅
4.2探测器尺寸≥21cm×21cm
4.3图像采集最大像素矩阵≥1500×1500
4.4最大灰阶≥16bit
4.5可变三视野
4.6最大空间分辨率≥3.4lp/mm
▲4.7像素尺寸≤140um
5显示器
5.1平板显示器尺寸≥25英寸
5.2显示器最高分辨率≥3800×1900
5.3显示器灰阶≥10bit
5.4显示器支架多轴关节臂设计≥五轴
6系统控制
6.1手闸，脚闸曝光控制
6.2不插电待机功能，待机时间≥5分钟
6.3  C形臂触控屏控制面板
6.4  C形臂触控屏控制面板尺寸≥10英寸
6.5 C形臂触控屏控制面板分辨率≥1200×800
6.6 Linux工业用软件操作系统
7 C形臂
▲7.1  SID≤100cm
▲7.2开口≤79cm
▲7.3弧深≤66cm
7.4水平移动≥20cm
▲7.5垂直升降≥43cm
▲7.6左右摆角≤±12.5°
▲7.7C臂旋转角度≥±200°
▲7.8C臂轨道内运动角度≥145°
▲7.9C臂轨道内过伸角度≥45°
8图像处理功能
8.1图像存储数量≥150000幅
8.2末帧图像优化功能
8.3目标位置追踪功能
8.4自动亮度对比度调整功能
8.5动态图像降噪与伪影抑制功能
8.6金属抑制功能
8.7图像动态范围优化功能
8.8图像放大功能
8.9实时图像边缘增强功能
8.10图像左右翻转、上下翻转、旋转、负片模式
	台
	1
	
	否


注：
应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1. 提供所投产品5年的免费上门保修。
2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。
3.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的70%。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（采购人可根据项目情况填写）
七、其他要求


