七、技术商务要求

1.技术要求

麻醉监护仪

一．技术参数

- ★1.模块化插件式床边监护仪，包括但不限于主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，主机屏幕≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节。

- ★2.配置≥4个USB接口，支持包括但不限于连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器USB设备。

- 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，可内置高能锂电池，供电时间≥2小时。

- 4.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。

- 5.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- ★6.基本功能模块具备功能：从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

- 7.具备转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽。

- ★8.支持包括但不限于室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析。

- 9.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

- 10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

- 11.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

- 12.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7及以上。

- 13.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。

- ★14.支持升级模块功能：包括但不限于血流动力学PICCO，脑组织氧监测，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT，呼末二氧化碳监测高级参数。

- 15.具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

- 16.支撑升级功能模块：可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 17.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

- 18.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

- ★19.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。

- 20.支撑升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。

- ★21.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 22.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

- 23.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

- 24.监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全。

- 25.监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。

二．配置要求：每台至少包含

- 1.插件式监护仪（含转运模块）  1台

- 2.血流动力学模块  1台

- 3.血氧探头 1 个

- 4.成人袖套，含导气管1个

- 5.电极片+导联线+电缆:  5导, 成人, 按扣, 抗除颤型 1套

- 6.电源线   1个

- 7.说明书   1本

- 8.合格证   1个

- 9.监护仪台车   1个

双通道注射泵

一．技术参数

1.屏幕尺寸≥3.5英寸, 触摸屏操作，方便快捷。

2.≥8种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式。

3. 输注速率范围：0.1-2000ml/h可调；KVO速度：0.1-5ml/h可调；注射精度：≤±2%。

4.阻塞级别：225mmHg-975mmHg 。≥10级可选择，可动态显示管路的压力状态。

★5.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等快进方式可选。

6.支持配置药物库, 可存储至少2000种药物。界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物。

★7.声音音量等级：报警音量≥10级可调。

★8.设备使用期限≥10年（提供产品铭牌照片或说明书）。

9.支持夜间模式：可自动降低亮度。

10.防护等级IP34。

★11.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值。

12.内置锂电池，以5ml/h速度注射，可实现工作时间最长不少于20h

13.可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室及以上，并且每个科室可显示至少50个房间和50个床位的输注信息。

14.可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比。

二．配置要求：每台至少包含

单台配置要求：

1.主机*1                5.合格证

2.托盘*1                6.保修卡

3.电源线*1              7.快速操作卡

4.操作手册              8.装箱清单

医用输液泵

一．技术参数

1.多种输液模式：可选择mL/h模式、时量模式、滴速模式

★2.单一故障容错率：输液泵在单一故障状态下可能传输的最大容量不大于2mL。

3.内置可充电锂电池，连续续航时间可达8小时以上。

★4.模块式多泵组合功能：可与注射泵、营养泵进行模块式任意组合，成为输液工作站。

- 5.防护等级：IP33，具有防尘防水功能。

- ★6.电气安全分类为I类CF设备。

- 7.可与输注工作站连接进行集中监控和连接中央监护系统。

- 8.显示亮度具有调节功能。

- 9.报警功能：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、预设完成报警、开门报警、电池耗尽报警、交流掉电报警、累积量超限报警、电机故障报警、等待操作报警。

- ★10.阻塞报警时产生的丸剂量：运行在中速5mL/h时达到最小阻塞压力报警阈值和达到最大阻塞压力报警阈值产生的丸剂量不大于0.7mL。

- 11.按最新国标要求具有高优先级报警声压和低优先级报警声压要求：在45dB（A）~85dB（A）声压范围。

- 12.具有压力释放功能。

- 13.具有输液器校准功能，自动识别输液器型号。

- ★14.历史数据记录功能：设备工作时可记录输注的历史信息，并可通过无线导出查看。

- 15.具备报警复位功能，可复位当前报警。

- 16.输液预设功能：预设范围1mL-9999mL。

- 17.具有KVO功能：KVO速度1mL/h-5mL/h。

- 18.报警音量具有三档可调节，具有快输功能。

- 19.运行中可实时显示：静音状态、电源状态、输液器品牌和校准值、运行状态、输注速度、预设量、运行时间、累积量、实时压力以及报警信息。

- ★20.输液速度与快注速度误差：平均流速误差≦4%。

- 21.快注输液速度范围：100mL/h～1200mL/h。

- 22.累积量显示范围：0.0～9999.9mL。

- 23.阻塞报警阈值：三档可调，最大输液阻塞压力120kpa。

二．配置要求：每台至少包含

1.泵一台

2.电源线一根

3.泵固定夹一个

4.产品说明书（中文）一本

5.输液架一个

心电监护仪

一．技术参数

- 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

- ★2.≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800，≥10通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。

- 3.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

- 4.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 5.监护仪设计使用年限≥10年。

- 6.主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

- ★7.USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。

- ★8.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。

- 9.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

- 10.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

- ★11.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- ★12.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

- 13.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 14.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级及以上，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 15.提供手动，自动，连续、序列和整点至少5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。

- 16.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

- ★17.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- ★18.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ★19.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。

- 20.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

- 21.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

22.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

二．配置要求：每台至少包含

- 1.监护仪主机	1台

- 2.国标电源线1根

- 3.锂电池	1块

- 4.血氧探头1个

- 5.成人袖套，含导气管1个

- 6.成人+3导+按扣式+一体式+心电电极1条

- 7.说明书	1本

- 8.合格证	1张

9.监护仪台车  1个

心电监护仪（带打印模块）

一．技术参数

- 1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

- ★2.≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800，≥10通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。

- 3.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

- 4.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 5.监护仪设计使用年限≥10年。

- 6.主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

- ★7.USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。

- ★8.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。

- 9.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

- 10.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

- ★11.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- ★12.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

- 13.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 14.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级及以上，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 15.提供手动，自动，连续、序列和整点至少5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。

- 16.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

- ★17.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- ★18.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ★19.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。

- 20.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警

- 21.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- 22.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

二．配置要求：每台至少包含

- 1.监护仪主机	1台

- 2.国标电源线1根

- 3.锂电池	1块

- 4.成人、小儿血氧探头各1个

- 5.成人、小儿袖套，含导气管各1个

- 6.成人、小儿3导+按扣式+一体式+心电电极各1条

- 7.内置打印机1个

- 8.说明书	1本

- 9.合格证	1张

10.监护仪台车 1个

血氧监测仪

一．技术参数

- 1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

- ★2.≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800x600，≥9通道波形显示。

- 3.标配锂电池，工作时间≥4小时。

- 4.监护仪设计使用年限≥10年，主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。

- 5.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

- 6.提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

- ★7.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%。

- 8.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

- 9.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 10.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

- ★11.可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。

- 12.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

- 13.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

- ★14.主机面板上至少有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单等实体按键（非屏幕快捷键），方便快速操作。

- ★15.支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

- 16.支持升级热敏记录仪，可打印≥3通道波形。

二．配置要求：每台至少包含

- 1.监护仪主机	1台

- 2.国标电源线1根

- 3.锂电池	1块

- 4.血氧探头1个

- 5.成人袖套，含导气管1个

- 6.成人+3导+按扣式+一体式+心电电极1条

- 7.说明书	1本

- 8.合格证	1张

9.监护仪台车 1个

多普勒血流图检测仪

一．技术参数

- 1.配有专用打印机，便于打印纸质报告；

- 2.超声探头

- 3.工作频率：8.0MHz ±10%；

- 4.超声输出功率：≤ 50mW；

- 5.输出参数:

- 输出波束声强Ｉob<10mW/cm2

- 空间峰值时间平均声强Ｉspta<100mW/cm2；

- 6.工作模式：连续波（CW）；

- 7.流速范围和误差：

- 测速范围：10～50cm /s；

- 测量误差：≤ 20%（相对误差）；

- 8.声音输出:扬声器和耳机；

- 9.液晶屏指示电量；

- 10.充电时，液晶屏显示充电图标，电池充满时，液晶屏显示满格电池图标；

- 11.在适中的音量条件下，整机连续工作时间大于6小时；

- 12.整机重量小于300克；

- 13.长度x宽度x高度：不高于170x90x50 (mm)；

- 14.整机最大功耗小于6W；

- 15.探头防水级别为IPX4及以上；

- 16.可探测距离0-8mm。

二．配置要求：每台至少包含

- 1.检测仪主机                           1台

- 2.探头                                 1副

- 3.蓝牙打印机                           1台

- 4.打印纸                               1卷

- 5.蓝牙打印机电源适配器                 1个

- 6.主机电源适配器                       1个

- 7.耦合剂                               1支

2.商务要求

2.1报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：产品主体及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、利润和税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成并验收合格的最终优惠价格。

（3）本项目涉及验收及相关费用由中标单位负责。

（4）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

2.2交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市口腔医院（特殊情况以合同为准）。

（3）交货范围：除主体产品外，还须包括提供生产厂家的完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。本项目中涉及 强制检定的设备，需按国家现行计量检定规程完成计量检测并取得本市省级法定计量检定机构出具的《计量检定证书》，未取得合格证书的产品不得入院验收。

（4）特别要求：交货时要求中标单位就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求中标单位对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如中标单位提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标单位要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

2.3服务要求

（1）质保期：提供所投产品至少1年上门保修，终身维修，质保期自验收合格之日起计算。在质保期内中标供应商负责全保维修，包括更换所有易损易耗件（一次性耗材除外），要求中标单位7×24小时技术响应，故障30分钟响应，4小时内到达维修现场上门服务，当设备无法在48小时内修复完成，可提供另一台相同型号设备的备用机，并一周内维修完毕，所涉及的相关费用由投标人承担。

（2）质保期内中标人应负责设备维修及抢修，费用包含在投标总价中。

（3）中标人保证年开机率大于98%（365天/年计算），若≤98%则相应延长保修期。

（4）质保期内提供定期保养工作，保养间隔周期不超过3个月。依照所投产品使用说明书要求定期进行维护检查，检查项目和间隔周期以该产品使用说明书为准。

（5）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

（6）中标供应商需根据采购人要求，对本项目涉及的需保密的信息和事宜严格保密。如采购人有要求，中标供应商需与采购人签订保密协议。

（7）投标人提供产品详细的配置清单。

（8）投标人须提供详细的服务方案、针对本项目的配送方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装、备品的供应服务方案。

（9）投标人须提供产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（10）中标单位须对采购人相关人员进行必要的技术和操作培训，通过集中培训、现场培训，以满足正常运行、维护和技术支持的需要，培训时长为直至使用人员熟练使用。

（11）投标人所提供产品出厂日期/生产日期应为设备验收日期前6个月内，产品各项技术指标完全符合国家相关标准，投标文件中须提供承诺书并加盖公章。

（12）由于产品的质量和安全问题造成的损失和人员伤亡事故由中标单位负责赔偿，相关的损失及责任均由中标单位自行承担。

（13）在任何时候，中标单位均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任。

（14）所投产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（15）本项目不允许分包。

2.4付款方式

签订合同后货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。本项目收取履约保证金，签订合同后15个工作日内乙方应向甲方提供合同总额10%的履约保证金，保证金以支票、汇票、本票等非现金形式。

2.5验收方法及标准

按照采购合同的约定和招标文件所有技术要求、商务要求及项目需求书的要求，结合现行国家标准、行业标准或企业标准对每一设备的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各设备的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

若投标人未能按照合同要求完成交付或验收不合格，将依据以下罚则进行处理：

（1）延迟交付的处罚

若投标人未能按合同约定时间交付货物，每延迟一天，将扣除合同总金额的0.5%作为违约金，直至货物交付为止。若延迟超过30天，采购方有权解除合同，并要求供应商赔偿因此造成的全部损失。

（2）货物质量不符的处罚

如验收时发现货物质量不符合合同约定标准，采购方有权要求供应商限期整改。若整改后仍不合格，采购方可拒收货物，并扣除合同总金额的10%作为违约金。同时，投标人需承担因质量问题导致的直接经济损失。

（3）数量短缺的处罚

若验收时发现货物数量少于合同约定数量，投标人应在7日内补足短缺部分。逾期未补足的，采购方有权按短缺部分价值的两倍从合同款项中扣除相应金额。

（4）虚假资料或隐瞒问题的处罚

投标人在履约过程中提供虚假资料或故意隐瞒货物缺陷的，采购方有权立即终止合同，并要求投标人支付合同总金额的20%作为违约金。情节严重的，将追究法律责任。

（5）验收不合格的整体处理

若货物整体验收不合格且无法通过整改达到合同要求，采购方有权全额拒付合同款项，并要求投标人退还已支付的预付款及其他相关费用。