项目需求

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科超声（腔镜）设备 | - 产品用途： - 主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学，具备持续升级能力。 - 技术参数： - ★1.高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转 - 2．操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥15英寸 - 3．两种成像方式，支持数字化全域聚焦，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示；也支持开启焦点调节，焦点个数≥5个 - 4．解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量，支持曲线解剖M型 - 5．支持声速实时成像及定量功能 - 6．智能化一键图像优化，自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。 - 7．高清成像技术，整场图像锐化处理，提高组织内部分辨率和边界锐化显示，独立分级调节≥5级 - ★8.物理通道数≥256 - 9.支持同品牌工作站 - 10.具有WIFI无线数据传输功能，通过移动终端应用软件（APP），扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅、存储，实现智联交互 - 11.支持远程会诊系统，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理， - 12．支持图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至PC端 - 13．支持探头抬起自动唤醒，拿起探头自动进入扫描模式 - 14.具有造影成像功能 - 14.1支持腹部、浅表、腔内探头，造影连续采集时间≥10分钟 - 14.2实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 - 14.3灌注时间成像技术，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点 - 14.4具有造影和组织混合成像模式 - 14.5具有造影时间强度曲线定量分析 - 14.6具有超分辨造影成像技术 - 15．CW支持凸阵、线阵、相控阵等探头 - 16．具有弹性成像技术 - 16.1支持压力应变式弹性成像 - 16.2支持剪切波弹性成像,具有一维点式剪切波弹性成像和二维实时剪切波 - 16.3支持剪切波速度、杨氏模量、剪切模量3种单位切换，支持定量分析、定量分析比、定量分析直方图 - 17．具有心血管检查功能 - 17．1心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析 - 17.2组织多普勒成像及分析技术(TDI)，具有彩色，PW，M型多种模式 - 18.具有甲状腺智能扫查，自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率，同时给操作者提供指导学习和教学功能 - 19.具有肌骨智能扫查功能 - 19.1肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面并对切面的不同组织结构用不同的颜色标记和名称注释标注，或具备教学软件 - 19.2支持在机肌骨示教系统同屏显示，通过和机器即时交流，帮助医生掌握如何打出关节切面的技巧 - 20．内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面。 - 21．扩展成像技术：支持凸阵/相控阵/线阵探头，扩展角度最大≥30° - 22．测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) - 22.1剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调 - 22.2定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 - 22.3专科测量软件包支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。 - 23.二维主要参数： - 23.1增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节 - 23.2深度≥39cm - 23.3组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示 - 24.频谱多普勒： - 24.1支持多段独立变频，≥5段 - 24.2取样宽度： 0.5mm-30mm - 25．彩色多普勒： - 25.1高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键 - 25.2微细血流成像，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，有别于能量血流和高分辨率血流，机器具备独立按键 - 25.3立体血流成像，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。 - 26．图像存储(电影)回放重显及病案管理单元，内置双硬盘，硬盘容量：机械硬盘HDD≥1600G，固态硬盘SSD≥200G - 27．主机内置探头接口≥5个，全激活互通互用，均为无针触点式大接口，另具备笔式探头接口 - 28．探头要求： - 28.1可支持腹部探头，浅表探头，心脏探头，经食道探头，笔式探头，凸凸双平面探头，凸线双平面探头、腹腔镜超声探头等 - 28.2可支持单晶线阵探头 - 28.3配备单晶腹部凸阵探（1.0-8.0MHz） - 28.4配备血管/小器官线阵探头（3.0-17.0MHz） - 28.5配备单晶心脏相控阵探（1.0-6MHz） - 28.6配备凸线双平面探（4.0-16.0MHz） - 28.7配备腹腔镜探头 - 28.7.1中心频率7.5HMHz - 28.7．2探头先端扫描阵列可4方向弯曲 - 28.7.3探头适配12mm穿刺器 - 28.7.4探头具备开放式穿刺槽 - 28.7.5探头端具备内置激光束 - 28.7.6支持低温等离子消毒 - 28.7.7可实时显示探头温度 - 单台配置要求： 1. 主机1套 2．单晶腹部凸阵探头1把 3．血管/小器官线阵探头1把 4．单晶心脏相控阵探头1把 5．凸线双平面探头1把 6．腹腔镜探头1把 | 台 | 1 |